Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Методическое указание к лабораторной работе

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ

β-АКТИВНОСТИ ВОЗДУХА

Томск

2009

УДК 541.124  - 541.127

Методическое указание к лабораторной работе

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ β-АКТИВНОСТИ ВОЗДУХА

Составители – к.т.н., ассистент Андреев А.А

д.т.н., профессор Дьяченко А.Н.

к.х.н., ассистент Крайденко Р.И.

Утверждено на заседании кафедры 43 ФТФ от «__» _______ 2009г.

Заведующий кафедрой 43 ФТФ       ______________     В.П.Дмитриенко.

Председатель метод. комиссии ФТФ  _____________ В.Д.Каратаев.

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА.

Определение удельной β – активности воздуха.

Цель работы:

Определение концентрации радиоактивных аэрозолей  путём снятие кривой распада бета - активных изотопов естественной радиоактивности атмосферного воздуха.

Приборы и принадлежности:

- Альфа-бета радиометр УМФ-2000,

- Пылесос.

- Бумажный фильтр.

- Секундомер.

- Газовый счетчик.

Теоретическая часть:

Естественная радиоактивность атмосферного воздуха обусловлена в основном наличием в воздухе радона, торона и продуктов их распада. Количество радона в воздухе определяется содержанием радия в почвах данной местности и условиями выхода радона из почвы. В различных почвах содержится примерно от 3∙10-13 до 6∙10-12 грамм радия на 1 грамм почвы. Радий испытывает α-распад и превращается в эманацию радия – радон 86Rn222.

Радон – радиоактивный инертный газ, диффундирующий из почвы в атмосферу. Распадается радон с испусканием α-частицы, период полураспада 3,825 дня. Концентрация радона в атмосферном воздухе колеблется в зависимости от места и времени наблюдения в пределах от 10-15 до 5∙10-13 кюри/л. Продуктами распада радона являются последовательно радий А (84Po212), радий В (82Pb214), радий С (83Bi214) и радий D (84Po214). Продукты дальнейшего  распада можно не рассматривать, т. к. продукт распада радия С – радий D – имеет период полураспада 22 года и не может достигнуть в атмосфере равновесной концентрации. Он осаждается и вымывается из атмосферы за гораздо более короткий срок. Торона в атмосферном воздухе содержится примерно в 10 раз меньше, чем радона.

Задачами настоящей работой являются:

- обнаружение естественных радиоактивных изотопов в атмосферном воздухе и снятие кривой распада радиоактивных изотопов воздуха.

- определение удельной β-активности  атмосферного воздуха.

Несмотря на малые концентрации естественных радиоактивных изотопов в атмосферном воздухе, их присутствие  в атмосфере может быть обнаружено сравнительно простыми средствами. Все члены радиоактивного семейства урана за радоном являются металлами. Атомы металлов не могут находится в атмосфере в свободном состоянии продолжительное время. При встречах с твердыми частицами дыма, пыли, капельками тумана, всегда присутствующими в атмосферном воздухе, они оседают на их поверхности. Пропуская значительный объем воздуха через фильтр, улавливающий твердые частицы, присутствующие в воздухе, можно сконцентрировать естественную радиоактивность этого объема атмосферного воздуха в небольшом объеме фильтра. Измерение активности фильтра не представляет трудности. Фильтры, предназначенные для улавливания твердых частиц, присутствующих в атмосферном воздухе, носят название аэрозольных фильтров. Для выполнения работы могут быть рекомендованы специальные аэрозольные фильтры Петрянова марок ФП, ФПА, ФПП. В качестве заменителей могут быть использованы вата, фильтровальная бумага.

Экспериментальная установка состоит из пылесоса с фильтродержателем и установки для измерения β-радиоактивности фильтра.

Ход работы 1:

Лабораторная работа выполняется на Альфа-бета радиометре УМФ-2000.

При выполнении данной лабораторной работы используется кнопка «ВВОД», и только 1 раз  (в пункте 6) используется нажатие кнопки , нажатие на другие кнопки не предусмотрено.

Включение прибора

Альфа-бета радиометр УМФ-2000 совмещён с персональным компьютером. При включении радиометра с обнулённым задатчиком  времени, радиометр переходит в режим управления от ЭВМ. В данном режиме блокированы кнопки «ПУСК» и «СТОП» Радиометр отрабатывает все команды от ЭВМ.

Измерение фона

- Записать величину фоновой скорости счёта.

Измерение радиоактивности атмосферного воздуха

- Фильтр укрепить в фильтродержателе. Включить пылесос. Через 10 минут выключить пылесос, снять фильтр.

- Установить детектор на фильтр  и нажать «ВВОД». Счёт производить в течение 300 сек.

- Снять кривую распада, чередуя 5 минуты измерения и 1 минуту перерыва в течении 30 минут. Результаты измерения занести в  таблицу.

- Построить кривую распада, откладывая по оси абсцисс время от начала измерения, а по оси ординат – логарифм скорости счета от фильтра без фона. По кривой распада определить время, за которое β-активность фильтра убывает наполовину.

Таблица 1. Изменение скорости счёта β-частиц на фильтре от времени

| № | Скорость счета фона, Nф | Скорость счета от фильтра с фоном, No | Скорость счета β-частиц от фильтра без фона, | Логарифм скорости счета β-частиц от фильтра без фона, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Второй задачей настоящей работы является определение удельной β-активности атмосферного воздуха.

Трудности при определении концентрации естественных радиоактивных изотопов в атмосферном воздухе возникают из-за короткого времени жизни продуктов распада радона и наличия нескольких радиоактивных элементов с различными периодами полураспада. Действительно, активность фильтра, измеренная через некоторое время после прокачивания воздуха через фильтр, меньшей активности прокаченного объема воздуха, из-за распада части атомов, задержанных в фильтре. Для перехода от абсолютной активности фильтра к удельной активности атмосферного воздуха нужно активность фильтра отнести к единице объема прокаченного воздуха и учесть, что во время прокаченного воздуха до момента измерения происходит распад радиоактивных ядер, оседающих на фильтре.

Пусть в литре воздуха содержится n0 радиоактивных атомов. При скорости прокачивания V литров/минута на фильтре за время dt осаждается n0Vdt радиоактивных атомов. Если к некоторому моменту времени t на фильтре уже накопилось n радиоактивных атомов, то за время dt из них распадается λndt. Следовательно, увеличение числа радиоактивных атомов на фильтре за время dt с учетом распада будет равно:

Для того, чтобы найти количество накопившихся на фильтре радиоактивных атомов за время прокачивания t мин, нужно проинтегрировать уравнение по t и n от 0 до t и от 0 до nt. Разделяя переменные и интегрируя, получим:

Выражение (2) устанавливает связь между количеством радиоактивных атомов nt, накопившихся на фильтре к моменту окончания прокачивания t и концентрацией радиоактивных атомов в воздухе n0. Активность фильтра At в момент t равняется

Удельная активность воздуха определяется выражением:

Тогда из выражения (2) активность фильтра At в момент времени t связанно с удельной активностью воздуха Q соотношением:

откуда

Q=At⋅λV1−e−λt,распмин          (6)

Следовательно, для определения удельной активности атмосферного воздуха Q необходимо знать абсолютную активность фильтра At в момент окончания прокачивания t, скорость прокачивания V и постоянную распада λ. На практике обычно активность фильтра измеряется через некоторое время Δt после окончания прокачивания воздуха через фильтр. Активность фильтра в момент измерения t+Δt связано с активностью фильтра в момент времени t соотношением

Тогда окончательное выражение для определения удельной β-активности атмосферного воздуха:

Q=At+Δt⋅eλt⋅λV(1−e−λt) [ расп/мин]                         (8)

где:

At+Δt – абсолютная β-активность фильтра через t+Δt минут после прокачивания воздуха через фильтр,

λ – постоянная распада β-радиоактивных изотопов, осажденных на фильтре,

Δt – время, прошедшее с момента окончания прокачивания воздуха через фильтр до середины интервала времени измерения активности фильтра

t – время от начала прокачивания воздуха через фильтр до окончания прокачивания,

V – скорость прокачивания воздуха в литрах в минуту.

Точное определение значения постоянной распада естественной β-радиоактивности атмосферного воздуха затрудняется присутствием в ней нескольких короткоживущих изотопов с различными периодами полураспада. Основная роль принадлежит двум изотопам радиоактивного семейства уран-радию В (82Pb214) и радию С (83Bi214). Среднее экспериментальное значение периода полураспада смеси естественных радиоактивных изотопов в атмосферном воздухе равно 35 минутам. Это значение можно использовать для определения постоянной распада.

Проделанный расчет выполнен в предположении, что радиоактивные аэрозоли атмосферного воздуха задерживаются фильтром со 100% эффективностью. Такое предположение близко к истине при использовании аэрозольных фильтров из специального синтетического волокна; например, марок ФП, ФПА, ФПП. При скоростях прокачивания 1-2 л/мин через 1 см2 поверхности фильтра эффективность пылеулавливания их превышает 99%. При увеличении скорости прокачивания эффективность уменьшается. Эффективность фильтра может быть определена путем прокачивания воздуха одновременно через два фильтра и последующего измерения активности каждого из них.

Ход работы 2:

- Подготовить к работе радиометр.

- Укрепить фильтр в фильтродержателе и вместе с пуском секундомера включить пылесос. После прокачивания через фильтр 2000 литров воздуха выключить пылесос и заметить показания секундомера ( момент времени t ).

СЕКУНДОМЕР НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ!

- Поместить фильтр под счетчик и определить его абсолютную активность через 10 минут после окончания прокачивания. Для этого измерить среднюю скорость счета от фильтра, начав измерения через 8 минут после окончания прокачивания и продолжая их в течении 4 минут.

- Внести поправки на фон и телесный угол. Точность измерения в настоящей работе в основном из-за незнания точного изменения значения постоянной распада составляет около 20%, поэтому поправки на отражение от подложки, поглощения и самопоглощения β-частиц в настоящей работе за малостью их не вводятся.

- По определенной абсолютной активности фильтра At+Δt, пользуясь выражением (8), определить удельную β-активность атмосферного воздуха. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 2.

Таблица 2. Данные для определения удельной β-активности воздуха.

| Скорость прокачивания воздуха, V, л/мин. | Постоянная распада, λ | Время прокачивания, t | Время от момента прокачивания до середины времени измерения, Δt | Скорость счета фона, Nф | Скорость счета от препарата с фоном, N0 | Скорость счета β-частиц от препарата, Nβ= N0- Nф | Поправка на телесный угол, t+ Δt | β-активность фильтра в момент времени. | Концентрация естественного β-радиоактивного изотопа в атмосфере, Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Какие радиоактивные изотопы содержатся в атмосферном воздухе и что является их источником? Что называется радиоактивным семейством урана?

- Какая методика обнаружения радиоактивности в атмосферном воздухе применена в настоящей работе?

- Сравните период убывания активности фильтра на половину с периодами полураспада β-радиоактивных изотопов естественной радиоактивности воздуха. Чем объясняется их различие?

- Сделайте вывод соотношения (8).

- Отчего зависит концентрация естественных радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе?

Литература

1. И.Ф.Кабардин, Практикум по ядерной физике, М..:Просвещение1969.

2. Б.П.Голубев Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений, М.:Атомиздат,1976.

3. Н.Г.Гусев, В.П.Машкович, А.П.Суворов, Защита от ионизирующих излучений, М. Атомиздат, 1980

Подписано к  печати «___» __________ 2009г.

Формат 60*84/16.

Бумага офсетная №1. Плоская печать

Тираж 20 экз. Цена свободная.

Ротапринт ТПУ. 634034 Томск, пр.Ленина 30.