Билет №1

1. Объекты, в которых используются источники НРИ в соответствии с классификацией радиационных объектов по потенциальной опасности относят к:

- 4 категории

п. 2.1, стр.2 (СП 2.6.1.1282-03)

2. Установки, генерирующие НРИ, по степени их радиационной опасности и особенностям дозиметрического контроля подразделяют на:

- 2 группы

п. 2.5, стр.2 (СП 2.6.1.1282-03)

3. Все лица, относящиеся к группе А, допускаются к работе при отсутствии медицинских противопоказаний. Повторные медицинские обследования проводятся:

- 1 раз в год

п. 2.7, стр.3 (СП 2.6.1.1282-03)

4. Защита от НИРИ высоковольтных электровакуумных приборов, входящих в состав установки, достигается помещением их в металлические кожухи, шкафы или блоки. Конструкция их  и толщина защиты должны быть такими, чтобы на расстоянии 0.1 м от поверхности в любой точке мощность дозы не превышала:

- 3 мкЗв/ч

п. 3.6, стр.4 (СП 2.6.1.1282-03)

5. Организация, получившая установки с НРИ, должна известить об этом органы Госсанэпиднадзора на территории:

- в 10-дневный срок

п. 4.2, стр.4 (СП 2.6.1.1282-03)

6. Ширина проходов между установками  с НРИ в отведенных для них помещениях лабораторий должна быть:

- не менее 1.5 м

п. 5.9, стр.5 (СП 2.6.1.1282-03)

7. Расстояние установок с НРИ от отопительных, водопроводных сетей в отведенных для них помещениях должно быть:

- не менее 1.5 м

п. 5.9, стр.5 (СП 2.6.1.1282-03)

8. Расстояние установок с НРИ от стен в отведенных для них помещениях должно быть:

- не менее 1 м

п. 5.9, стр.5 (СП 2.6.1.1282-03)

9. В помещениях, где размещены установки с НРИ, оборудуется принудительная приточно-вытяжная вентиляция:

- с двукратным воздухообменом в час

п. 5.12, стр.6 (СП 2.6.1.1282-03)

10. Контроль эффективности защиты установок при заводских испытаниях, а также при испытаниях в лаборатории перед приемкой установки в эксплуатацию и в процессе эксплуатации проводится в следующих условиях:

- при наибольших значениях анодного напряжения и анодного тока

п. 7.5, стр.7 (СП 2.6.1.1282-03)

11. На  источники НИРИ, генерирующие излучение с максимальной

энергией  не  более  5  кэВ,  требования  норм и правил по обеспечению

радиационной  безопасности:

- Не распространяются

п. 1.2.2, стр.2 (САНПИН 2.6.1.2748-10)

12. Источники  НИРИ  генерируют ионизирующее излучение:

- Только после  включения  питающих напряжений

п. 1.2.5, стр.2 (САНПИН 2.6.1.2748-10)

13. Конструкция изделий с источниками НИРИ, предназначенными для использования в производственных помещениях или на открытой местности, должна   обеспечивать  мощность  дозы  на расстоянии  0,1  м  от  их  внешней  поверхности  при любых допустимых режимах их работы:

- не более 3,0 мкЗв/ч

п. 2.1, стр.3 (САНПИН 2.6.1.2748-10)

14. Экспериментальные исследования высоковольтных электровакуумных   приборов   и   наладка  установок  с источниками  НИРИ  без  стационарной  защиты, создающих  в зоне пребывания экспериментатора или наладчика, мощность  дозы  больше  12  мкЗв/ч, проводятся:

- Персоналом группы А по  письменному   распоряжению руководителя    организации

п.3.12, стр.5 (САНПИН 2.6.1.2748-10)

15. Источники  НИРИ, освобождаются   от   радиационного   контроля  и  учета,  а  также  от необходимости  получения  специального  разрешения (лицензии) на право обращения  с ними, если мощность дозы генерируемого ими рентгеновского излучения  в  любой  доступной  точке  на  расстоянии 0,1 м от внешней поверхности  изделия  при любых допустимых условиях его эксплуатации не  превышает:

- 1,0  мкЗв/ч

п. 1.2.3, стр.2 (САНПИН 2.6.1.2748-10)

16. Распространяется ли действие Правил обращения с источниками НРИ на приборы и установки с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения?

- Не распространяются

п. 1.5, стр.2 (СП 2.6.1.1282-03)

17. Правила регламентируют гигиенические требования и нормативы по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при разработке, производстве, транспортировании, и т.д. приборов и установок, являющихся источниками рентгеновского излучения при ускоряющем напряжении:

- от 10 до 100 кВ

п. 1.2, стр.1 (СП 2.6.1.1282-03)

18. Степень радиационной опасности при обращении с источниками НРИ определяется:

- Мощностью дозы, эффективной энергией излучения, а также характером облучения

п. 2.3, стр.2 (СП 2.6.1.1282-03)

19. При разработке конструкции источников НРИ предусматривается, что отраженный монохроматический пучок:

- Не должен быть направлен в сторону оператора, либо должен быть экранирован до уровня 3 мкЗв/ч

- п. 3.10, стр.4 (СП 2.6.1.1282-03)

20. Как осуществляется хранение и транспортировка установок с НРИ?

- Без ограничений по радиационному фактору

п. 4.5, стр.4 (СП 2.6.1.1282-03)

21. Распространяется ли действие Правил обращения с источниками НРИ на рентгенодефектоскопы?

- Не распространяется

п. 1.5, стр.2 (СП 2.6.1.1282-03)

22. В соответствии с классификацией радиационных объектов по потенциальной опасности объекты, в которых используются источники НРИ, относятся к:

- IV категории

п. 2.1, стр.2 (СП 2.6.1.1282-03)

23. С какого возраста к работам по наладке, испытанию, тренировке, юстировке и эксплуатации установок НРИ допускаются работники и к какой группе персонала они относятся?

- 18 лет, группа А

п. 2.6, стр.3 (СП 2.6.1.1282-03)

24. При защите от  неиспользуемого рентгеновского излучения высоковольтных электровакуумных приборов, входящих в состав установки, конструкция их и толщина защиты должна быть такими, чтобы на расстоянии 0,1 м от поверхности в любой точке мощность дозы не превышала:

- 3 мкЗв/ч.

п. 3.6, стр.4 (СП 2.6.1.1282-03)

25.  Относится ли к нештатным ситуациям при обращении с установками НРИ повреждение радиационной защиты установки?

- Относится

п. 6.1, стр.6 (СП 2.6.1.1282-03)