Министерство образования и науки Российской Федерации

Институт неразрушающего контроля

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИНК

______________ В.Н. Бориков

“_____”______________ 2016 г.

# ТЕПЛОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Методические указания по выполнению лабораторной работы № 12

по дисциплине “Первичные измерительные преобразователи и приборы”

ТОМСК 2016

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 12

(ТЕПЛОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ(

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  ИЗ ТЕОРИИ

Тепловые измерительные преобразования основаны на использовании тепловых процессов (нагрева, охлаждения, теплообмена) и зависимости основной характеристики этих процессов – температуры от свойств среды. Таким образом, характерным элементом теплового преобразования является измерение температуры, осуществляемое как правило путем преобразования температуры в электрический сигнал.

Преобразование температуры в электрический сигнал осуществляется на основе термоэлектрического и терморезистивного измерительных преобразований, использования полупроводникового  p(n перехода, а также пироэлектрического измерительного преобразования. В настоящей работе рассматриваются термоэлектрическое и терморезистивное измерительные преобразования.

Термоэлектрическое измерительное преобразование основано на использовании термоэлектрического эффекта, сущность которого заключается в возникновении термо-эдс в цепи, состоящей из двух разнородных проводников или полупроводников (термоэлектродов) при различных температурах их спаев.

Возникновение термо-эдс e( в замкнутой электрической цепи из двух проводников a и b (рис. 1) при различных температурах (1 и (2 их соединений (спаев) объясняется суммарным действием двух термоэлектрических эффектов: явления Томсона и явления Зеебека.

Явление, открытое в 1856 году английским физиком У. Томсоном, заключается в установлении на концах проводника, имеющего температурный градиент (рис. 2), некоторой разности потенциалов eт(((). Для случая однородного проводника величина эдс eт((() прямопропорциональна разности температур (( = (2 ( (1:

где (т ( коэффициент Томсона для данного материала проводника.

Причиной возникновения эдс Томсона является диффузия электронов от более нагретого конца к холодному.

Сущность явления, открытого в 1821 году немецким физиком Т. Зеебеком, заключается в возникновении в месте контакта двух разнородных проводников (рис. 3) эдс  eз((), являющейся функцией температуры контакта (. В первом приближении контактная эдс Зеебека прямопропорциональна температуре контакта:

где (з – коэффициент, зависящий от сочетания контактирующих материалов.

В малом диапазоне изменения температуры можно считать, что (з практически не зависит от температуры. В широком же диапазоне изменения температуры следует учитывать некоторую нелинейность этой зависимости.

Возникновение контактной эдс объясняется различной энергией выхода электронов для различных материалов. В случае если энергия выхода электронов из материала проводника a больше энергии выхода электронов из материала проводника b, число электронов nab, перешедших из a в b, будет меньше  числа электронов nba, перешедших из b в a. В результате проводник a приобретет отрицательный потенциал относительно проводника b.

Впервые эффект появления эдс при контакте разнородных металлов был открыт в 1792 году итальянским физиком А. Вольта.

Электрохимический ряд активности металлов — последовательность, в которой металлы расположены в порядке увеличения их стандартных электрохимических потенциалов и уменьшения активности в окислительно-восстановительных реакциях в водных растворах φ0:

Li→K→Ba→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→

Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au.

Суммарная термо-эдс в электрической цепи рис. 1 равна сумме всех возникающих в ней эдс:

где eтa((() и eтb((() – эдс Томсона, возникающие соответственно в проводниках a и b; eз((1) и eз(((2) – эдс Зеебека, возникающие соответственно в первом и втором спаях. Знаки слагаемых учитывают различные направления эдс.

При малых разностях температур спаев можно принять, что термо-эдс  e( прямопропорциональна разности температур:

(1)

где k – коэффициент термо-эдс (удельная термо-эдс), различный для разных сочетаний металлов.

В широком диапазоне разностей температур коэффициент термо-эдс описывается уравнением второго порядка:

где k0, k1, k2 – коэффициенты, зависящие от сочетания контактирующих металлов.

В таблице 1 приведены ориентировочные значения коэффициента термо-эдс для некоторых металлов по отношению к свинцу.

Таблица 1. Значения k для ряда металлов по отношению к Pb

| Материал | k, мкВ/К | Материал | k, мкВ/К |
| --- | --- | --- | --- |
| Сурьма | +43 | Олово | (0,2 |
| Железо | +15 | Алюминий | (0,4 |
| Вольфрам | +3,6 | Платина | (4,4 |
| Медь | +3,2 | Натрий | (6,5 |
| Цинк | +3,1 | Никель | (20,8 |
| Золото | +2,9 | Константан | (38 |
| Свинец | 0,0 | Висмут | (68,0 |

Термоэлектрическое измерительное преобразование может быть использовано не только для преобразования температуры в электрический сигнал, но и для получения информации о химическом составе контактирующих металлов (в этом случае должна быть известна разность температур спаев).

Включение в электрическую цепь рис. 1  дополнительных проводников при условии равенства температур их концов не вызывает изменения суммарной термо-эдс  e(. Это дает возможность включения в электрическую цепь измерителя эдс без внесения искажения получаемой измерительной информации.

Терморезистивное измерительное преобразование основано на зависимости электрического сопротивления проводников и полупроводников от температуры.

Сопротивление твердых материалов электрическому току связано с процессом рассеяния электронов проводимости в результате их столкновений с локальными неподвижными центрами ( примесями, дефектами, а также тепловыми колебаниями решетки ( фононами. Другим фактором, влияющим на  сопротивление, является концентрация в материале свободных электронов, определяемая количеством свободных уровней энергии зонной диаграммы. Математическим выражением указанных факторов является обратно пропорциональная зависимость удельного электрического сопротивления от средней длины свободного пробега электронов и их эффективной плотности.

Концентрация электронов проводимости у большинства металлов мало зависит от изменения температуры, но с ростом температуры усиливается рассеяние электронов фононами. Поэтому электрическое сопротивление проводников при нагреве увеличивается.

В узком температурном диапазоне зависимость электрического сопротивления проводников от температуры близка к линейной:

(2)

где  ( удельное электрическое сопротивление проводника при температуре (; R0 ( удельное электрическое сопротивление проводника при температуре (0;    (с – температурный коэффициент сопротивления (ТКС).

В широком диапазоне температур зависимость электрического сопротивления от температуры носит нелинейный характер. Поэтому для измерительных преобразований, требующих высокой точности, используется аппроксимация температурной зависимости электрического сопротивления полиномом третьего порядка вида:

где a, b, c ( коэффициенты, определяемые химическим составом материала.

В отличие от металлов с ростом температуры в полупроводниковых материалах значительно возрастает концентрация носителей электрического тока. Влияние этого фактора превалирует над уменьшением с ростом температуры длины свободного пробега электронов. Поэтому в полупроводниках с ростом температуры резко возрастает удельная электрическая проводимость. Температура оказывает такое же влияние на электрическую проводимость полупроводников, как и другие энергетические воздействия: механическая деформация, оптическое и ионизирующее излучения.

Зависимость удельного электрического сопротивления полупроводников от температуры имеет ярко выраженный нелинейный характер. На рис. 4 показана типовая зависимость электрического сопротивления полупроводникового резистора (термистора) от температуры R((), а для сравнения приведена аналогичная зависимость для металла (платины). Анализ этих зависимостей показывает, что сопротивление термистора значительно чувствительнее к изменению температуры, но характеризуется гораздо большей нелинейностью зависимости R(() по сравнению с резистором из платины.

Зависимость сопротивления полупроводника от температуры можно аппроксимировать различными функциями, но наибольшее распространение получило экспоненциальное выражение:

(3)

где R0 – сопротивление полупроводникового резистора при температуре (0, К;

R(() – сопротивление полупроводникового резистора при температуре (, К;

( ( температурный коэффициент, определяемый материалом полупроводника и имеющий размерность К.

Величину ( в узком диапазоне температур считают постоянной и не зависящей от изменения температуры (для приведенного на рис. 8.10 примера (=4000 К). В широком диапазоне температур зависимость ( от температуры аппроксимируют полиномами второй и третьей степени.

Достоинство полупроводниковых терморезисторов по сравнению с металлическими – высокая чувствительность. Недостатки заключаются в значительной нелинейности функции преобразования  R((), ее сильной зависимости от химического состава материала, что обуславливает большой разброс характеристик даже для терморезисторов одного типа. В качестве недостатка следует также отметить относительно малый диапазон измеряемых температур (обычно –50…+150 (С). Для термопар и металлических терморезисторов этот диапазон составляет –200…+2500 (С.

Основные области применения тепловых измерительных преобразователей: контактное и бесконтактное измерение температуры, являющейся важным параметром при протекании климатических, металлургических, химических и других процессов. Но также тепловые преобразователи широко используются для преобразования таких величин, как тепловой поток, скорость потока жидкости или газа, расход, химический состав, давление газов, влажность и т. п.

Тепловое поле поверхности объекта является источником информации об особенностях процесса теплопередачи, которые в свою очередь зависят от внутренней структуры объекта и, в частности, наличия внутренних и наружных дефектов.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

2.1.  Какие тепловые процессы используются для тепловых преобразований?

  - В чем заключается сущность термоэлектрического преобразования температуры в электрический сигнал?

  - В чем заключается сущность эффекта Томсона?

  - В чем заключается сущность эффекта Зеебека?

  - Какова зависимость термо-эдс от температур спаев термоэлектрического преобразователя?

  - Что представляет собой электрохимический ряд активности металлов?

  - В чем заключается сущность терморезистивного преобразования температуры в электрический сигнал?

  - Какова зависимость от температуры электрического сопротивления металлического терморезистора?

  - Какова зависимость от температуры электрического сопротивления полупроводникового терморезистора?

  - Для решения каких измерительных задач может быть использовано измерительное преобразование в тепловых полях?

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с физическими основами измерительного преобразования температуры в электрический сигнал на основе термоэлектрического и терморезистивного измерительных преобразований. Экспериментальное исследование функций преобразования термоэлектрического, терморезистивного металлического и  терморезистивного полупроводникового измерительных преобразователей.

- ПРОГРАММА РАБОТЫ.

- Экспериментальное определение зависимости термо-эдс термоэлектрического измерительного преобразователя от разности температур его спаев.

- Определение коэффициента термо-эдс термоэлектрического измерительного преобразователя. Оценка отклонения от линейности его функции преобразования.

- Экспериментальное определение зависимости электрического сопротивления металлического терморезистора от температуры.

- Определение температурного коэффициента сопротивления металлического терморезистивного измерительного преобразователя. Оценка отклонения от линейности его функции преобразования.

- Экспериментальное определение зависимости электрического сопротивления полупроводникового терморезистора от температуры.

- Определение температурного коэффициента полупроводникового терморезистивного измерительного преобразователя. Оценка погрешности аппроксимации функции преобразования полупроводникового терморезистора экспоненциальной зависимостью.

- ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ.

Объектами исследований являются термоэлектрический, терморезистивный металлический и  терморезистивный полупроводниковый измерительные преобразователи (рис. 5). Во всех экспериментах производится измерение температуры воды. Изменение температуры осуществляется при охлаждении предварительно нагретой воды, помещенной в специальную кювету. Измерение температуры осуществляется с помощью спиртового термометра с диапазоном измерения (0…100) (С. Для задания температуры 0((С используется тающий лед, помещенной во вторую кювету.

Измерение выходной термо-эдс и сопротивлений терморезисторов осуществляется с помощью мультиметра MY-65.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ.

  - Экспериментальное определение зависимости термо-эдс  термоэлектрического измерительного преобразователя от разности температур его спаев осуществляется с использованием двух кювет с горячей водой и водой, имеющей температуру тающего льда 0((С (рис. 6). Изменение температуры осуществляется при охлаждении предварительно нагретой воды от 70 (С до 30((С. В этом случае

По результатам эксперимента строится зависимость .

  - Определение коэффициента термо-эдс термоэлектрического измерительного преобразователя осуществляется с использованием выражения (1) в предположении, что зависимость  имеет линейный характер:

,

где  и ( результаты измерения термо-эдс при максимальном и минимальном значениях температуры горячей воды.

Оценка отклонения от линейности реальной функции преобразования  термоэлектрического измерительного преобразователя осуществляется путем определения относительной погрешности:

,

где ( значение температуры горячей воды; ( результат измерения значения термо-эдс.

  - Экспериментальное определение зависимости электрического сопротивления металлического терморезистора от температуры  осуществляется с использованием кюветы с горячей водой (рис. 7). Изменение температуры осуществляется при охлаждении предварительно нагретой воды от 70 (С до 30((С.

По результатам эксперимента строится зависимость .

  - Определение температурного коэффициента сопротивления металлического терморезистивного измерительного преобразователя осуществляется с использованием выражения (2) в предположении, что зависимость  имеет линейный характер:

,

где  и ( результаты измерения электрического сопротивления при максимальном и минимальном значениях температуры горячей воды.

Оценка отклонения от линейности реальной функции преобразования  металлического терморезистивного измерительного преобразователя осуществляется путем определения относительной погрешности:

,

где ( значение температуры горячей воды; ( результат измерения значения электрического сопротивления. В качестве значения  используется .

  - Экспериментальное определение зависимости электрического сопротивления полупроводникового терморезистора от температуры  осуществляется с использованием кюветы с горячей водой (рис. 8). Изменение температуры осуществляется при охлаждении предварительно нагретой воды от 70 (С до 30((С.

По результатам эксперимента строится зависимость .

  - Определение температурного коэффициента сопротивления полупроводникового терморезистивного измерительного преобразователя осуществляется с использованием выражения (3):

,

где  и ( результаты измерения электрического сопротивления при максимальном и минимальном значениях температуры горячей воды.

Оценка погрешности аппроксимации функции преобразования полупроводникового терморезистора экспоненциальной зависимостью осуществляется путем определения относительной погрешности:

,

где ( значение температуры горячей воды; ( результат измерения значения электрического сопротивления. В качестве значения  используется .

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

7.1. Название работы.

7.2. Цель работы.

7.3. Программа работы.

7.4. Схемы экспериментальных установок.

7.5. Основные соотношения, примеры расчетов.

7.6. Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.

7.7. Графики зависимостей.

7.8. Выводы.

8. ЛИТЕРАТУРА

  - Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.

  - Гольдштейн А.Е. Физические основы измерительных преобразований: учебн. пособие Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 253 с.

Кафедра физических методов и приборов контроля качества.

Составитель: профессор кафедры ФМПК, д.т.н. А.Е. Гольдштейн.

# Text boxes

a

b

(1

(2

Рис. 1. Термоэлектрическая цепь

(1

(2

eт((()

Рис. 2. Возникновение в проводнике эдс Томсона при разной температуре его концов: (1 ( (2

+

(

(

a

b

nba

nab

Рис. 3. Возникновение эдс Зеебека в месте контакта двух разнородных проводников: nab ( nba

(

+

eз(()

(С

R, Ом

Рис. 4. Зависимость электрического сопротивления резисторов из полупроводника (сплошная линия) и платины (пунктирная линия) от температуры.

0

20

40

60

80

0

500

1000

1500

2000

Рис. 5. Термоэлектрический (а) терморезистивный металлический (б) и  терморезистивный полупроводниковый (в) измерительные преобразователи

а

б

в

Рис. 6. Схема эксперимента по определению функции преобразования термоэлектрического измерительного преобразователя

(

(0

Рис. 7. Схема эксперимента по определению функции преобразования металлического терморезистивного измерительного преобразователя

(

Рис. 8. Схема эксперимента по определению функции преобразования полупроводникового терморезистивного измерительного преобразователя

(