Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю

Зав. Каф. ТАМП

________________ А.Ю. Арляпов

«         »                      2011 г.

Ю.Б. Червач

Измерение конусного калибра-пробки 
на универсальном измерительном микроскопе

Методические указания к выполнению лабораторной работы

по курсу «Технические измерения в машиностроении» для студентов 4-го курса, обучающихся по направлению 150700 Машиностроение

Издательство

Томского политехнического университета

2011

УДК 000000

ББК 00000

Ч00

Червач Ю.Б.

Ч00	Измерение конусного калибра-пробки на универсальном измерительном микроскопе: Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу « Технические измерения в машиностроении»» для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 150700 Машиностроение / Ю.Б. Червач; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 20 с.

УДК 000000

ББК 00000

Методические указания рассмотрены и рекомендованы 
к изданию методическим семинаром кафедры 
технологии автоматизированного 
машиностроительного производства МСФ

« 10 » октября 2011 г.

Зав. кафедрой ТАМП

кандидат технических наук	__________А.Ю. Арляпов

© ГОУ ВПО «Национальный исследовательский
 Томский политехнический университет», 2011
 © Червач Ю.Б., 2011
 © Оформление. Издательство Томского
 политехнического университета, 2011

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В результате выполнения лабораторной работы студент должен:

- Ознакомиться с назначением и устройством универсального измерительного микроскопа УИМ-21 и приемами работы на нем.

- Произвести измерение у конусного калибра-пробки следующих параметров:

  - конусность;

  - диаметр по нижнему краю передней риски;

  - расстояние между рисками;

  - ширина передней и задней рисок;

  - расстояние от переднего торца до нижнего края передней риски.

- Дать заключение о годности конусного калибра-пробки.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ЕГО УСТРОЙСТВО

Универсальный измерительный микроскоп предназначен для измерения линейных и угловых размеров деталей в прямоугольных и полярных координатах, в частности, резьбовых изделий, режущего инструмента, профильных шаблонов, лекал, кулачков, метчиков, резьбонарезных гребенок, диаметров отверстий.

Общий вид микроскопа представлен на рис. 1, где:

1 – основание;

2 – микровинт продольного перемещения;

3 – каретка продольного перемещения;

4 – продольная шкала;

5 – отсчетный микроскоп продольного перемещения;

6 – отсчетный микроскоп поперечного перемещения;

7 – колонка;

8 – штриховая окулярная головка с отсчетным угломерным микроскопом;

9 – тубус визирного микроскопа;

10 – маховик наклона колонки;

11 – каретка поперечного перемещения;

12 – микровинт поперечного перемещения;

13 – стопор поперечного перемещения;

14 – стопор продольного перемещения.

Рис. 1. Общий вид универсального измерительного микроскопа

## Основные технические характеристики

| Пределы измерения линейных размеров, мм: |  |
| --- | --- |
| в продольном направлении | 0 – 200 |
| в поперечном направлении | 0 – 100 |
| Пределы измерения угловых размеров, град. | 0 – 360 |
| Пределы углов наклона колонки микроскопа относительно вертикального положения, не менее, град. | ±12,5 |
| Увеличение визирного микроскопа, крат | 10; 15; 30; 50 |
| Увеличение отсчетного устройства, не менее, крат: |  |
| для линейных измерений | 60 |
| для угловых измерений | 40 |
| Цена наименьшего деления шкал отсчетных устройств: |  |
| шкал линейных перемещений, мм | 0,001 |
| шкалы угломерной головки, угловых минут | 1 |
| Цена наименьшего деления шкалы углов наклона колонки, не более, угловых минут | 15 |
| Расстояние между центрами, не более, мм | 700 |
| Диаметр измеряемого изделия, не более, мм | 100 |
| Масса измеряемого изделия, не более, кг | 10 |

# 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Ознакомиться с заданием.

- Выяснить по Приложению и записать номинальные размеры и предельные отклонения конусного калибра.

- Ознакомиться с устройством и принципом действия универсального измерительного микроскопа УИМ-21.

- Произвести измерения и дать заключения о годности конусного калибра по каждому измеренному параметру.

## Порядок проведения измерений

Измерение конусности

Измеряют два диаметра d и D, отстоящие друг от друга на расстояние L (рис. 2, а).

а)

б)

Рис. 2. а – схема измерения конусности на УИМ-21; б – поле зрения визирного микроскопа при использовании измерительного ножа

Расстояние от переднего торца до сечения, в котором измеряется меньший диаметр d, должно быть не менее 2 мм. Измерение производят с помощью прямых измерительных ножей не менее чем в двух осевых сечениях калибра.

Действительное значение конусности калибра С определяют по формуле:

D - d

C = ------------,

L

где D – больший измеренный диаметр, d – меньший измеренный диаметр, L – расстояние между сечениями, в которых измерялись диаметры d и D.

1. Измерение диаметра по нижнему краю передней риски (рис. 3) производят с помощью прямых измерительных ножей по схеме, изображенной на рис. 3. Величину D определяют не менее, чем в двух осевых сечениях.

2.Измерение расстояния между рисками. Измерение расстояния m между рисками (рис. 3) производят на универсальном микроскопе проекционным методом.

Рис. 3.

3.Измерение ширины передней и задней рисок. Измерение ширины передней m1, и задней m2 рисок (рис. 3) производят на универсальном микроскопе проекционным методом. Ширина рисок должна находиться в пределах 0,1–0,15 мм.

4.Измерение расстояния от переднего торца до нижнего края передней риски. Измерение производится с помощью измерительных ножей по схеме, изображенной на рис. 4.

Рис. 4. Измерение конуса при помощи измерительных ножей

Измерение конусного калибра-пробки на универсальном измерительном микроскопе

Задание: у рабочего калибра–пробки для контроля внутренних конусов измерить на универсальном измерительном микроскопе УИМ-21 следующие параметры:

- Конусность – С;

- Диаметр по нижнему краю передней риски – Di,

- Расстояние между рисками – m;

- Ширина передней и задней рисок – m1, и m2;

- Расстояние от переднего торца до нижнего края передней риски – L.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1. ИЗМЕРЕНИЕ КОНУСНОСТИ.

Номинальное значение	С =

Предельные отклонения 	±

Схема измерения

| 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | D, мм | 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | d, мм | 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение о годности:

2. ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА ПО НИЖНЕМУ КРАЮ ПЕРЕДНЕЙ РИСКИ.

Номинальное значение 	Di =

Предельные отклонения	±

Схема измерения

| 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | Di, мм |
| --- | --- | --- |

Заключение о годности:

    - ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ РИСКАМИ.

Номинальное значение 	m =

Предельные отклонения	±

Схема измерения

| 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | Т, мм |
| --- | --- | --- |

Заключение о годности:

    - ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ РИСОК.

Ширина рисок должна находиться в пределах	0,1 – 0,15 мм.

Схема измерения

| 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | т1, мм | 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | т2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение о годности:

5. ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ПЕРЕДНЕГО ТОРЦА ДО НИЖНЕГО КРАЯ ПЕРЕДНЕЙ РИСКИ.

Номинальное значение			L, =

Предельные отклонения		±

Схема измерения

| 1-ый отсчет | 2-ой отсчет | Di, мм |
| --- | --- | --- |

Заключение о годности:

ОБОРУДОВАНИЕ, необходимое для выполнения лабораторной работы:

Универсальный измерительный микроскоп УИМ-21 по ГОСТ 14968-69.

Измерительные ножи по ГОСТ 7013-67.

Конусный гладкий калибр–пробка

Учебное издание

ЧЕРВАЧ Юрий Борисович

Измерение конусного калибра-пробки 
на универсальном измерительном микроскопе

Методические указания к выполнению лабораторной работы

по курсу «Технические измерения в машиностроении» для студентов I3-го курса, обучающихся по направлению 150700 Машиностроение

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

с качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати 05.11.2011. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать XEROX. Усл.печ.л. 9,01. Уч.-изд.л. 8,16. Заказ . Тираж 100 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |