|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Директор ИЗК СО РАН ________________________Д.П. Гладкочуб «____» _______________ 2019 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

На право заключения договора на поставку оборудования -

атомно-абсорбционного спектрометра с системой  быстрого последовательного анализа

(участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации)

Согласовано:

Начальник планово-экономического

отдела                                                                                                                                            Ю.А. Кручинина

Контрактный  управляющий                                                                                                       А. А. Уваров

Заместитель директора по  научной работе                                                                              А. В. Иванов

Ведущий экономист                                                                                                                     И.В. Панова

Иркутск 2019

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования – атомно-абсорбционного спектрометра с системой         быстрого последовательного анализа

Оборудование должно обладать указанными ниже функциональными и качественными характеристиками, в том числе формируемыми сочетанием значений технических параметров, параметров совместимости и других параметров (характеристик), определяющих соответствие поставляемого Оборудования потребностям Заказчика. Оборудование должно также удовлетворять перечисленным ниже срокам и объемам гарантии, и условиям поставки.

Оборудование  должно удовлетворять каждому пункту (требованию) Технического задания. Требование считается выполненным, если выполнены все условия, указанные в данном пункте Технического задания, и не выполненным, если не выполнено хотя бы одно из условий. Заявки, в которых не выполнено хотя бы одно из требований Технического задания, считаются не соответствующими документации об аукционе.

Назначение и область применения:  Спектрометр предназначен для выполнения количественного спектрального анализа элементов в жидких пробах различной природы.

| Код КТРУ | Код ОКПД 2 | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | 26.51.66.190 | Атомно-абсорбционный спектрометр с системой быстрого последовательного анализа | шт | 1 |

* Применен код ОКПД2 в связи с отсутствием соответствующей позиции товара в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ).

I.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Атомно-абсорбционный спектрометр с системой быстрого последовательного анализа -

аналитический комплекс для качественного и количественного определения элементов методом атомной-абсорбции с пламенной атомизацией и дейтериевой коррекцией фона.

Комплектация:

1. Атомно-абсорбционный спектрометр;

2. Двухканальная система автоматического онлайн разведения образцов;

3. Станция фильтрации проб;

4. Станция управления, контроля и обработки результатов;

5. Компрессор безмасленный;

6. Базовая комплектация

7. Дополнительная комплектация

8. Комплектация станции фильтрации проб

| № п/п | Характеристики оборудования | Значение характеристики (требования к оборудованию) |
| --- | --- | --- |
| Атомно-абсорбционный спектрометр с пламенной атомизацией |
|  | Оптическая схема - истинно двухлучевая схема с постоянным контролем референсного пучка. | Соответствие |
|  | Автоматический само-калибрующийся монохроматор Черни-Тёрнера | Соответствие |
|  | Микрошаговый привод монохроматора для лучшего разрешения | Соответствие |
|  | Автоматическое выставление длины волны | Соответствие |
|  | Все оптические элементы с защитой из плавленого кварца | Соответствие |
|  | Возможность продувки всей внутренней части прибора (не только оптики, но и электроники) чистым воздухом, азотом или аргоном | Соответствие |
|  | Фокусное расстояние | Не менее 330 мм |
|  | Дифракционная решетка, изготовленная по голографической технологии, с углом блеска на 240 нм | Наличие |
|  | Количество линий в дифракционной решетке | не менее 1800 линий/мм |
|  | Спектральный диапазон | Не более, чем от 185 нм до не менее, чем до 900 нм |
|  | Скорость развертки при смене длины волны | Не менее 2025 нм/мин |
|  | Воспроизводимость установки длины волны | Не хуже +0,035 нм |
|  | Автоматический выбор ширины оптической щели | Наличие |
|  | Не менее 3 щелей, включающий значения – 0.1, 0.2, 0.5 и 1.0 нм | соответствие |
|  | Дейтериевая коррекцией фона | Наличие |
|  | Диапазон коррекции фона | Не менее, чем до 2,5 ед.абс |
|  | Время реакции корректора на измерение фона | не более 2 мс |
|  | Возможность работы спектрометра в режиме адсорбции и эмиссии | Наличие |
|  | Отсек дейтериевой лампы на фронтальной панели спектрометра, возможность простой замены дейтериевой лампы пользователем | Наличие |
|  | Источник излучения - лампы с полым катодом | Соответствие |
|  | Совместимость с кодированными, не кодированными и ультра-лампами | Наличие |
|  | Бестурельная конструкция установки ламп со встроенным блоком питания | Соответствие |
|  | Держатели ламп расположены на корпусе спектрометра для быстрого доступа и замены. | Соответствие |
|  | Количество ламп | Не менее 8 |
|  | Переключение ламп осуществляться поворотным зеркалом с шаговым двигателем без дополнительной юстировки ламп после переключения | Соответствие |
|  | Независимое электропитание всех ламп | Наличие |
|  | Автоматическое выключение ламп после измерения | Наличие |
|  | Автоматический предподогрев следующей лампы в последовательности измерения | Наличие |
|  | Конструкция лампового отделения должна обеспечивать доступ оператора к любой лампе, в любое время, без прерывания измерений | Соответствие |
|  | Автоматическое распознавание кодированных ламп при установке | Соответствие |
|  | Автоматическое подключение ламп при установке в гнездо без присоединения разъемов с проводами | Соответствие |
|  | Возможность установки ламп повышенной светимости | Наличие |
|  | Гарантированное время службы стандартных ламп - Гарантированное время службы ламп повышенной светимости - | не менее 5000 мА/ч не менее 7000 мА/ч |
|  | Счетчик срока службы ламп | Наличие |
|  | Детектор - широкодиапазонный, высокочувствительный ФЭУ | Соответствие |
|  | Программно- управляемый, безынерционный газовый блок Хаммера с автоматической подстройкой стехиометрии пламени | Наличие |
|  | Работа с пламенем «ацетилен-воздух» и «ацетилен-закись азота» | Соответствие |
|  | Время изменения стехиометрии пламени - соотношения ацетилен-воздух и ацетилен-закись азота | Не более 2 миллисекунд |
|  | Материал горелок – сплав инкалой | Соответствие |
|  | Ширина горелки для пламени ацетилен-воздух | Не менее 10 см |
|  | Ширина горелки для пламени ацетилен-закись азота | Не менее 6 см |
|  | Полностью автоматическая настройка горелки по высоте, оптимизация горелки по высоте для каждого элемента | Наличие |
|  | Камера распыления для работы с образцами в водных и органических растворителях | Наличие |
|  | Распылитель – платиново-иридиевый капилляр | Соответствие |
|  | Материал камеры распыления - фторированный полиэтил высокой плотности | Соответствие |
|  | Быстрая полная разборка и сборка камеры распыления без применения каких-либо инструментов | Соответствие |
|  | Прямое и безопасное подключение газов к камере распыления без использования шлангов и трубок | Соответствие |
|  | Заглушка для в задней части распылительной камеры для безопасного сброса избыточного давления при «проскоке пламени» | Наличие |
|  | Съемная двойная крыльчатка в камере распыления для увеличения эффективности распыления и для долговременной бесперебойной работы с высокосолевыми образцами | Наличие |
|  | Система быстрого последовательного анализа | Наличие |
|  | Возможность проводить до 14 элементо-определений за одну аспирацию с временем анализа 1,5-2 минуты, с автоматическим выбором лампы, автоматической сменой длины волны и щели, автоматическим выбором типа пламени и подстройкой стехиометрии пламени под определяемый элемент | Соответствие |
|  | Единое программное обеспечение для управления спектрометром и дополнительным оборудованием | Наличие |
|  | Все данные, результаты, методы и параметры аналитической последовательности хранятся в одном файле рабочего листа | Соответствие |
|  | При вводе символа элемента автоматическая установка оптимальных условий анализа для каждого элемента | Соответствие |
|  | Измерьте поглощение или эмиссии с использованием дополнительного пакета PROMT, интегрирования, интегрированного повтора, высоты пика или его площади | Соответствие |
|  | Автоматическая оптимизация времени анализа по заданной погрешности | Наличие |
|  | Автоматическая оптимизация времени считывания для определяемого элемента в зависимости от его концентрации | Наличие |
|  | Система «интеллектуальной промывки» для оптимизации времени промывки между образцами за счет контроля аналитического сигнала при вымывании | Наличие |
|  | Предварительная задержка считывания | От не более 0 до не менее 999 сек |
|  | Количество повторностей | Не менее 20 |
|  | Время считывания сигнала | От не более 0,1 до не менее 30 с. |
|  | Количество алгоритмов калибровки | Не менее 8 |
|  | Калибровки по методу наименьших квадратов; рациональные линейная, квадратичная и кубическая подгонки (через ноль или не ноль), с использованием до 10 стандартов, калибровочного бланка и нескольких бланков реагентов. Калибровка методом стандартных добавок и методом контрольного стандарта | Наличие |
|  | 10 тестов контроля качества включая контроль качества: бланка, стандартов, аналитического пика, пика матрицы, лабораторного контрольного образца, дубликата, точности (RSD% повторяемости), коэффициента корреляции и предела обнаружения | Наличие |
|  | Поддержка LIMS с экспортом импортом данных | Наличие |
|  | Количество датчиков-выключателей (интерлоки) система безопасности | Не менее 9 |
|  | Датчики-выключатели (интерлоки) системы безопасности для контроля: - типа горелки; - правильной установки горелки; - заполнения жидкостной ловушки; - установки пробки сброса давления; - датчик пламени; - установки защитного экрана для пламени; - давления окислителя и заполнение резервуара окислителя; - дейтериевой лампы; - электропитание. | Наличие |
| Двухканальная система автоматического онлайн разведения образцов в ходе анализа и автоматического он-лайн построения градуировочных графиков с одного калибровочного стандарта максимальной концентрации. Параллельная он-лайн подача внутреннего стандарта или модификатора в ходе анализа |
| 1. | Основные дозирующие элементы двухканальной системы - спаренные перистальтические насосы с точным компьютерным управлением | Соответствие |
| 2. | Кратность разведения растворов двухканальной приставкой | Не менее 200 |
| 3. | Точность разведения растворов двухканальной приставкой | СКО не более 2.5% |
| 4. | Встроенный в спектрометр блок питания для двухканальной приставки для автоматического он-лайн разведения | Наличие |
| 5. | ПО управления двухканальной системой разведения встроено в ПО управления АА-спектрометром | Соответствие |
| 6. | Предел обнаружения ртути при работе с системой генерации гидридов в режиме «холодного пара». Данные по пределу обнаружения ртути должны быть подтверждены описанием типа средств измерения | Не хуже – 0,05 мкг/дм3 |
| 7. | Размеры спектрометра: Длина Ширина Высота | - не более 80 см - не более 60 см - не более 75 см |
| 8. | Энергопотребление спектрометра | Не более 225 Вт |
| Станция фильтрации проб. Станция автоматической и полуавтоматической фильтрации образцов из «чистого», низкосорбирующего материала |
| 1. | Количество режимов работы стация фильтрации образцов | Не менее 2 |
| 2. | Количество одновременно фильтруемых образцов в автоматическом режиме | Не менее 4 |
| 3. | Количество одновременно фильтруемых образцов в полуавтоматическом режиме | Не менее 24 |
| 4. | Скорость фильтрации | От 0,5 до 500 мл/мин |
| 5. | Многоразовые фильтры из особо-чистого пластика с мембранными фильтрующими элементами из гидрофильного тефлона и стекла | Соответствие |
| 6. | Фильтры должны быть сменными, конструкция должна обеспечивать их быструю установку и замену | Соответствие |
| 7. | Размер пор у фильтрующих элементов из тефлона | 0,45 мкм и 1,0 мкм. |
| 8. | Размер пор у фильтрующих элементов из стекла | 0,7 мкм |
| 9. | Система должна иметь возможность использования в качестве приемных емкостей центрифужные пробирки или пробирки для автосамплера | Наличие |
| Станция управления, контроля и обработки результатов: |
| 1. | Персональный компьютер, Оптическая мышь, клавиатура, монитор, лазерный принтер, программное обеспечение | Не менее 1 компл. |
| Компрессор безмаслянный | Не менее 1шт |
| Базовая комплектация: |
| 1. | Атомно-абсорбционный спектрометр с пламенной атомизацией, с автоматическим переключением ламп, автоматическим газовым блоком, распылителем из фторированного этилена с платиново-иридиевым капилляром. В базовый комплект спектрометра входят: - полный набор шлагов для подключения газов; - полный набор капиляров и трубок; - карточки для чистки горелки; - Запасной стеклянный импактор для распылителя - Запасные кольцевые прокладки для распылителя для водных проб; - 3 проволочки для чистки распылителя - Запасные предохранители - Набор инструмента для разборки камеры распыления и установки графитовых электродов. | Не менее 1 компл. |
| 2. | Горелка ацетилен-воздух азота | Не менее 1 шт. |
| 3 | Универсальная горелка ацетилен-закись азота | Не менее 1 шт. |
| 4. | Кодированная, мультиэлементная лампа с полым катодом на алюминий, кальций, магний | Не менее 1 шт. |
| 5. | Кодированная, мультиэлементная лампа с полым катодом на медь, кобальт, хрома, железо, марганец, никель | Не менее 1 шт. |
| 6. | Кодированная, мультиэлементная лампа с полым катодом на серебро, кадмий, свинец, цинк | Не менее 1 шт. |
| 7. | Кодированная лампа с полым катодом на золото | Не менее 1 шт. |
| 8. | Кодированная лампа с полым катодом на платину | Не менее 1 шт. |
| 9. | Кодированная лампа с полым катодом на палладий | Не менее 1 шт. |
| 10. | Кодированная лампа с полым катодом на олово | Не менее 1 шт. |
| 11. | Кодированная лампа с полым катодом на титан | Не менее 1 шт. |
| 12. | Система авторазведения-автокалибровки | Не менее 1 шт. |
| Дополнительная комплектация: |
| 1. | Набор расходных материалов для камеры распыления: Корпус распылителя Запчасти для капиллярного блока: капиллярная сборка, направляющая капилляра, пружина, проволочки для чистки распылителя, капиллярная трубка для вязких растворов, стандартная капиллярная трубка Блок капилляра Стеклянные импакторы 5шт/уп Капиллярная трубка для высоко солевых растворов 3м Набор уплотнительных колец для работы с водными растворами Двойные крыльчатки для камеры распыления 5шт./уп Карточки для чистки горелки 100шт/уп | Не менее 1 набора |
| Комплектация станции фильтрации проб |
| 1. | Сменные фильтрующие элементы для станции фильтрации с размером пор 0,45 мкм | Не менее 100шт |
| 2. | Пробирки объёмом 50 мл из особо чистого полипропилена | Не менее 750 шт |
| 3. | Одноразовые часовые стекла для пробирок 50 мл из особо чистого полипропилена | Не менее 1000 шт. |
| 4. | Штативы для станции фильтрации и хранения проб | Не менее 5 шт |

II.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование  является новым (оборудование, которое не было  в употреблении/ в ремонте, в том числе которое не было  восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не был выставочным образцом) и соответствует требованиям, установленным Договором. На Оборудовании не должно быть механических повреждений.

2.2.  Поставщик гарантирует безопасность эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями, установленными к данному виду оборудования.

2.3. Поставляемое Оборудование должно соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.4. Дата изготовления оборудования – не ранее 2019 года.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Поставщик поставляет Оборудование в упаковке завода-изготовителя, позволяющее транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

3.2. Оборудование должно быть упаковано в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. На упаковке должна быть  отражена информация о содержании упаковки (комплекта), основные технические характеристики, дата изготовления, срок эксплуатации (использования), гарантийный срок  (если срок установлен производителем товара),  а также товарный знак и штрих-код производителя оборудования  (если предусмотрен производителем).

3.3. Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого оборудования. Неисправное или дефектное Оборудование  возвращается поставщику за его счет, в сроки установленные договором.

3.4. На поставляемое оборудование  должны быть предоставлены:

- Паспорт на оборудование

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений

- Методика поверки

- Описание типа средств измерений

- Руководство пользователя на русском  и английском языках

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ И ОПЛАТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставка  оборудования осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика:  РФ, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128.

4.2. Поставка оборудования  осуществляется в срок не позднее 23 декабря  2019 года.

4.3. В течении  20 (двадцать) рабочих дней с даты поставки оборудования:

-  произвести пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования сервисным инженером

с проверкой и тестированием режимов работы.

-  предоставить заказчику Акт ввода оборудования  в эксплуатацию и Гарантийный талон

-  по заявке заказчика произвести обучение  (инструктаж) сотрудников заказчика.

-  в течение 30 (тридцать) дней после ввода оборудования в эксплуатацию предоставить Заказчику                      Сертификат первичной поверки.

V. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГАРАНТИИ

Срок гарантии качества поставляемого оборудования  составляет не менее 12 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня получения оборудования Заказчиком,  что подтверждается Актом ввода оборудования  в эксплуатацию и Гарантийным талоном.

В период срока гарантии обеспечить гарантийное обслуживание оборудования.

Заместитель  директора  по научной работе                                                                            А.В.Иванов

III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  Приказом Минэкономразвития России №567 от 02.10.2013«Об утверждении методических рекомендации по применению методов определения (начальной) максимальной цены контракта» Заказчик определил начальную (максимальную) цену договора.

Порядок обоснования  начальной (максимальной) цены договора (НМЦК):

Начальная (максимальная) цена договора была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Порядок определения начальной (максимальной) цены договора (НМЦК):

- Заказчиком осуществлен сбор ценовой информации среди  поставщиков,  осуществляющих поставку товара, являющихся объектом закупки:

- Определена однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете цены.

В ходе проведения анализа рынка Заказчиком выявлены цены на Товар  по коммерческим предложениям, поступившим от поставщиков.

| общая стоимость товара, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №1, (РУБ)/ мес | общая стоимость товара, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №2, (РУБ)/ мес | общая стоимость товара, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №3, (РУБ.)/мес | СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ | КОЭФФ. ВАРИАЦИИ (%) | НМЦК, руб/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 439 818,27 | 5 568 816,95 | 5 685 239,90 | 122 764,69 | 2,21 | 5 564 625,04 |

НМЦК договора  =  5 564 625,04   руб