Утверждаю:

Директор ГУНПП РК

«Крымская ГГРЭС»

_____________________ Иваницкий В.А.

«02» октября 2019 г.

Техническое задание к аукционной документации

Спектрометр атомно-абсорбционный с атомизацией пробы в пламени Квант-2мт, в комплекте.

Назначение: количественное определение содержания металлов в жидких пробах различного происхождения и состава по атомным спектрам поглощения и эмиссии.

Область применения:  микропримеси металлов в природных, сточных водах, воздухе, почве, пищевых продуктах и т.д.

Общие требования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатель | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Год выпуска оборудования | не ранее 2019 г. |  |  |
| 2. | Срок гарантийного обслуживания, мес. | не менее 12 |  |  |
| 3. | Средний срок службы, лет | не менее 10 |  |  |

Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатель | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий спектральный диапазон: | нм | 190 |  |
|  | нижняя граница диапазона, не более |  |  |  |
|  | верхняя граница диапазона, не менее |  | 860 |  |
|  | Оптическая схема |  | однолучевая |  |
|  | Спектральное разрешение | нм | 0,5 |  |
|  | Диапазон показаний оптической плотности: | Б |  |  |
|  | нижняя граница диапазона, не более |  | 0 |  |
|  | верхняя граница диапазона, не менее |  | 3 |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения оптической плотности, не более | % | 1 |  |
|  | Автоматический монохроматор с автоматической установкой длины волны, щели |  | наличие |  |
|  | Дифракционная решетка Количество штрихов, не менее | штр/мм | сферическая 1800 |  |
|  | Спектральная ширина щели | мм | 0,10; 0,25; 0,50 |  |
|  | Источник излучения |  | спектральная лампа с полым катодом типа ЛТ-6М |  |
|  | Питание спектральных ламп |  | импульсное |  |
|  | Корректор фона |  | дейтериевая лампа с полым катодом |  |
|  | Турель, не менее 6-ти ламп |  | горизонтальная турель на 6 ламп |  |
|  | Автоматическая юстировка турели в двух плоскостях |  | наличие |  |
|  | Эффективная частота модуляции спектральных ламп, обеспечивающая подавление шумов, не менее | Гц | 280 |  |
|  | Система регистрации |  | полупроводниковый фотоприемник |  |
|  | Производительность, не менее | изм./час | 200 |  |
|  | Реализуемые методы анализа: - атомно-абсорбционный; - атомно-эмиссионный; - атомно-абсорбционный с ртутно-гидридной ситемой; - атомно-абсорбционный с проточно-инжекционным концентрированием. |  | наличие наличие наличие наличие |  |
|  | Возможность работы с пламенами: - пропан-воздух; - ацетилен-воздух; - ацетилен-закись азота. |  | наличие наличие наличие |  |
|  | Блок фильтров и стабилизаторов давления для очистки и редуцирования используемых при работе спектрометра газов |  | наличие |  |
|  | Пределы обнаружения: - алюминия – не более - меди – не более - свинца – не более - мышьяка – не более - рубидия – не более | мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л | 0,025 0,0008 0,005 0,0002 0,003 |  |
|  | Характеристические концентрации: - алюминия – не более - меди – не более - свинца – не более | мг/л мг/л мг/л | 0,5 0,02 0,07 |  |
|  | Пятиканальная система контроля обеспечения безопасности газовой системы прибора |  | наличие |  |
|  | Автоматическое определение типов горелки |  | наличие |  |
|  | Распылитель |  | Пневматический, коаксиальный, перестраиваемый по расходу пробы |  |
|  | Эффективность аэрозолеобразования, не менее | % | 24 |  |
|  | Питание от сети переменного тока: - номинальное напряжение питания, В - частота, Гц |  | 220 50 |  |
|  | Габаритные размеры, не более | мм | 890х430х465 |  |
|  | Масса, не более | кг | 57 |  |
|  | Средний срок службы, не менее | лет | 10 |  |

| 28. | Внешний блок подготовки газов БПГ-5М (обязательное наличие) |  | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок подготовки газов используется в качестве приставки к атомно-абсорбционным спектрометрам и предназначен для предварительной подготовки (фильтрация, осушка, стабилизация рабочих параметров) газов перед подачей их в приборы с пламенным атомизатором определяемых веществ. |  | наличие |  |
|  | Двойная очистка ацетилена с помощью фильтра и сорбционной колонки |  | наличие |  |
|  | Наличие четырех фильтров очистки газов |  | наличие |  |
|  | Наличие трех регуляторов давления газов |  | наличие |  |
|  | Возможность самостоятельной замены фильтра тонкой очитки ацетилена в сорбционной колонке |  | наличие |  |
|  | Блок рассчитан на подготовку следующих газов: |  |  |  |
|  | пропан |  | наличие |  |
|  | ацетилен |  | наличие |  |
|  | закись азота |  | наличие |  |
|  | аргон |  | наличие |  |
|  | сжатый воздух |  | наличие |  |
|  | Необходимо обеспечение следующих диапазонов входных давлений газов, не уже: |  |  |  |
|  | пропан | МПа | 0,04 ÷ 0,12 |  |
|  | ацетилен | МПа | 0,14 ÷ 0,18 |  |
|  | закись азота | МПа | 0,50 ÷ 0,60 |  |
|  | воздух | МПа | 0,40 ÷ 0,60 |  |
|  | аргон | МПа | 0,30 ÷ 0,45 |  |
|  | Модули блока должны обеспечивать следующие расходы газов |  |  |  |
|  | воздух спектрометра | л/мин, не более | 20 |  |
|  | закись азота | л/мин, не более | 20 |  |
|  | ацетилен | л/мин, не более | 7 |  |
|  | пропан | л/мин, не более | 1 |  |
|  | аргон | л/мин, не более | 5 |  |
|  | Средняя наработка на отказ | час, не менее | 2500 |  |
|  | Габаритные размеры блока | мм, не более | 510 × 575 × 130 |  |
|  | Масса блока | кг, не более | 5 |  |

Комплектация:

| Наименование товара | К-во |
| --- | --- |
|  | шт. |
| Комплект спектрометра |  |
| атомно-абсорбционного Квант-2мт, включающий: | 1 |
| - спектрометр атомно-абсорбционный Квант-2мт | 1 |
| - программное обеспечение спектрометра | 1 |
| - блок подготовки газов БПГ-5М | 1 |
| - компрессор, 65 дБ | 1 |
| - горелка "ацетилен-воздух" (круглая, для эмиссии) | 1 |
| - горелка «пропан-воздух» (круглая, для эмиссии) | 1 |
| - спектральные лампы с полым катодом типа ЛТ-6М на: |  |
| кадмий, марганец, цинк, кобальт, железо, свинец, никель | 7 |

И.о. начальника ЦИЛ

Николенко Е.А.

_____________________