# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка спектрометра лазерного светорассеяния Photocor Complex-Z или эквивалент»

- Необходимые технические параметры:

  - Методы измерений:

- Динамическое рассеяние света (DLS);

- Статическое рассеяние света (SLS);

- Метод обратного рассеяния для измерения непрозрачных образцов (Backscattering);

- Электрофоретическое рассеяние света (ELS);

- Фазовый анализ рассеянного света (PALS);

  - Диапазон измерений:

- Размер частиц (гидродинамический радиус): нижняя граница не более величины 0.5 нм и верхняя граница не менее величины 10 мкм;

- Коэффициент диффузии: нижняя граница не более величины 10-5 см2/с и верхняя граница не менее величины 10-10 см2/с;

- Молекулярная масса: нижняя граница не более величины 1000 Да и верхняя граница не менее величины 1000 МДа;

- Дзета-потенциала: нижняя граница не более величины -500 мВ и верхняя граница не менее величины 500 мВ для частиц с размером не более 10 мкм

- Диапазон измеряемой электрофоретической подвижности: нижняя граница не более величины -20 мкм*см/В*с и верхняя граница не менее величины 20 мкм*см/В*с

  - Основной источник света:

- Тип: термостабилизированный полупроводниковый лазер;

- Длина волны: 660±5% нм;

- Мощность: не менее 25 мВт;

- Узел поляризатора для изменения вертикального направления вектора поляризации лазерного излучения на горизонтальное: наличие;

  - Система монтажа второго лазера с программно-управляемым переключением лазерных лучей для возможности проводить измерения на различных длинах волн, включая полупроводниковый лазер:

- Тип: термостабилизированный полупроводниковый лазер;

- Длина волны: 450±5% нм;

- Мощность: не менее 25 мВт;

  - Узел обратного рассеяния для возможности исследования непрозрачных дисперсий: наличие;

  - Оптический приемник:

- Тип: система счета фотонов на лавинном фотодиоде;

- Максимальная амплитуда выходных импульсов: не более +2.5 В;

- Длительность импульсов: не более 10 нс;

- Нелинейность не более 3% (при скорости счета 1 МГц);

- Квантовый выход: не менее 30% (на длине волны 638 нм);

- Максимальная скорость счета: не менее 15 МГц;

- Скорость счета темновых импульсов: не более 500 фотонов в секунду;

- Узел поляризатора для измерения интенсивности и корреляционной функции поляризованной и деполяризованной компонент рассеянного света: наличие;

  - Встроенный коррелятор для анализа данных:

- Алгоритм работы: аппаратный;

- Разрядность обработки: не менее 32 бит;

- Входная частота: не менее 100 МГц;

- Аппаратная емкость каждого канала: не менее 48 бит;

- Минимальное время выборки (в реальном времени): не более 10 нс;

- Входные сигналы: транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ);

- Режимы работы: автокорреляция, кросскорреляция;

- Выбор между логарифмическим(multiple-tau) представлением (число каналов не менее 288, множитель не менее 2; число мониторных каналов не менее 72) и линейным представлением (число каналов не менее 128, число мониторных каналов не менее 3) шкалы времени;

- Возможность двухпараметрической фильтрации данных;

- Аппаратный монитор плотности вероятности входного сигнала;

  - Анализ дзета-потенциала посредством измерения электрофоретической подвижности. Методы анализа: частотный (ELS); фазовый (PALS). Встроенный измеритель фазовой функции для измерения в реальном времени скорости потока в режиме PALS.

  - Углы рассеяния в диапазоне: нижняя граница не более величины 15° и верхняя граница не менее величины 145° с погрешностью не более 0.1°.

  - Термостат с термоэлектрическим модулем для термостатирования образца:

- Диапазон температур: нижняя граница не более величины 10 °С,  верхняя граница не менее величины 90 °С;

- Погрешность термостатирования: не более 0.1°С;

- Регулирование температуры должно производиться пропорционально-интегрально-дифференциальным (ПИД) регулятором;

- Датчик температуры: прецизионный термометр, сопротивление не менее 100 Ом;

- Термостатируемый объем: не менее 70 x 85 мм;

- Блок иммерсионной кюветы: наличие;

  - Объем анализируемой пробы в режиме измерения размеров частиц в интервале: нижняя граница не более величины 50 мкл и верхняя граница не менее величины 10 мл.

  - Объем анализируемой пробы в режиме измерения дзета-потенциала в интервале: нижняя граница не более величины 1 мл и верхняя граница не менее величины 4 мл

  - Программное обеспечение для управления прибором и обработки данных:

- Наличие встроенного макроязыка для автоматизации процесса измерения;

- Программу для обработки данных методами регуляризации, кумулянтов и суммой экспонент;

  - Габариты прибора (ГхШхВ): не более 440 x 250 x 220 мм

  - Вес прибора: не более 20 кг

- В комплект поставки должны входить:

  - Адаптер с электродами для измерения дзета-потенциала.

  - Адаптеры для установки цилиндрических и квадратных кювет согласно - 1 компл.

  - Иммерсионная кювета диаметр - 60±5% мм, высота 40,5±5% мм (материал – боросиликатное стекло) - 1 шт.

  - Кюветы для проведения измерений:

- Проточная микро-кювета 12,5х12,5х35 мм, объем 450 мкл – 1 шт.

- Круглые 15 мм, 4 мл - 100 шт.

- Квадратные 12,5х12,5 мм, 4 мл - 100 шт.

  - Комплект кабелей для подключения прибора

  - Дистрибутив с программным обеспечением на USB или CD носителе

  - Документация:

- Руководство пользователя на русском языке

- Технический паспорт

3. Место поставки: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, д. 18.

4. Срок поставки: до 30.11.2019 г.

5. Условия поставки: поставка товара силами и средствами Поставщика или за его счет. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, установку, доставку, погрузку-разгрузку, тару (упаковку), налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи. В стоимость входит первичная поверка с выдачей свидетельства о поверке.

6. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:

6.1.	Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным, работоспособным, свободным от прав третьих лиц, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

7. Тара, упаковка: производителя.

8. Требования к безопасности товара: поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством.

9. Требования к гарантии:  Поставщик предоставляет гарантию на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев.

10. Порядок приемки товара: в соответствии с Договором.