Целью данной лабораторной работы является:

- изучение прибора для определения кислотности воды (рН-метра) и принципа действия прибора;

- ознакомление с приготовлением буферных эталонных растворов;

- обучение методам калибровки прибора и измерения рН неизвестного раствора;

- исследование зависимости рН жидких растворов от их температуры;

- оценка погрешности измерения.

6.1. Описание рН-метра «Checker»

фирмы Hanna instruments

рис.6.1. рН-метр «Checker»

рН-Метр (рис. 6.1.) используется для определения водородного показателя рН водных растворов. Гальванический преобразователь всегда состоит из двух полуэлементов: измерительного электрода, помещаемого в исследуемый раствор, и электрода сравнения, электродный потенциал которого должен оставаться постоянным. Данный прибор в качестве электрода сравнения содержит хлорсеребряный электрод, а в качестве измерительного электрода – стеклянный.

###### 6.1.1. Использование рН-метра

- Устранить защитный колпачок и включить рН-метр переключателем [ON/OFF].

- Погрузите рН-метр в образец и ждите, пока показания прибора стабилизируются.

- После использования прибора прополощите его в проточной воде, чтобы минимизировать загрязнение.

- По окончании работы с прибором обязательно наденьте защитный колпачок на электрод.

Примечание. Не используйте дистиллированную воду для хранения электродов.

Большие разногласия в рН показаниях (± 0,5 рН) могут быть вследствие некачественной калибровки или неисправности батарей.

6.1.2. Калибровка

- Погрузите рН-метр в нейтральный буферный раствор (рН = 7,0).

- Подождите, пока стабилизируются показания прибора и используйте маленькую отвертку для настройки его до рН = 7,0.

- Прополощите электрод в проточной воде, затем в дистиллированной.

- Погрузите рН-метр в буферный раствор (рН 4 или рН10) и ждите, пока показания стабилизируются. Используйте калибровочную отвертку для настройки прибора до показаний рН4 или рН10.

Калибровка завершена.

Примечание. Всегда используйте новые буферные растворы для калибровки.

## 6.2. Приготовление буферных эталонных растворов

В ходе лабораторной работы студент должен произвести калибровку рН-метра. Градуировку прибора производят по образцовым буферным растворам, обладающим высокой стабильностью значений рН. Известно множество рецептур приготовления буферных растворов для калибровки рН- метров. Они изложены в литературе [  ]. Основные из них следующие:

1. Приготовление раствора фосфата натрия двузамещенного (0,2 г-моль/л).

Взвешенную на аналитических весах навеску (28,3920±0,0001) г безводного фосфата натрия двузамещенного, предварительно высушенного до постоянной массы при (120±5)°С (не допускать расплавления соли!), помещают в мерную колбу на 1000 мл, растворяют в небольшом (200-300 мл) количестве дистиллированной воды и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1000 мл.

Примечание. Для стабилизации раствора к нему добавляют 3-4 капли толуола.

Полученный раствор имеет концентрацию 0,2 г-моль/л.

2. Приготовление раствора лимонной кислоты (0,1 г-моль/л).

Взвешенную на аналитических весах навеску (21,0140±0,0001) кислоты лимонной 1-водной помещают в мерную колбу на 1000 мл, растворяют в 200-300 мл дистиллированной воды и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1000 мл.

Примечание. Для предупреждения появления плесени к раствору следует добавить 5-10 мл йодной ртути (HgJ2).

Полученный раствор имеет концентрацию 0,1 г-моль/л.

3. Приготовление буферных растворов.

Буферные растворы приготавливают согласно табл. 6.2.1.  для такого диапазона значений водородного показателя, который наиболее характерен (вероятен) для контролируемых сред. У приготовленной серии буферных растворов с помощью рН-метра измеряют фактическое значение рН по меньшей мере у трех растворов — на границах выбранного диапазона и в его середине. При неудовлетворительном совпадении (с точностью хуже ± 0,1 eдиниц рН) измеренных значений с приведенными в табл. 6.2.1. анализируют и устраняют причины отклонений (например, неправильно приготовленные растворы, потеря качества реактивов, неисправность рН-метра, ошибка оператора и др.).

Примечание. При получении результатов, не совпадающих с данными табл. 6.2.1., но при исправном рН-метре, приготовленная серия буферных растворов также может быть  использована для визуального контроля водородного показателя, с учетом фактических величин рН растворов.

4. Шкалу эталонных растворов приготавливают по алгоритму, приведенному в табл. 6.2.2.

Эталонные буферные растворы стабильны в течение 2-3 дней.

# Таблица 6.2.1.

Состав буферных растворов для приготовления шкалы (по данным ГОСТ 4919.2)

| рН | Раствор фосфорнокислого натрия двухзамещенного (0,2 г-моль/л), мл | Раствор лимонной кислоты (0,1 г-моль/л), мл | рН | Раствор фосфорнокислого натрия двухзамещенного (0,2 г-моль/л),мл | Раствор лимонной кислоты (0,1 г-моль/л), мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 38,5 | 61,5 | 6,0 | 63,1 | 36,9 |
| 4,2 | 41,4 | 58,6 | 6,2 | 66,1 | 33,9 |
| 4,4 | 44,1 | 55,9 | 6,4 | 69,2 | 30,8 |
| 4,5 | 45,4 | 54,6 | 6,6 | 72,7 | 27,3 |
| 4,6 | 46,7 | 53,3 | 6,8 | 77,2 | 22,8 |
| 4,8 | 49,3 | 50,7 | 7,0 | 82,3 | 17,7 |
| 5,0 | 51,5 | 48,5 | 7,2 | 86,9 | 13,1 |
| 5,2 | 53,6 | 46,4 | 7,4 | 90,8 | 9,2 |
| 5,4 | 55,7 | 44,3 | 7,6 | 93,6 | 6,4 |
| 5,6 | 58,0 | 42,0 | 7,8 | 95,7 | 4,3 |
| 5,8 | 60.4 | 39,6 | 8,0 | 97,2 | 2,8 |

### Таблица 6.2.2.

Алгоритм приготовления шкалы буферных эталонных растворов

| Наименование используемого раствора, последовательность операций | Количество используемого раствора (мл) в расчете на 100 мл готового буферного раствора |
| --- | --- |
| 1. Раствор фосфорнокислого натрия двухзамещенного (0,2 г-моль/л) | В соответствии с табл. |
| 2. Раствор лимонной кислоты (0,1 г-моль/л) | В соответствии с табл. |
| Контроль фактических значений рН буферных растворов |  |
| Отбор по 5 мл от каждого буферного раствора в колорометрические пробирки с меткой “5 мл” |  |
| 3. Раствор универсального индекатора | По 4-5 капель в каждую пробу объемом 5 мл |
| Величина рН эталонного буферного раствора | В соответствии с табл. либо по результатам рН-измерений |

## Приготовление реагентов и растворов для анализа:

Раствор буферный ацетатный (рН 4,5)

102 мл уксусной кислоты с концентрацией 1 г-моль/л (приготавливается растворением 60 г ледяной уксусной кислоты в 1 л дистиллированной воды) и 98 мл раствора ацетата натрия с концентрацией 1 г-моль/л (приготавливается растворением 136, 1 и ацетата натрия трехводного CH3COONax3H2О  в 1 л дистиллированной воды) помещают в мерную колбу вместимостью 1 л и доводят до метки дистиллированной водой, предварительно свежепрокипяченой и охлажденной (для удаления растворенного СО2).

Раствор буферный боратный (рН 8,0)

Смешивают 55,9 мл раствора буры Na2B4O7x10H2O с концентрацией 0,05 г-экв/л с 44,1 мл раствора соляной кислоты с концентрацией 0,1 г-экв/л (ГОСТ 4819.2). Компоненты буферного раствора приготавливают на очищенной от металлов дистиллированной воде.

В качестве основного реактива в данной лабораторной работе будет использоваться лимонная кислота, так как она наиболее безопасна и легко доступна. Для градуировки прибора при приготовлении буферных растворов используется дистиллированная вода (рН=7).

6.3. Порядок выполнения работы

- Калибровка рН-метра (рН=7,0).

  - В мерную колбу объемом 100 мл налейте дистиллированную воду (подождите, пока стабилизируются показания прибора).

  - Погрузите рН-метр в колбу с дистиллированной водой (рН=7).

  - Подождите, пока стабилизируются показания прибора и используйте маленькую калибровочную отвертку для настройки рН-метра до показания 7,0.

2. Приготовление раствора лимонной кислоты (0,1 г-моль/л).

  - Взвешенную на аналитических весах навеску (2,10140±0,0001) кислоты лимонной 1-водной помещают в мерную колбу на 100 мл, растворяют в 20-30 мл дистиллированной воды и доводят объем раствора дистиллированной водой до 100 мл. Перелейте данный раствор в стакан и используйте магнитную мешалку для тщательного перемешивания раствора.

Примечание: полученный раствор имеет концентрацию 0,1 г-моль/л.

3. Калибровка рН-метра (рН=4,0).

3.1. Приготовление буферного эталонного раствора лимонной кислоты (рН=4,0).

  - Поместите 61,5 мл раствора лимонной кислоты с концентрацией 1 г-моль/л в мерную  колбу вместимостью 100 мл и доведите объем раствора дистиллированной водой до метки 100 мл, тщательно перемешайте. В данный раствор поместите рН-метр и ждите, пока показания прибора стабилизируются.

  - Используя маленькую калибровочную отвертку, доведите показания рН-метра до 4,0. После применения прибора прополощите его  в проточной воде, затем в дистиллированной, чтобы минимизировать загрязнение.

- Зависимость показаний рН от температуры.

- в мерный стакан налейте 200 мл дистиллированной воды и поместите в стакан рН-метр. Подождите, пока показания прибора стабилизируются (рН = 7,0);

  - поместите в стакан с прибором термометр и установите на магнитную мешалку. Включите нагрев печи мешалки и замеряйте показания прибора через каждые 5оС до 50оС;

  - произведите измерения в обратном порядке с охлаждением воды от 50оС	до 25оС.

Результаты измерения сведите в таблицу и постройте график зависимости        рН от температуры.

- Определение водородного показателя неизвестного раствора.

## 6.4. Применяемые приборы

Для выполнения лабораторной работы необходимы следующие приборы:

# 6.4.1. Мешалка магнитная

рис.6.4.1. мешалка магнитная

Описание мешалки магнитной

      - Передняя панель корпуса.

      - Ручка регулирования скорости вращения.

      - Верхняя часть корпуса.

      - Электродвигатель.

      - Электроплитка.

      - Кожух.

      - Магнит.

      - Стержень перемешивающий.

      - Диск.

      - Плата.

      - Переключатель для включения электроплитки.

      - Лампа сигнальная «СЕТЬ».

      - Переключатель для включения электродвигателя.

      - Лампа сигнальная «НАГРЕВ».

      - Шнур питания с вилкой.

      - Амортизатор

      - Стойка.

      - Держатель емкости.

Мешалка магнитная ММ – 5М1 (рис.6.4.1.) предназначена для перемешивания и подогрева неагрессивных и агрессивных водных растворов, не взаимодействующих со стеклом в стандартных стеклянных цилиндрических сосудах диаметром до 130 мм.

Мешалка предназначена для применения в лабораториях предприятий и научно-исследовательских учреждений различных областей народного хозяйства.

## Принцип работы:

1. Принцип работы мешалки основан на передаче движения от вращающегося магнита к перемешивающему стержню с помощью магнитного поля.

2. Раствор перемешивается вращением стержня, помещенного в сосуд.

3. Стержень герметически запаян в стеклянную или полиэтиленовую оболочку для предохранения от коррозии и химической реакции с растворами.

4. Интенсивность перемешивания зависит от скорости вращения магнита, длины стержня, перемешиваемого раствора.

Конструкция мешалки обеспечивает при перемешивании растворов их подогрев до температуры (40±5) оС.

Электроплитка может работать только при включенном электродвигателе.

5. Для предохранения магнита от саморазмагничивания служит стержень перемешивающий, который по окончании работы мешалки накладывается на кожух.

### Подготовка изделия к работе и порядок работы:

- Перед началом работы:

  - снимите стержень перемешивающий;

  - установите на кожух сосуд с раствором и погрузите в него стержень перемалывающий;

  - подключите шнур питания к сети переменного тока напряжением 220 В (сеть должна иметь заземление);

  - поверните ручку регулирования скорости вращения магнита в крайнее левое положение;

  - переключателем включите электродвигатель;

  - поворотом ручки подберите оптимальный режим перемешивания, пользуясь градуированной шкалой на панели.

- При необходимости подогрева растворов включите электроплитку переключателем.

- После окончания работы выключите плитку и электродвигатель, ручку регулирования скорости поверните в левое крайнее положение, снимите сосуд с раствором и установите стержень перемешивающий в центре кожуха.

- При необходимости пользуйтесь держателем емкости, для чего установите стойки и держатель емкости на корпусе.

Примечание:

Если произойдет срыв вращения стержня в сосуде, необходимо уменьшить скорость вращения вала электродвигателя поворотом ручки регулирования скорости в левое крайнее положение; когда стержень начнет плавно вращаться, постепенно увеличивайте скорость вращения поворотом ручки по часовой стрелке, или установите ручку в крайнее левое положение, выключите электропитание переключателем для включения электродвигателя, повторно включите и плавным поворотом ручки по часовой стрелке установите необходимую скорость вращения стержня.

#### 6.4.2. Цифровые весы

Рис. 6.4.2. цифровые весы

ОПИСАНИЕ ВЕСОВ

1. Платформа для взвешивания.

2. Платформа из нержавеющей стали только для HL-2000 (приобретается дополнительно).

3. Дисплей.

4.ON/OFF - клавиша включения/отключения питания.

5. UNITS - специальная клавиша, которая находится под панелью между клавишами ON/OFF и RE-ZERO.

6. RE-ZERO - клавиша установки 0 или компенсации веса тары.

Цифровые весы НL-200 (рис. 6.4.2.) предназначены для взвешивания объектов массой до 200 г. Прибор позволяет взвесить объект и при необходимости вычесть вес тары. Эти весы имеет функцию автоматического отключения при неиспользовании их в течение 5 минут, что позволит продлить срок службы батарей и увеличит ресурс работы.

### Взвешивание без использования тары

- Включите весы, используя клавишу [ON/OFF]. Все сигналы дисплея появятся на несколько секунд, затем появятся индикаторы [STABLE], [ZERO]  и 0.0 g. Если на дисплее появится значение отличное от 0.0 (при этом на платформе ничего нет), нажмите кнопку [RE-ZERO].

- Положите взвешиваемый объект на платформу. На дисплее появится индикатор [STABLE] и вес объекта.

- Для того, чтобы взвесить следующий объект, перейдите к шагу 2.

##### Взвешивание с использованием тары

- Включите весы, используя клавишу [ON/OFF]. Все сигналы дисплея появятся на несколько секунд, затем появятся индикаторы [STABLE], [ZERO] и 0.0 g. Если на дисплее появится значение отличное от 0.0 (при этом на платформе ничего нет), нажмите кнопку [RE-ZERO].

- Поместите на платформу пустую тару, На дисплее появится индикатор [STABLE] и вес тары. Затем нажмите клавишы [RE-ZERO], при этом весы запомнят вес тары и на дисплее появится 0.0 g.

- Поместите взвешиваемый объект с тарой на платформу. На дисплее появится индикатор [STABLE] и вес объекта без тары.

- Если следующий объект необходимо взвесить без использования тары, освободите весы от груза и нажмите клавишу [RE-ZERO].

6.4.3. рН-метр

рН-метр используется для определения водородного показателя рН водных растворов. Гальванический преобразователь всегда состоит из двух полуэлементов: измерительного электрода, помещаемого в исследуемый раствор, и электрода сравнения, электродный потенциал которого должен оставаться постоянным. Данный прибор в качестве электрода сравнения содержит хлорсеребряный электрод, а в качестве измерительного электрода – стеклянный.

###### Использование рН-метра

- Устранить защитный колпачок и включить рН-метр переключателем [ON/OFF].

- Погрузите рН-метр в образец и ждите, пока показания прибора стабилизируются.

- После использования прибора прополощите его в проточной воде, чтобы минимизировать загрязнение.

- По окончании работы с прибором обязательно наденьте защитный колпачок на электрод.

Примечание. Не используйте дистиллированную воду в целях хранения.

Большие разногласия в рН показаниях (± 0,5 рН) могут быть вследствие некачественной калибровки или неисправности батарей электропитания.

Также используются приборы:

- Колба мерная без пробки, объем 100 мл – 2 шт.

- Стакан низкий с носиком, объем 150 мл – 1 шт.

-  Термометр ртутный стеклянный лабораторный (от 0оС до +360оС) – 1шт.

6.4.4. Расчет погрешностей

Погрешность при измерении водородного показателя рН может возникнуть в следующих случаях:

- Калибровка рН-метра.

- Погрешность прибора.

Для калибровки используют буферные растворы. При приготовлении буферного эталонного раствора используется:

  - дистиллированная вода;

  - лимонная кислота.

Считаем, что от дистиллированной воды погрешности нет.

Для приготовления эталонного буферного раствора лимонной кислоты с концентрацией 0,1 г-моль/л берется 2,1 г лимонной кислоты и добавляется 100 мл дистиллированной воды. При взвешивании лимонной кислоты возникает погрешность весов, которая составляет ± 0,02 %. При добавлении к лимонной кислоте дистиллированной воды до 100 мл мы имеем погрешность мерной колбы, равную ± 1%.

Складываем их и получаем:

0,022,1⋅100%+1%=±2%.

Для приготовления раствора лимонной кислоты с рН=4 берется:

61,5 мл (раствор лимонной кислоты) + 38,5 мл (дистиллированной Н2О). В результате погрешность составляет:

10061,5+10038,5=1,62+2,59=±4,21%.

Итого, погрешность приготовления раствора лимонной кислоты с рН=4 составит: ±(2 + 4,21)% = ±6,21%.

Таким образом, погрешность измерения водородного показателя рН при калибровке φк находится из выражения:

φк = max pHср−pHmin;pHmax−pHср,

где рН – водородный показатель среды, рассчитывается по формуле рН = -lg [c];

рНср – среднее значение.

рН = - lg [c] = - lg [c · (1+0,00621)],

где с = 0,0615 г-моль/л.

рНmin = -lg [c · 0,9379] = 1,239;

pHmax = - lg [c · 1,0621] = 1,1848;

pHср = - lg [0,0615] = 1,211.

В результате погрешность при калибровке составляет φк = ±0,028рН.

2. Погрешность прибора φп = ±0,2рН.

3. Общая погрешность φ рассчитывается:

φ = φк + φп,  φ = ± (0,028 + 0,2) = ± 0,228рН.

КАЛИБРОВКА рН-МЕТРА

Лимонная

кислота (2,1 г)

Н2О

Мешалка магнитная

100 мл

61,5 мл раствора лимонной кислоты

Н2О

100 мл

рН = 4,0

рН = 7,0

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАНИЙ рН-МЕТРА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Термометр

Мешалка магнитная

### Зависимость рН от температуры

рН

t, 0С