Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Институт неразрушающего контроля

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИШНКБ

______________ Д.А. Седнев

“_____”______________ 2019 г.

ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

Методические указания по выполнению лабораторной работы

по дисциплине “Электромагнитный контроль и диагностика”

ТОМСК 2019

Лабораторная работа

Измерение магнитных свойств ферромагнетиков

- Краткие сведения из теории.

Магнитный неразрушающий контроль, согласно ГОСТ Р 55612-2013 «Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения», основан на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств объекта контроля. Последнее, в частности, используется для получения информации о структуре материала объекта (магнитная структуроскопия).

Для реализации методов магнитной структуроскопии используются магнитные структуроскопы – приборы, предназначенные для определения физико-механических свойств или химического состава объекта контроля и основанные на методах магнитного неразрушающего контроля.

При магнитном контроле физико-механических свойств объектов используется связь между физико-механическими и магнитными параметрами. Эта связь носит корреляционный характер и возникает тогда, когда одни и те же физические и химические процессы образования структуры и фазового состава ферромагнитных сталей формируют также и их магнитные свойства.

Основными информативными параметрами магнитного контроля являются индукция насыщения BS, остаточная индукция Br, начальная относительная магнитная проницаемость r, коэрцитивная сила Hc, гармонический состав кривой изменения индукции , параметры магнитных шумов.  Наилучшую корреляцию с механическими свойствами ферромагнетиков имеют остаточная магнитная индукция и коэрцитивная сила.

В большинстве методов магнитного контроля механических характеристик и структуры ферромагнитного материала используют относительные измерения. При этом напрямую не измеряют какой-либо структурно-механический параметр, а только фиксируют соответствие измеряемых магнитных параметров заданным. Для оценки абсолютных значений параметров проводят сравнение с характеристиками соответствующих контрольных образцов.

Специфика магнитных свойств ферромагнетиков объясняется существованием в их структуре множества областей  доменов, характеризующихся сильной ориентировкой собственных магнитных моментов электронов (электронных спинов). Эта ориентировка возникает в ферромагнетиках независимо от внешнего магнитного поля (самопроизвольное или спонтанное намагничивание), однако ввиду различного направления намагничивания в отдельных доменах, полный магнитный момент ферромагнетика, не подвергавшегося воздействию внешнего поля, равен нулю.

Процесс установления намагниченности ферромагнетика при действии на него внешнего магнитного поля происходит следующим образом. Намагничивание состоит в переориентации векторов намагниченности доменов в направлении приложенного поля главным образом за счет процессов смещения и вращения. Процесс смещения в многодоменном ферромагнетике заключается в перемещении границ между доменами. Объем доменов, векторы намагниченности которых составляют наименьший угол с направлением напряженности магнитного поля, увеличивается за счет соседних доменов с энергетически менее выгодной ориентацией вектора намагниченности относительно поля. Процесс вращения состоит в повороте векторов  намагниченности в направлении внешнего магнитного поля. Причиной возможной задержки или ускорения вращения является магнитная анизотропия ферромагнетика, что обусловлено наличием в ферромагнетике осей легкого намагничивания, в общем случае не совпадающих с направлением внешнего поля.

Вследствие указанных выше процессов магнитное поле в ферромагнитной среде усиливается за счет полей доменов. Характеристикой магнитного поля в любой среде, в том числе и ферромагнитной, является вектор магнитной индукции , определяемый по силе воздействия со стороны поля на движущийся электрический заряд. Для характеристики магнитного свойства среды усиливать или ослаблять это воздействие используются величины магнитной проницаемости материала  и напряженности :

(1)

Здесь   множитель, характеризующий зависимость силы взаимодействия поля и движущегося заряда от среды. Для воздуха Гн/м и называется магнитной постоянной. Для других сред , где   относительная магнитная проницаемость. Величина  характеризует воздействие на ферромагнитную среду со стороны внешнего магнитного поля. Единицами измерения  и  являются соответственно тесла (Тл) и ампер/метр (А/м).

B

H

H

H

B

, B

(Н)

В (Н)

HS

-HS

BS

-BS

Br

-Br

max

нач

Рис. 1. Статические кривые намагничивания ферромагнетика:

а – симметричные и несимметричные гистерезисные циклы; б – семейство симметричных частных гистерезисных циклов;  в – кривая первоначального намагничивания.

а

б

в

-Hc

Hc

Магнитные свойства среды, характеризуемые величиной  , зависят от значения напряженности магнитного поля. Причем зависимости  , а соответственно и  имеют для ферромагнетиков ярко выраженный нелинейный и гистерезисный характер. В зависимости от рода магнитного поля, воздействующего на ферромагнетик, различают статические и динамические характеристики перемагничивания. Статические характеристики соответствуют воздействию постоянных и медленно меняющихся магнитных полей, а динамические  переменных. В данной работе исследуются статические магнитные характеристики. К основным статическим характеристикам относятся следующие: кривая первоначального намагничивания, статическая петля магнитного гистерезиса, основная кривая намагничивания.

Кривая первоначального намагничивания  зависимость , получаемая для предварительно размагниченного образца при монотонном возрастании напряженности внешнего магнитного поля.

Статическая петля магнитного гистерезиса (гистерезисный цикл)  зависимость , получаемая при плавном циклическом перемагничивании ферромагнетика в некотором диапазоне изменения напряженности поля от некоторого значения   до . Различают симметричные гистерезисные циклы, если и несимметричные, если (рис.1а).

Начиная от некоторого значения напряженности магнитного поля  в области, близкой к насыщению, форма и размеры петли гистерезиса при дальнейшем его увеличении не изменятся. Такая петля гистерезиса называется предельной. Все остальные  частные петли гистерезиса. На рис. 1б показано семейство симметричных частных и предельного гистерезисных циклов.

Основная кривая намагничивания  зависимость , представляющая собой геометрическое место вершин симметричных, установившихся частных циклов гистерезиса. Эта характеристика является основной паспортной характеристикой магнитного материала.

Точки пересечения петли гистерезиса с осями координат определяют остаточную индукцию Br и коэрцитивную силу Hc. Полученные для предельного гистерезисного цикла эти значения вместе с индукцией насыщения BS и напряженностью поля насыщения HS  относятся к основным параметрам магнитных материалов (рис. 1а, 1б).

Зная зависимость , можно определить значения различных видов магнитной проницаемости и их зависимости от напряженности намагничивающего поля.

Нормальная магнитная проницаемость

. 						(2)

Частными случаями ее являются начальная нач и максимальная max магнитные проницаемости (рис.1в).

Для изучения поведения ферромагнетика при сложном перемагничивании (одновременно в постоянном и переменном магнитных полях) используется величина   дифференциальная магнитная проницаемость

.					(3)

I

l c

Рис. 2. Внешний вид (а) и геометрические размеры (б) тороидального образца из ферромагнитного материала.

а

б

D1

D2

S

h

Определение статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов удобнее всего проводить с использованием  образцов, имеющих форму тороида. Создание в образце магнитного поля осуществляется пропусканием синусоидального тока низкой частоты через равномерно намотанную на тороид обмотку с числом витков w1 (рис. 2), а измерение индукции магнитного поля в образце осуществляется путем индукционного преобразования, с использованием аналогично намотанной индукционной обмотки с числом витков w2.

Для тороидальных образцов при указанном способе намотки характерно следующее. Практически весь магнитный поток тока обмотки w1 замыкается по магнитопроводу, роль которого выполняет тороидальный образец. Линии индукции и напряженности магнитного поля перпендикулярны поперечному сечению тороида, имеющему площадь S (рис. 2б). Магнитное поле в данном сечении однородно (значения H и В в любой точке сечения практически одинаковы). С учетом данных особенностей тороидальных образцов уравнения Максвелла  законы полного тока и электромагнитной индукции имеют достаточно простую запись:

(4)

где lc  длина средней силовой линии магнитного поля;  – ЭДС индукционной обмотки.

Решения этих уравнений относительно характеристик магнитного поля в образце  и :

(5)

где  – значение индукции магнитного поля в образце в момент начала интегрирования.

Значение для случаев перемагничивания образца по симметричной петле гистерезиса находится интегрированием ЭДС  за период T частоты тока:

.					(6)

Следует отметить, что при синусоидальном характере изменения тока  зависимость  имеет ярко выраженный несинусоидальный характер, что обусловлено нелинейными свойствами ферромагнетиков. Таким образом, в кривой зависимости  при перемагничивании ферромагнетика по симметричному гистерезисному циклу присутствуют наряду с первой гармоникой частоты тока намагничивания еще и нечетные гармоники. Гармонический состав  зависимости  определяется формой петли гистерезиса, которая в свою очередь обусловлена магнитными свойствами ферромагнетика. Это является физической основой метода высших гармоник – метода магнитного контроля,  используемого для решения задач магнитной структуроскопии.

Контрольные вопросы.

- Дать определение величин магнитной индукции, магнитной проницаемости, напряженности магнитного поля, магнитного потока.

- Что такое кривая первоначального намагничивания?

- Что такое основная кривая намагничивания?

- Дать определение явления гистерезиса.

- Дать физическое объяснение нелинейным и гистерезисным свойствам ферромагнетиков.

- Классификация гистерезисных циклов.

- Записать и дать физическое толкование закона полного тока (первого уравнения Максвелла) в интегральной форме.

- Записать и дать физическое толкование закона электромагнитной индукции (второго уравнения Максвелла) в интегральной форме.

- Почему в кривой зависимости  при перемагничивании ферромагнитного образца по симметричному гистерезисному циклу присутствуют только нечетные гармоники?

- Цель работы.

Экспериментальное исследование свойств ферромагнитных материалов в магнитном поле. Измерение основных статических магнитных характеристик образцов из различных сталей.

- Приборы и оборудование.

  - Система измерения магнитных характеристик MS-1.

  - Набор тороидальных ферромагнитных образцов из различных сталей с намагничивающей и индукционной обмотками.

- Программа работы.

    - Определить основные параметры предельной петли гистерезиса BS, Br, HS, Hc, а также относительные значения амплитуд нечетных гармоник индукции для образцов из разных марок стали. Оценить степень различия измеренных магнитных параметров для разных образцов.

    - По результатам измерения параметров частных симметричных петель гистерезиса построить основные кривые намагничивания для образцов из разных марок стали. Оценить степень различия измеренных магнитных характеристик для разных образцов.

    - С использованием результатов измерения п. 4.2 построить зависимости и  для образцов из разных марок стали. Оценить степень различия измеренных магнитных характеристик для разных образцов.

- Руководство по эксплуатации системы измерения магнитных характеристик  MS-1.

  - Назначение системы измерения магнитных характеристик.

Система измерения магнитных характеристик  MS-1 предназначена для измерения статических магнитных характеристик BS, Br, HS, Hc, предельных и частных симметричных гистерезисных циклов, основной кривой намагничивания, зависимостей  и ,  а также относительных значений амплитуд нечетных гармоник индукции для образцов из разных марок стали. Результаты измерений могут быть использованы для установления корреляционных связей магнитных и структурно-механических параметров ферромагнитных объектов.

  - Устройство и принцип действия системы измерения магнитных характеристик.

Система измерения магнитных характеристик MS-1 имеет в своем составе программируемый генератор синусоидального напряжения WW 5061, два источника питания постоянного тока GPS-3060D, электронный блок, устройство  сбора  данных NI  USB-6002 и блок вычислительного преобразования (персональный компьютер).

На рис. 3 показана схема соединений отдельных блоков системы MS-1. Ферромагнитный объект контроля ОК подключается к гнездам на передней панели электронного блока «w1»  и «w2». Обмотка намагничивания подключается через балластный резистор Rб.

Электронный блок

PC

Рис. 3. Схема электрических соединений  системы измерения магнитных характеристик MS-1.

NI

USB-6002

Генератор WW 5061

Источник питания

GPS-3060D

Источник питания

GPS-3060D

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Выход

Вход

Питание

+

-

+

-

w1

w2

w1

w2

ОК

Выход

Rб

На выходе генератора синусоидального напряжения формируется  низкочастотный сигнал частоты 1 Гц. После усиления усилителем мощности электронного блока этот сигнал используется для создания тока намагничивания  в обмотке намагничивания w1 ОК. В результате перемагничивания ОК в нем происходит циклическое изменение напряженности  и индукции  магнитного поля. Значения напряженности могут быть рассчитаны по результатам измерения тока , а значения индукции  по результатам измерения ЭДС индукционной обмотки  по формулам (5). Вычислительные операции осуществляются вычислительным блоком (персональным компьютером). Для этого выходные сигналы электронного блока  и предварительно преобразуются  устройством  сбора  данных в цифровую форму, пригодную для дальнейшего преобразования вычислительным блоком.

Вычислительным блоком осуществляется автоматическая компенсация аддитивных составляющих погрешностей измерения индукции магнитного поля в образце, вычисление значений статических магнитных характеристик, визуализация процесса измерения, индикация и сохранение результатов измерений, запись этих результатов в файл.

  - Порядок работы.

Для подготовки к работе системы измерения магнитных характеристик  MS-1  необходимо выполнить соединение составных частей системы штатными соединительными кабелями (рис. 3).

Для начала работы системы необходимо включить питания генератора, источников питания, электронного блока и осуществить пуск персонального компьютера. Выходные напряжения источников питания должны быть порядка 24 В.

Рис. 4. Интерфейс программы измерений магнитных характеристик MS-1.

Далее задаются частота и амплитуда выходного напряжения генератора: 1 Гц и 1 В. Для этого на панели управления генератора производится последовательное нажатие кнопок «Frequency»,  «1»,  «Enter» и «Amplitude»,  «1»,  «Enter». Подключение заданного напряжения к выходу генератора производится нажатием кнопки «3».

Исправность цепи намагничивания контролируется по скачкообразно изменяющимся показаниям индикаторов тока источников питания. Максимальные показания при использовании стандартных образцов должны быть порядка 0,6 А.

  - Запуск программы вычислительного преобразования.

Для входа в программу вычислительного преобразования необходимо открыть папку «Магнитоскоп_2017» на рабочем столе компьютера и запустить файл «MS-1 ExtGen_v1.vi». После запуска файла на экране появится панель измерений системы измерений магнитных характеристик MS-1 (рис.4).

Программное обеспечение системы измерений магнитных характеристик написано с использованием пакета программ LabView. Интерфейс программы содержит стандартные инструменты управления LabView, регуляторы «Freq»,  «K1»,  «K2»,  поле ввода «Объект»,  панели для графического отображения результатов измерения тока, ЭДС, индукции, петли гистерезиса, гармонического состава индукции, панели цифрового отображения текущих значений даты измерений,  величин BS, Br, HS, Hc, I, а также кнопки «STOP», и «Запись».

  - Работа системы MS-1 в режиме измерений.

Пуск программы и вход в режим измерений осуществляется нажатием кнопки «RUN»:

Значение «Freq» числа измеряемых точек в интервале длительностью 1с устанавливается по умолчанию равным 1024.

Значение «K1» для тороидального образца определяется выражением

,						(7)

где w1 – число витков обмотки намагничивания; lc  длина средней силовой линии магнитного поля в образце. Для используемых при калибровке системы стандартных образцов: .

Значение «K2» для тороидального образца определяется выражением

,					(8)

где w2 – число витков индукционной обмотки; S  площадь поперечного сечения образца. Для используемых при калибровке системы стандартных образцов: .

В поле «Объект» указываются краткие характеристики ОК, например «ТороидСт3».

Информация о дате и времени измерения формируется автоматически. Результаты измерений магнитных параметров отображаются также автоматически. Следует только учитывать, что программой измерений предусмотрено усреднение результатов за пять циклов измерений. Поэтому достоверный результат может быть получен только после 5 с после изменения какого-либо параметра контроля.

После проведения всех необходимых измерений производится нажатие кнопки «STOP». В случае предварительно активированной кнопки «Запись» система предложит сохранить файл в выбранной папке с записанными данными в формате текстовых файлов.

Выход из программы измерений осуществляется закрытием окна программы LabView.

- Методические рекомендации для выполнения программы лабораторной работы.

  - Для выполнения п. 4.1 программы работы требуется обеспечить перемагничивание образца по предельной петле гистерезиса. Для этого производится постепенное ступенчатое увеличение силы тока намагничивания с дискретностью порядка 5 % от исходного значения до значения силы тока, обеспечивающего насыщение материала образца. Для стандартных образцов амплитуда тока, обеспечивающего насыщение, составляет порядка 1,6 А.

Регулировка тока производится нажатием кнопок на панели генератора. Вход в режим регулировки осуществляется нажатием кнопки «Amplitude». Выбор корректируемого разряда напряжения и изменение его значения осуществляется кнопками:

Установка требуемого значения тока завершается нажатием кнопки «Enter».

Для оценки степени различия измеренных магнитных параметров для разных образцов определяются отношения значений этих параметров. Выявляются магнитные параметры, наиболее отличающиеся по значениям.

  - Для построения основных кривых намагничивания сначала устанавливается режим  перемагничивания образца по предельной петле гистерезиса (см. предыдущий пункт). Далее производится постепенное ступенчатое уменьшение силы тока намагничивания с дискретностью порядка 10 % от максимального значения до минимального. После установки каждого нового значения тока фиксируются соответствующие ему значения индукции и напряженности магнитного поля BS и HS. При построении основных кривых намагничивания  осуществляется операция интерполяции полученной в результате эксперимента дискретной зависимости.

  - Зависимости и  для образцов из разных марок стали строятся на основе полученных ранее основных кривых намагничивания для этих сталей с использованием выражений (2) и (3). Далее определяются начальные и максимальные значения магнитных проницаемостей.

Для оценки степени различия данных магнитных характеристик для разных образцов целесообразно построить графики зависимостей в одних координатных осях.

6. Содержание отчета

  - Название работы.

  - Цель работы.

  - Программа работы.

  - Схема экспериментальной установки.

  - Основные соотношения, примеры расчетов.

  - Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.

  - Графики зависимостей.

  - Выводы.

Литература

- Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.

- Гольдштейн А.Е., Абрашкина И.А. Физические основы измерительных преобразований. Моделирование измерительных преобразований и решение практических задач: Учебное пособие / А.Е. Гольдштейн, И.А. Абрашкина – Томск: Издательство томского политехнического университета, 2012. − 143 с.

- Неразрушающий контроль. Справочник / под ред. В.В. Клюева: в 8 томах. Т 6: в 3-х кн.: Кн. 1: Магнитные методы контроля. Кн. 2: Оптический контроль. Кн. 3: Радиоволновой контроль. – М.: Машиностроение, 2006. – 848 с.

- Руководство пользователя Mathcad. 2017 –  http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/usersguide/chapter12/12_4.asp

Отделение контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности

Составитель: профессор ОКД ИШНКБ, д.т.н. А.Е. Гольдштейн