МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ»

___________________________________________________________

Ю.К. Атрошенко, Е.В. Иванова

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОВЕРКА РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ПРИБОРА

ТИПА ДИСК-250М

Методические указания к выполнению лабораторной работы

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов всех направлений Энергетического института

Издательство

Томского политехнического университета

2013

УДК 621.18.08

Исследование метрологических характеристик и поверка регистрирующего прибора типа Диск-250М.

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов всех направлений Энергетического института. – Томск: Изд-во ТПУ, 2013. - 16 с.

Составители: ассистент Атрошенко Ю.К.;

ст. преп. Иванова Е.В.

Рецензент: доцент, канд. техн. наук Озерова И.П.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов «__» _______ 2013 г.

Заведующий кафедрой АТП,

канд. техн. наук, доцент        ______________ Озерова И.П.

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы заключается в изучении работы цифровых регистрирующих (самопишущих) показывающих приборов, предназначенных для работы в комплекте с термопреобразователями, а также другими измерительными преобразователями, получении навыков определения метрологических характеристик и выполнения поверки прибора.

Задачами лабораторной работы являются:

- экспериментальное определение реальной статической характеристики прибора;

- вычисление погрешности прибора;

- составление протокола поверки.

ЦИФРОВОЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ПРИБОР

Прибор типа Диск-250М предназначен для измерения и регистрации физической величины, преобразованной в сигнал термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления или унифицированный сигнал. Структурная схема измерительной системы, включающей в себя измерительный прибор типа Диск-250, приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема измерительной системы

Работа прибора осуществляется следующим образом. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует аналоговые сигналы от датчиков в двоичный код. Код передается в центральный процессор (ЦП), где он обрабатывается и выдается на:

- цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) для преобразования в сигнал 4…20 мА, который может содержать информацию как о значении измеренного параметра, так и о регулирующем воздействии;

- устройство управления шаговым двигателем, перемещающем пишущее перо в соответствии со значением входного сигнала;

- табло, представляющем результат измерения в цифровом виде;

- барграф, высот светового столба которого пропорциональна измеренному значению сигнала;

- реле, изменяя их состояние. Состояние реле определяется соотношением между значениями входного сигнала и уставки.

Для конфигурирования прибора предназначено ЖК-табло и клавиатура. Сигналы от клавиатуры воспринимает и выводит на табло центральный процессор.

Вращение диаграммного диска осуществляет шаговый двигатель, управляемый ЦП. ЦП процессор формирует в архиве массив сообщений о результатах измерений.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Метрологической характеристикой средства измерения называется характеристика, влияющая на результат и на погрешность. Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики. Причем характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально – действительными метрологическими характеристиками.

Общий перечень основных нормируемых метрологических характеристик кроме прочих включает в себя:

- пределы измерений, предел шкалы;

- цену деления шкалы аналогового прибора или минимальная цена деления в случае неравномерной шкалы;

- выходной код, число разрядов кода, номинальная цена единицы наименьшего разряда для цифровых средств измерений;

- номинальная статическая характеристика преобразования измерительного преобразователя;

- погрешность средства измерения;

- вариация показаний прибора или выходного сигнала преобразователя.

Для каждого средства измерений устанавливается определенный временной интервал, по истечении которого должна проводиться процедура установления пригодности средства измерений к применению на основании их соответствия установленным обязательным требованиям. Эта процедура называется поверкой средств измерений и помимо прочего включается в себя определение действительных метрологических характеристик и установление их соответствия техническим требованиям.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА

Проведение эксперимента осуществляется с помощью эталонного средства измерения. В рамках лабораторной работы для подачи входного сигнала к прибору типа Диск-250М применяется калибратор-измеритель эталонный типа Метран-510-ПКМ или магазин сопротивлений эталонный Р4831 в зависимости от исследуемого измерительного канала.

Внешний вид поверяемого прибора представлен на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид измерительного прибора Диск-250М

На крышке прибора расположены:

- круглое окно для представления регистрации на диаграммной бумаге измеряемого параметра;

- окно для пятизначного цифрового табло, индицирующего результат измерения;

- окно для барграфа, представляющего результат измерения в аналоговом виде;

- окно для четырех светодиодов, индицирующих выход измеряемого параметра за допустимые пределы (срабатывание вставки).

Результаты измерений индицируются на светодиодном и ЖКИ-табло, а также на барграфе. Кроме того, на ЖКИ-табло индицируется НСХ выбранного датчика и диапазон измерений, для унифицированных входных сигналов – диапазон изменения входного сигнала и результат измерений (см. рис. 3).

Рис. 3. Вид ЖКИ-табло в режиме измерения

В случае отключения первичного датчика от прибора в режиме измерения на светодиодном табло появляется надпись «ОБР».

Результат измерения выводится на барграф, состоящий из 20 светодиодов. Нижний светодиод барграфа светится, когда результат измерения равен нижнему предельному значению выбранного диапазона.Если результат измерения равен верхнему предельному значению, горит весь барграф. При выходе результата измерения за верхний предел диапазона все диоды барграфа начинают мигать.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

- В соответствии с вариантом определить измерительного канала.

- Для поверки прибора в режиме работы с термоэлектрическими преобразователями собрать схему, приведенную на рис. 4.

Рис. 4. Схема подключения калибратора-измерителя к измерительному прибору

Для поверки прибора в режиме работы с термопреобразователями сопротивления собрать схему, приведенную на рис. 5.

Рис. 5. Схема подключения магазина сопротивлений к измерительному прибору

- Включить тумблеры «Сеть» и «Диск-250М».

- С помощью одновременного нажатия кнопок   и  выйти в Главное меню прибора. На ЖКИ-табло появится надпись «Юстировка Диск-250».

- Повторно одновременно нажать кнопки   и . На ЖКИ-табло появится надпись «Просмотр параметров».

- Повторно одновременно нажать кнопки   и . На ЖКИ-табло появится надпись «Установка параметров».

- Нажать кнопку «Ввод». На ЖКИ-табло появится надпись «Введите пароль».

- Нажать кнопку «Ввод». На ЖКИ-табло появится надпись «Выбор входного сигнала: Ix, Ux, ТП, ТС, ПМ».

- С помощью кнопок  и  для 1-5 вар. выбрать сигнал ТП, для 6-12 выбрать выбрать сигнал ТС.

- В соответствии с варинтом с помощью кнопок    и  выбрать диапазон измеряемой величины. Нажать кнопку «Ввод».

- На ЖКИ-табло появится надпись «Выбор входного сигнала», нажать кнопку «Сброс».

- На ЖКИ-табло появится надпись «Установка параметров».

- Нажать кнопку «Сброс». На экране появится выбранная НСХ, диапазон измерения и значение измеряемого параметра. Если при подаче входного сигнала результат измерения не отображается, с помощью кнопок вверх/вниз и вправо/влево изменить значение «Выкл.» на «Вкл.».

- В соответствии с вариантом задания (см. табл. 1) определить величину входного сигнала, при котором на табло прибора отображаются заданные значения измеряемого параметра. Величина входного сигнала определяется путем подбора сигнала, подаваемого к измерительному прибору от калибратора-измерителя (или магазина сопротивлений).

- Полученные значения занести в протокол поверки (см. Приложение 1).

При этом в первый столбец протокола поверки заносят значения температур, соответствующие  показаниям поверяемого  прибора (см. табл. 1). Во  второй столбец протокола поверки заносят значения термоЭДС, соответствующие этим значениям температур по номинальной статической характеристике ТЭП.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Вычислить предел допускаемой основной абсолютной погрешности  по  формуле:

Δдоп=±γ⋅Xвп−Xнп100.

- Вычислить предел допускаемой вариации показаний прибора по  формуле:

Vдоп=±0,5⋅γ⋅Xвп−Xнп100.

где  Xвп, Xнп – значения термоЭДС (сопротивления), соответствующие верхнему  и нижнему пределам измерений прибора, мВ (Ом);

g   – предел допускаемой основной приведенной погрешности

прибора,  .

- Рассчитать абсолютные погрешности показаний прибора для каждого значения при прямом  1 и  обратном  2  ходе и вариацию V прибора по формулам:

Δ1=Х0−Xпх;Δ2=Х0−Xох;V=Xпх−Xох.

где  X0 – значение  термоЭДС  (сопротивления) первичного преобразователя по таблице номинальной статической характеристики, соответствующее показаниям прибора (табл. 1);

Хпх и Хох – значения входного сигнала, соответствующие показаниям прибора (табл. 1) при прямом  и обратном  ходе, мВ (Ом).

- Сравнить максимальные значения основной абсолютной погрешности и вариации прибора с пределами допускаемых основной абсолютной погрешности и вариации.  Если выполняются условия:

max  доп ,

Vmax  Vдоп ,

то метрологические характеристики прибора соответствуют его паспортным данным и в протоколе поверки делают запись «Прибор годен для измерений». Если одно из условий не соблюдается, то метрологические характеристики прибора не соответствуют его паспортным данным и в протоколе поверки делают запись «Прибор не годен для измерений».

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- Теоретические сведения о цифровых показывающих приборах.

- Описание лабораторной установки.

- Порядок проведения лабораторной работы.

- Порядок обработки экспериментальных данных.

- Протокол поверки.

- Ответы на контрольные вопросы.

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 1.

Таблица 1 – значения температуры

| № вар. | НСХ | Диапазон измерения, °С | Значение измеряемой величины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | XK (L) | -50…200 | -50 | 0 | 100 | 150 | 200 |
| 2 | XK (L) | 0…100 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | XA (K) | 0…400 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 4 | XA (K) | 0…1300 | 0 | 300 | 600 | 950 | 1300 |
| 5 | ПП (S) | 0…1300 | 0 | 300 | 600 | 950 | 1300 |
| 6 | 50М | 0…100 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 7 | 50 М | 0…100 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 8 | 100М | 0…180 | 0 | 50 | 90 | 140 | 180 |
| 9 | 50 П | 0…200 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 10 | 50 П | 0…400 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 11 | 100 П | 0…400 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 12 | 100 П | 0…200 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что называется номинальной статической характеристикой термопреобразователя?

- Приведите примеры измерительных каналов, содержащих первичные преобразователи и вторичные приборы.

- Перечислить НСХ преборазователей, в комплекте с которыми может быть использован Диск-250М.

- Изобразить структурные схемы измерительных каналов измерения температуры с помощью Диск-250М и термоэлектрических преобразователей/ термопреобразователей сопротивления.

- Что называется поверкой, калибровкой измерительного устройства?

## Приложение 1

## ПРОТОКОЛ

Поверки прибора типа ______________ , № ____________ , НСХ ___________ ,

предел  измерения _______________ °С,  класс точности _______________.

Поверка  проводилась  по эталонному калибратору типа __________________  ,

№ _________ , класс точности ___________.

## РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОВЕРКИ

| Показания поверяемого прибора | Значение термо –ЭДС по НСХ | Отсчет по рабочему эталону |  | Абсолютная погрешность прибора |  | Вариация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямой ход | Обратный ход | Прямой ход | Обратный ход |  |
|  | Е0 | Епх | Еох | 1 | 2 | V |
| °С | ###### мВ (Ом) |  |  |  |  |  |

Предел допускаемой основной                           Максимальная погрешность

погрешности прибора _______мВ.                 прибора _________ мВ.

Предел допускаемой                                        Максимальная вариация

вариации прибора __________мВ.                 прибора  _________ мВ.

Вывод _________________________________________________ .