## Slide 1: НОРМИРУЮЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭДС. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ
Нормирующие преобразователи термоЭДС
Схема нормирующего преобразователя
Функциональная связь между измеряемой термоЭДС и выходным током преобразователя
Магнитоэлектрические милливольтметры
Конструкция и принцип действия милливольтметра
Схема подключения термопары к милливольтметру
Технические характеристики милливольтметров

## Slide 2
Нормирующие измерительные преобразователи температуры
Нормирующие измерительные преобразователи температуры предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей - термопар и термопреобразователей сопротивлений - в унифицированные сигналы постоянного тока. Нормирующие измерительные преобразователи темпе-ратуры формируют токовый сигнал, который линейно зависит от температуры.
Применение нормирующих измерительных преоб-разователей температуры позволяет:
- размещать преобразователь в соединительную головку датчика или в непосредственной близости от датчика;
- усиливать сигнал в месте расположения датчика и передавать усиленный сигнал на большие расстояния, тем самым снижать влияние электромагнитных помех;

## Slide 3
- компенсировать влияние термоЭДС "холодного спая" для термопар и проводить линеаризацию нелинейных НСХ термопреобразователей и поэтому использовать вторичные приборы без этой функции;
- унифицировать сигналы, используемые в системе, таким образом упрощать номенклатуру применяемых приборов;
- своевременно обнаруживать аварийные сигналы , упрощать обслуживание и ремонт систем;
- снижать затраты на компенсационные и коммуникацион-ные провода при больших расстояниях между датчиком и измерительным прибором.
Нормирующие измерительные преобразователи температуры классифицируют по следующим признакам:
по конструктивному исполнению и способу монтажа:
- монтаж на DIN-рельс 35 мм;
- монтаж в стандартную 4-х клеммную головку
термопреобразователя ;
- монтаж в cоединительную головку.

## Slide 4
Схема нормирующего преобразователя приведена на рис. 1.
Рисунок1 - Схема нормирующего преобразователя с термопарой

## Slide 5
В основу работы нормирующего преобразователя положен компенсационный метод измерения термоЭДС с использова-нием схемы потенциометра с переменной силой рабочего тока. Схема преобразователя приведена на рис. 1. Здесь I — контур измерения; II — контур компенсации. Контур I содер-жит корректирующий мост КМ, усилитель У1 с токовым выхо-дом Iвых и резистор Rкн. К контуру I с помощью удлинитель-ных проводов F и D подсоединен ТЭП АВ.
Корректирующий мост предназначен для автоматического введения поправки на изменение температуры свободных концов ТЭП, а также компенсации начальной термо-ЭДС в преобразователях, нижний предел измерения которых не равен 0°С. К диагонали ab питания моста подведено стаби-лизированное напряжение постоянного тока. Резисторы R1, R2 и R3 — манганиновые, резистор RM — из медного провода. Усилитель У1 состоит из двух каскадов: магнитного УМ, выполненного по двухтактной двухполупериодной схеме,
и полупроводникового усилителя УП, работающего в режиме усиления постоянного тока.

## Slide 6
Усилитель У1 выполняет функции нуль-индикатора.
Контур компенсации II включает в себя резистор Rкн
и усилитель обратной связи У2. Этот усилитель аналогичен
усилителю У1, но включен с глубокой отрицательной связью по выходному току усилителя. Выходной ток Iос усилителя У2 является рабочим током контура II и при прохождении этого тока по сопротивлению RKH на нем со стороны контура II соз-дается компенсирующее напряжение икн= Iос RKH. Со стороны контура I к резистору Rab подводится сигнал термопреобра-зователя EAB(tt'o), сложенный с напряжением Ucd , создава-емым в измерительной диагонали cd корректирующего моста КМ. Это напряжение равно поправке на температуру свобод-ных концов ТЭП, т.е. Ucd = EAB(t'oto).
Таким образом, этот суммарный сигнал, равный EAB(tto) = EAB(tto) + Ucd, сравнивается с напряжением UKH. Не-баланс, равный ΔU = EAB(tto) - UKH, подается на усилитель У1,
где этот сигнал постоянного тока ΔU преобразуется в маг-нитном усилителе УМ в сигнал переменного тока.

## Slide 7
Cигнал переменного тока усиливается и опять преобразуется в сигнал постоянного тока, который дополнительно усилива-ется в полупроводниковом усилителе УП постоянного тока.
Выходной сигнал усилителя У1 создает ток Iвых, который поступает во внешнюю цепь Rвн и далее через делитель - в усилитель обратной связи У2. Выходной ток Iос усилителя У2 изменяется и изменяет падение напряжения UKH на рези-сторе RKH до тех пор, пока небаланс ΔU не достигнет неко-торой малой величины δU, называемой статической ошибкой
компенсации. Наличие статической ошибки компенсации
приводит к тому, что в контуре измерения I проходит недо-компенсированный ток. При этом чем больше измеряемая термо-ЭДС, тем больше этот ток. Исключить эту ошибку в устройствах, выполненных по статической автокомпенсаци-онной схеме, принципиально невозможно, так как выходной ток преобразователя Iвых и ток контура компенсации Iос определяются наличием этой ошибки и пропорциональны ей.

## Slide 8
Cтатическая ошибка автокомпенсационной схемы может быть значительно уменьшена, если использовать усилитель с большим коэффициентом усиления.
Рассмотрим связь между измеряемой термо-ЭДС EAB(tto) и выходным током преобразователя IВЫх. В соответствии со приведенным выше
ΔU = EAB(tt0)-UKH . (1) На выходах усилителей У1 и У2 формируются сигналы
Iвых= k1Iвх = k1ΔU/Rвх , (2)
Iос= k2Iвых , (3)
где k1 и k2 - коэффициенты усиления усилителей У1 и У2;
Iвх = ΔU/RBX - ток, создаваемый во входной цепи усилителя
сигналом ΔU;
RBX - сопротивление входной цепи усилителя У1 .
Падение напряжения на резисторе RKH с учетом (3) составит
UKH = Iос RKH = k2IвыхRKH . (4)

## Slide 9
Подставляя в выражение (1) ΔU из (2) и Uкн из (4), находим
Iвых= kEAB(ttQ), (5)
где k = 1/(Rвх/k1 +k2Rкн) - коэффициент преобразования
нормирующего преобразователя
[при k1 → ∞, k = 1/(k2Rкн)].
Магнитоэлектрические милливольтметры
Магнитоэлектрические милливольтметры предназначены для измерения температуры в комплекте с термоэлект-рическим преобразователем стандартной градуировки.
Принцип действия пирометрических милливольтметров основан на взаимодействии неподвижного постоянного магнита и постоянного тока, протекающего через обмотку подвижной рамки. Схема магнитоэлектрического милливольтметра представлена на рис. 2.

## Slide 10
Рисунок 2 - Схема магнитоэлектриче-
ского милливольтметра:
1 – рамка; 2 – постоянный магнит;
3 – неподвижное кольцо;
4 – противодействующие пружины;
5 – стрелка; 6 – корректор нуля;
7 –держатели; 8 – шкала

## Slide 11
Проводник в форме прямоугольной рамки 1 помещен в радиальное поле постоянного магнита 2. Для создания радиального магнитного поля, т.е. поля с одинаковой магнитной индукцией, круглый магнит и рамка помеще-
ны в кольцо 3, выполненное из магнитомягкой стали. При прохождении тока I через рамку появляется магнитное
поле, перпендикулярное полю постоянного магнита 2. В результате взаимодействия этих магнитных полей образу-ется вращающий момент
,
где ω – число витков в рамке,
b, l – ширина и активная длина рамки,
В – магнитная индукция,
I – сила тока.
Величины ω, b, l, В постоянны, а произведение этих величин характеризует потокосцепление рамки
.
.

## Slide 12
Вращающий момент рамки равен
.
В момент равновесия подвижной части механизма вращающий момент будет равен противодействующему моменту
Противодействующий момент МП создается пружиной 4
и вычисляется по формуле
,
где kП – удельный противодействующий момент,
α – угол перемещения стрелки 5.
Таким образом угол перемещения стрелки милливольт-метра равен
.
где SI – чувствительность механизма к току.

## Slide 13
Из последнего уравнения видно, что угол перемещения стрелки пропорционален величине тока I. Чем больше SI, тем меньший ток нужен для равного перемещения подвижной части механизма милливольтметра.
На рис. 3 представлена схема подключения термопары к милливольтметру.
Рисунок 3 - Схема подключения термопары к милливольтметру
Величина тока I, протекающего через рамку, равна
I =E(t,t0) / (Rt + RKП + RМ П + RПК + RМ),
где E(t,t0) – ТЭДС термопары;
Rt – сопротивление термопары;

## Slide 14
RКП – сопротивление компенсационных проводов;
RМП – сопротивление медных проводов;
RПК – сопротивление подгоночной катушки;
RМ= Rр + Rдоб – внутреннее сопротивление MB, состоящее
из сопротивления рамки и добавочного
сопротивления;
Rр – сопротивление рамки, намотанной медным проводом;
Rдоб – добавочное сопротивление милливольтметра.
Магнитоэлектрический милливольтметр имеет корректор нуля 6 и арретир, предназначенный для фиксации подвиж-ной части прибора во время транспортировки. Милливольтметры оснащены устройством для компенсации температуры свободных концов термопары.
Классы точности милливольтметров К = 1; 1,5; 2,5.
Типы магнитоэлектрических милливольтметров:
М - 64 (показывающий), М-64-02 (показывающий и сигнализирующий); Ш4500, Ш69000, МВУ6-41 и МВУ6-51 (узкопрофильные) и др.