Федеральное агентство по образованию

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Методическое указание к лабораторной работе по курсу

ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ

РАДИОАКТИВНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Томск

2009

УДК 541.124  - 541.127

Методическое указание к лабораторной работе

ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ РАДИОАКТИВНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Составители – к.т.н., доцент Брус Иван Дмитриевич;

д.т.н., профессор Дьяченко Александр Николаевич;

к.т.н., доцент Тураев Николай Степанович;

Рецензент – д.т.н.,  профессор Гузеева Татьяна Ивановна.

Утверждено на заседании кафедры 43 ФТФ от «__» _______ 200_г.

Заведующий кафедрой 43 ФТФ       __________ В.П.Дмитриенко

Председатель метод. комиссии ФТФ  _____________ В.Д.Каратаев.

## Лабораторная работа

## ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ

РАДИОАКТИВНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цель работы: Определение загрязненности рабочих поверхностей радиоактивными веществами.

Приборы и принадлежности: радиометр РСУ-01«Сигнал-М», свинцовый домик с  торцевым счетчиком СБДБ-01, торцевой счётчик СБДА-01, калибровочный эталон Pu239  для калибровки измерения α-излучения, калибровочный эталон Na22 для калибровки β-излучения, бумажные фильтры.

Теоретическая часть:

В лабораториях и на предприятиях, где ведутся работы с применением радиоактивных изотопов, должен осуществляться регулярный дозиметрический контроль чистоты рабочих мест, окружающих предметов и помещений. Для некоторых предприятий является обязательным и периодический дозиметрический контроль окружающей местности. Загрязненность поверхностей столов и оборудования, пола и стен лаборатории α- и β- радиоактивными веществами может быть обнаружена различными способами. Одним из широко распространенных методов обнаружения и измерения радиоактивной загрязненности поверхностей является метод мазков. В этом методе на контролируемой поверхности выбирается несколько участков определенной площади (обычно 150 см2), эти участки протираются влажными кусочками материи или бумаги стандартных размеров. Радиоактивное загрязнение с обследуемой поверхности переноситься при взятии мазка на материал, которым производиться протирание поверхности. Измерение абсолютной α- и β- радиоактивности мазка производиться на стационарной установке. После измерения активности мазка и коэффициента снятия загрязненности при взятии мазка определяется радиоактивная загрязненность поверхности.

α-излучение радиоактивных изотопов обладает настолько малой проникающей способностью, что потоки α-частиц любой интенсивности при внешнем облучении никакой опасности для человека не представляет. α-частицы задерживаются тканью обычной одежды, а при попадании на участки тела, не защищенные одеждой, полностью поглощаются в ороговевшем слое кожи. Однако своевременное обнаружение α-радиоактивной загрязненности помещений или местности является важной задачей, т.к. из-за высокой относительной биологической эффективности α-радиоактивные вещества при попадании внутрь человеческого организма представляет серьезную опасность для организма.

β-излучение обладает значительно большей проникающей способностью, чем α-излучение, и может представлять опасность не только при попадании внутрь организма человека, но и при внешнем облучении. Ограниченность пробега β-частиц в воздухе позволяет применять способ защиты расстоянием. По известной максимальной энергии β-спектра, Е Мэв., безопасное расстояние в сантиметрах может быть приближенно определено из эмпирического выражения:

Jx=J0·e-x

Предельно допустимые уровни загрязненности α- и β- радиоактивными веществами рабочих поверхностей, одежды, обуви и рук, установленные “Санитарными правилами” для профессиональных условий, представлены в таблице

Таблица 1

Предельно допустимые уровни загрязнённости

| #### Объект загрязненности | Альфа-излучающие изотопы |  | Бета-излучающие изотопы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высокотоксичные | Прочие |  |
| Кожные покровы, Полотенца, Спецбелье | 1 | 1 | 100 |
| Внутренняя поверхность лицевых частей индивидуальных средств защиты Основная спецодежда | 1 5 | 1 20 | 100 800* |
| Дополнительные индивидуальные средства защиты: Внутренняя поверхность Наружня поверхность | 5 50 | 20 200 | 800 8000 |
| Поверхность рабочих помещений контролируемой зоны: - Постоянного пребывания персонала - Полуобслуживаемый (помещения второй зоны при трехзональной планеровке) | 5 50 | 20 200 | 2000 8000 |

* - для 90 ПДК в 5 раз больше.

Ход работы

- Обследовать поверхность столов, лабораторного оборудования, одежды и руки работающих в лаборатории на наличие альфа- и бета- радиоактивной загрязненности. Сравнить с допустимыми значениями, приведенными в таблице, и сделать заключение о степени радиоактивной загрязненности и необходимых мерах безопасности.

- В отчете должны быть приведены:

а) карта помещения с указанием мест замера загрязненностей;

б) таблица экспериментальных данных по определению коэффициента счета и загрязнению рабочих поверхностей

Калибровка прибора

- К клемме «детектор» на задней стороне счётчика РСУ-01«Сигнал-М», подсоединить детектор β-частиц СБДБ-01.

- Подсоединить к прибору источник питания и включить в сеть. На экране загорится  надпись о подготовке прибора к работе, затем рабочая панель.

- Курсор установлен в положении «ПУСК», нажать кнопку «ВВОД», курсор устанавливается в положение калибровка.

- Нажать кнопку «ВВОД» и установить под детектор  калибровочный источник Na22.

- Нажать «ВВОД», на мониторе высвечивается калибровочный энергетический спектр Na22. Калибровка продолжается в течение 100 сек и заканчивается автоматически. После чего на мониторе высвечивается зависимость энергии частиц в Кэв от номера канала и контрольная скорость счёта.

Измерение фона

- Убрать калибровочный источник из под детектора и  нажать кнопку «ВВОД» 2 раза. Кнопкой  переместить курсор на надпись «ФОН» и нажать «ВВОД».

- Нажать «ВВОД» и счёт производить в течение 300 сек.

- Нажать кнопку «ВВОД» и на экране высветиться величина скорости счёта.

- Записать величину фоновой скорости счёта.

Измерение активности фильтра

- Установить детектор на фильтр  и нажать «ВВОД». Счёт производить в течение 300 сек.

Полученные результаты заносятся в таблицу и сравниваются со стандартными для определения

Таблица 2

## Результаты измерения альфа- и бета- активности

| Точка замера № п/п | Тип датчика БДЗА-0I Коэф-т счета, К= |  |  | Тип датчика БДБ2-0I Коэф-т счета, К= |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № имп. мин.см2 | А Расп. мин.см2 | А ПДУЗ | № имп. мин.см2 | А Расп. мин.см2 | А ПДК |
| 1 2 3 Спецодежда Обувь |  |  |  |  |  |  |

Подпись дозиметриста, дата.

##### Контрольные вопросы

- Почему альфа-радиоактивные вещества не представляют опасности как источники внешнего облучения, но опасны при попадании внутрь организма человека?

- На основании чего устанавливается величина допустимого потока внешнего облучения β-частиц?

- Какие способы защиты от α- β- излучения следует рекомендовать при превышении допустимых уровней загрязненности? Какие меры нужно принять для дезактивации загрязненности поверхностей в лаборатории и на местности?

## Указания по технике безопасности при выполнении работы

- При выполнении лабораторной работы студентам запрещается:

а) начинать работу без разрешения преподавателя;

б) самостоятельно без указания  преподавателя включать прибор;

в) прикасаться руками к активной поверхности эталонов, которые  необходимо брать за торцевые участки.

Подписано к  печати «___» __________ 200__г.

Формат 60*84/16.

Бумага офсетная №1. Плоская печать

Тираж 20 экз. Цена свободная.

Ротапринт ТПУ. 634034 Томск, пр.Ленина 30.