## Slide 1: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Конструирование и технология в приборостроении
2025
Мойзес Б.Б., доцент ОКД

## Slide 2: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Классификация приборов и систем
Современные приборы и системы нашли широкое применение (табл. 1).
Таблица 1 – Назначение приборов и систем
Тип | Назначение
Измерительные | Измерение физических величин, исследование объектов, распо­знавание образов, диагностика
Информацион­ные | Обнаружение объектов, информирование, сигнализация, накоп­ление, обработка информации
Контрольные | Установка принадлежности объекта контроля заданному классу объектов, учет
Управляющие | Управление объектами, регулирование процессов, навигация, координация действий
Регистрирующие | Регистрация (запись) процессов, передача данных
Испытательные | Проведение испытаний устройств, объектов, продукции
Наблюдательные | Наблюдение за объектами и процессами, охрана объектов
Технические | Повышение качества жизни, обеспечение безопасности, создание комфортных условий
… | …

## Slide 3: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
В зависимости от физического принципа действия различают:
механические;
электрические;
электронные;
акустические
и другие приборы и системы.
Все приборы и системы содержат в своем составе устройства преобразования одной ФВ (входной сигнал) преобразуется в другую (выходной сигнал).

## Slide 4: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
*ГОСТ 8.050-73. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений
Условия и режимы работы средства измерения
Различают условия эксплуатации:
нормальные – условия эксплуатации, при которых погрешностью измерений из-за воздействия влияющих величин можно пренебречь или эта погрешность не превышает определенной вели­чины, например, 20, 25, 30, 35%*;
рабочие – условия эксплуатации, при которых возможен выход влияющих факторов за установленные границы. Появляются дополнительные погрешности, которые необходимо учитывать при определении результата измерений.
Им соот­ветствуют невозмущенный и возмущенный режимы измерений.

## Slide 5: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Нормальные условия устанавливаются в нормативных документах на СИ типа или при их поверке.
Пример. ГОСТ 8.050-73 устанавливает требования к нормальным условиям выполнения линейных измерении в пределах 1…500 мм и измерений углов с длиной меньшей стороны до 500 мм:
температура окружающей среды 20°С;
атмосферное давление 101324,72 Па (760 мм рт. ст.);
относительная влажность окружающего воздуха 58%;
ускорение свободного падения (ускорение силы тяжести) 9,8 м/с2
и др.
Погрешность СИ при нормальных условиях эксплуатации называется основной погрешностью.

## Slide 6: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
ГОСТ 8.050-73. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений
Рабочие условия нормируются коэффициентами влияния соответствующих величии на общую погрешность СИ. Показания СИ корректируются.
Наиболее тяжелые условия эксплуатации характерны для СИ специального назначения:
авиационных,
оптических,
управления,
вооружения и пр.
Особые меры для сохранения характеристик
Значительное нежелательное воздействие:
климатических условий;
механических воздействий;
радиации
и пр.

## Slide 7: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Различают режимы измерений:
статический – все информативные параметры входного и выходного сигналов, режим питания, параметры СИ и (или) помехи, не изменяются во времени или изменяются медленно и величиной динамической погрешности измерений можно пренебречь;
динамический – выше перечисленные факторы могут меняться во времени. Это вызывает появление динамической погрешности.
установившийся (стационарный) – форма выходного сигнала СИ не зависит от точки отсчета вре­мени. Данное состояние СИ – стационарное состояние;
переходный (нестационарный) возникает при переходе СИ из одного стационарного состояния в другое.

## Slide 8: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Объем
продаж и прибыль
Рис. 1. Реакция стационарного инерционного ИУ:
а – на ступенчатое воздействие; 6 – на линейно нарастающее воздействие

## Slide 9: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
СИ можно рассматривать как системы, преобразующие измеряемую величину х(t) в выходной сигнал у(t).
Рис. 2. Условное изображение системы
В зависимости от вида оператора R системы:
линейные или нелинейные;
стационарные или нестационарные;
физически реализуемые или нереализуемые.
х(t)
у(t)
х(t)
у(t)
t
t
При отсутствии возмущений при динамическом режиме измерений связь между входным и выходным сигналами описывается дифференциальным (в общем случае нелинейным) уравнением вида
f(y(n),y(n–1), y, x(m),x(m–1),x,t)=0,
где t – время; y(n), x(m) – производные функций y(t) и х(t) порядков n и m.
Структура измерительных приборов и систем

## Slide 10: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
В статическом режиме дифференциальное уравнение преобразуется в алгебраическое
f(y,x)=0.
На практике выходной сигнал СИ зависит от:
неинформативных параметров объекта измерений qои и собственных параметров CИ qси;
потребляемой мощности Nпотр и мощности Nпер, передаваемой последующим преобразователям;
уровня внешних Fвнеш и внутренних помех Fвнутр
f(y(n),y(n–1), y, x(m),x(m–1),x,t,qои,qси,Nпотр,Nпер,Fвнеш,Fвнутр)=0.
ТРЕБОВАНИЯ

## Slide 11: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Требования при преобразовании измерительного сигнала СИ должно обеспечивать :
выделение (фильтрацию) измеряемой физической величины;
независимость (инвариантность) результата преобразования от влияющих величин, стабильность (низменность) характеристик;
незначительное влияние на объект измерений;
нечувствительность к подключению внешних устройств.
Выполнение этих требований во многом зависит от структурной схемы создаваемого СИ.

## Slide 12: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
В простейшем случае выходной сигнал чувствительного элемента – выходной сигнал прибора.
Рис. 3. Биметаллический термометр
Инвар (36Н) – Ni (36 %) и Fe, отличающийся уникально низким коэффициентом температурного расширения.
Принцип работы которого основан на разнице коэффициентов теплового расширения двух металлов.
Чем больше разница в коэффициентах расширения используемых металлов, тем чувствительнее термометр к изменениям температуры.
азниц

## Slide 13: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
В большинстве случаев применяются дополнительные преобразовательные элементы для превращения выходного сигнала чувствительного элемента в достаточно большое перемещение стрелочного указателя.
Рис. 4. Манометр с одновитковой трубчатой пружиной:
а – фотография; б – устройство
1 – трубчатая пружина; 2 – стрелка; 3 – зубчатый сектор; 4 – пробка; 5 – поводок; 6 – корпус; 7 – штуцер; 8 – держатель; 9 – шкала; 10 – спиральная пружина; 11 – шестеренка
б
а

## Slide 14: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Сложные приборы содержат и другие преобразователи, изменяющие:
род физической величины, например, механическое перемещение в электрический сигнал, электрический аналоговый сигнал в цифровой;
масштаб выходного сигнала;
функциональную зависимость между входным и выходным сигналами.
Каждый вид преобразования условно отображается на структурной схеме отдельным звеном.
Для определения характеристик прибора необходимо определить характеристики всех его звеньев.
Расчет характеристик звеньев ведется на основе анализа физических принципов их работы.

## Slide 15: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
1
2
…
n
Рис. 5. Типовые соединения звеньев:
а – последовательное; б – с обратной связью (положительной или отрицательной); в – параллельное
1
2
…
n
1
2
x
y1
y2
+/-
а
б
в
y
x
x1
y
x2
x
y1
y2
yn
При проектировании структурных схем СИ применяются условные изображения.
+/-

## Slide 16: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
1
2
…
n
Рис. 6. Последовательное соединение звеньев
x
y1
y2
а
y
При проектировании структурных схем СИ применяются условные изображения.
Последовательное соединением звеньев – наиболее широкое применение в измерительных приборах:
простота;
надежность;
дешевизна;
относительно малая точность измерений.

## Slide 17: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Рис. 7. Пример последовательного соединения.
Барометрический высотомер:
а – принципиальная схема; б – блок-схема:
1 – трубопровод; 2 – анероидная коробка; 3 – передаточный механизм; 4 – отчетное устройство
Н – высота; p – давление; δ – деформация коробки; φ – угол поворота
0
2
3
а
б
p
δ
φ
H
p
δ
φ
1 2 3 4
Давление на высоте полета (>11000 м)
P0, T0 – давления и температура на уровне начала отсчета высоты;
tгр – температурный градиент [размерная величина, выраженная в единицах градусов (по определенной температурной шкале) на единицу длины].

## Slide 18: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Параллельное соединением со связями:
«+» – для повышения чувствительности СИ;
«–» – при создании дифференциальных СИ для повышения чувствительности и реализации возможности компенсации синфазных помех, повышения линейности функции преобразования СИ.
1
2
…
n
x
y1
y2
yn
+/-
Рис. 8. Параллельное соединения звеньев
Метод измерений дифференциальный – метод характеризуется измерением разности между значениями измеряемой и известной величин.
Рис. 9. Метод измерений дифференциальный

## Slide 19: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Примеры. Параллельное соединение:
резисторов в омметрах для изменения общего сопротивления цепи и для настройки прибора на измерение определённых диапазонов сопротивлений. Это позволяет омметру работать с разными значениями сопротивления, сохраняя точность измерений;
конденсаторов в схемах измерительных мостов для компенсации ёмкостных параметров и обеспечения сбалансированной работы моста. Это важно в схемах измерения ёмкости, где точное балансирование моста влияет на точность показаний;
соединение датчиков тока в системах измерения высоких токов. Например, в шунтах для амперметров используются параллельно соединённые резисторы, которые позволяют измерять большие токи, не перегружая измерительный прибор.

## Slide 20: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Схемы с обратной связью:
«+» – ускорение реакции системы на изменение входного сигнала. Используют для ускорения реакции на изменение внешних параметров;
«–» – стабилизация характеристики СИ.
1
2
+/-
x
x1
y
x2
Рис. 10. Соединения звеньев с обратной связью

## Slide 21: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Рис. 11. Пример соединения с обратной связью. Электроемкостной топливомер:
а – принципиальная схема; б – блок-схема:1 – бак; 2 – мост; 3 – усилитель; 4 – электродвигатель; 5, 6 – редукторы; 7 – потенциометр
х – высота топлива; Сх , С1 – емкости датчика и эталонная; R1, R2 – резисторы; Rос – потенцио­метр обратной связи;
ε1 , ε2 – диэлектрические постоянные среды и топлива; d1 и d2 – диаметры внутреннего и внешнего металлического цилиндра чувствительного элемента ци­линдрического конденсатора; М – двигатель; Р – редуктор; Q – шкала отчетного устройства
1
2
3
б
φ1
x
а
4
Сх
U1
U2
5
φ2
6
–
ΔU1
~
>
Q
M
ε1
ε2
d1
d2
Сх
С1
R1
R2
Rос
Р
Р
x
h

## Slide 22: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Рис. 12. Обобщенная структурная схема измерительного прибора (ИП):
ОИ – объект измерения; С – среда; ВЭ – вспомогательные элементы; ИК – измерительный канал; ПП(Д) – первичный преобразователь (датчик); ПП – промежуточные преобразователи; ВУ, ОУ – вычислительное и отчетное устройства;
ПИ – потребитель информации; СУ, СА – системы управления и адаптации
Подходов к построению структурных схем измерительных приборов (ИП) много. Рассмотрим один [*]. Вариации наличия обратных связей (для повышения точности измерений) и параллельных соединений не рассматриваются.
*Щепетов, А. Г. Основы проектирования приборов и систем : учебник и практикум для вузов / А. Г. Щепетов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 458 с.
ПП(Д)
ОИ
СУ
ПП2
ППn
ВУ
ОУ
ИК
ПИ
ПП1
СА
ИП
C
ВЭ
х
х
х

## Slide 23: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
ПП(Д) – измеряемая физическая величина х, характеризующая состояние ОИ и имеющая свою природу (размерность), преобразуется в электрический сигнал (изменение напряжения, силы тока, сопротивления).
ППi – дальнейшее преобразование сигнала (фильтрация, масштабирование, модуляция, оцифровка и т.д.).
ВУ (встроенное/автономное, аналоговое/цифровое, программируемое/с жесткой логикой и т.д.) – вычисление измеряемой величины.
ОУ (цифровое, стрелочное, индикаторное, панельное и т.д.) – часть конструкции СИ для отсчета показаний.
ВЭ – обеспечение условий нормального функционирования прибора (освещение шкалы, сигнализация, вентиляция и пр.), контроль и восстановление работоспособности, защита от нежелательных воздействий внешней среды, обеспечение необходимым электрическим питанием и ресурсами и т.д.

## Slide 24: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
СА (современные интеллектуальные ИП) – изменения режимов работы прибора, обеспечивающие приспособление к изменениям условий эксплуатации.
СУ – осуществление взаимодействие компонентов ИП и управление процессом измерений.
Среда – источник внешних воздействий. Их состав и уровень характеризуют условия измерений. быть
ИК – это измерительная цепь, образованная последовательным соединением СИ и других технических средств для измерения одной величины и имеющая нормированные метрологические характеристики. Каналов может быть несколько.

## Slide 25: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Структурная схема информационно-измерительной системы (ИИС) может быть аналогичной схеме ИП.
Рис. 13. Блок-схема измерительной системы
Рис. 14. Мобильный диагностический комплекс (система) «Виброрегистратор-М2»: 1 – пьезоэлектрический акселерометр; 2 – информационные каналы; 3 – вторичный преобразователь (АЦП); 4 – ноутбук
1
2
4
3
Основное отличие – ИИС может содержать множество ИК. Схема ИИС представляется совокупностью связанных между собой функциональных блоков (ФБ), интерфейсных устройств (ИФУ) и устройств управления (УУ).

## Slide 26: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Рис. 15. Основные одноступенчатые структурные ИИС:
ИФУ – инетерфейсное устройство; ФБ – функциональный блок; УУ – устройство управления
а – цепочечная структура (управление работой последующего ФБ производится после окончания преобразования в предыдущем); б — радиальная структура (управление работой ФБ ведется централизованно от одного УУ); в, г – магистральные структуры с централизованным и с децентрализованным управлением
технические связи
информационные связи

## Slide 27: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
В зависимости от временной последовательности преобразований ИУ бывают с одновременным и разновременным (в том числе периодическим) вводом сигналов.
Рис. 16. Структурные схемы измерительных устройств: а – функциональных; б – с разновременным вводом сигналов

## Slide 28: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
В зависимости от типа обратной связи уравновешивающее преобразование:
компенсационное;
следящее.
Рис. 17. Структурные схемы измерительных устройств: а – компенсационных; б – следящих
1
2
3
4
5
6
–
1
2
3
а б

## Slide 29: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Широкое применение нашли структурные методы повышения точности измерений, основанные на принципе многоканальности, позволяющим, реализовать:
метод инвариантности – в СИ имеется два канала: измерительный и сравнительный, который находится под воздействием некоторой влияющей величины F.
возможность одновременного измерения множества различных параметров (температура, влажность, давление, расход, сопротивление, индуктивность, емкость, напряжение, ток, и др.)
Рис. 18. Структурная схема с дополнительным каналом
Предположим
Тогда

## Slide 30: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Выбор первичного преобразователя
Первичный преобразователь преобразует измеряемую величину Хв сигнал y, более удобный для дальнейших преобразований.
Для измерения определенных физических величин существует несколько чувствительных элементов, отличающихся принципами действия. Выбор типа чувствительного элемента связан с выбором физического принципа, на котором основано действие чувствительного элемента.
Каждому физическому принципу свойственна определенная зависимость:
y1= f(х, z1, z2, ..., zn).
zi – дестабилизирующие факторы (температура, влажность и давление окружающей среды, линейные и угловые ускорения, магнитные и электрические поля и др.)

## Slide 31: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
По физическому принципу действия:
механические;
электрические;
оптиче­ские;
тепловые;
магнитные;
электромагнитные;
оптико-электронные
и др.
Пример. Электромагнитные ПП:
трансформаторные;
индуктив­ные;
индукционные;
магнитоэлектрические;
магнитомодуляционные;
вих­ретоковые
и др.
Различия по конструкционному исполнению, способу применения, характеристиками и пр.

## Slide 32: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
I
Объект измерений
Окружающая среда
II
Метрологические характеристики
III
Точность ИП и ИИС
Рис. 19. Актуальность выбора метода преобразования

## Slide 33: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Пример. Измерение абсолютного давления
В гидравлических, тепловых, ядерных и других установках необходим непрерывный контроль давления для обеспечения нормального режима работы технических систем.
Давление – один из самых важных параметров технических систем.
Рис. 20. Давление:
Рабс – абсолютное; Ри – избыточное; Рд – дифференциальное
P
Абсолютный вакуум
Pатм
Pи1
Pи2
Pабс1
Pабс2
Pабс3
Pд

## Slide 34: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Рис. 21. Блок-схема преобразователя давления в электрический сигнал
1 - чувствительный элемент; 2 - приемник давления; 3 - преобразователь давления;
4 - измерительный преобразователь давления
P
2
3
1
4
U
Существует несколько видов чувствительных элементов: тензорезистивный, пьезорезистивный, тепловой, электронный, газоразрядный, радиоактивный, упругий.

## Slide 35: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Тензометрический метод
Принцип – изменение при деформации тензорезисторами своего электрического сопротивления.
Величина электрического сопротивления R проводника при малых деформациях определяется соотношением
где ρ – удельное сопротивление материала проводника;
l – длина проводника;
F – площадь поперечного сечения проводника.
Рис. 22. Упрощенный вид тензорезистивного чувствительного элемента:
1 – тензорезисторы; 2 – сапфировая подложка; 3 – серебросодержащий припой; 4 – титановая мембрана
1
2
3
4

## Slide 36: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Пьезорезистивный метод
Кремниевый интегральный преобразователь давления представляет собой мембрану из монокристаллического кремния с диффузионными пьезорезисторами, подключенными в мост Уинстона. Чувствительным элементом служит кристалл, установленный на диэлектрическое основание с использованием легкоплавкого стекла или методом анодного сращивания.
Рис. 23. Кремниевый интегральный преобразователь давления :
1 – контактные площадки; 2 – металлизация; 3 – монокристаллический кремний; 4 – диффузионные резисторы; 5 – стеклянное основание
1
2
3
4
5

## Slide 37: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Емкостной метод
При изменении давления мембрана с электродом деформируется и происходит изменение емкости.
Рис. 25. Емкостной керамический преобразователь:
1 – мембрана; 2 – обкладка конденсатора; 3 – прокладка
1
2
3
Рис. 24. Упрощенный вид резонансного чувствительного элемента, выполненного на кварце:
1 – кварцевый резонатор; 2 – вакуум; 3 – мембрана
1
2
3
Резонансный метод
В основе – волновые процессы: акустические или электромагнитные. Частный пример – кварцевый резонатор. При прогибе мембраны, происходит деформация кристалла кварца, подключенного в электрическую схему и его поляризация. В результате изменения давления частота колебаний кристалла меняется.

## Slide 38: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Индуктивный метод
Основан на регистрации вихревых токов. Чувствительный элемент состоит из двух катушек, изолированных между собой металлическим экраном.
В катушках генерируется электрический сигнал переменного тока. При отклонении мембраны создается ток в фиксированной основной катушке, что приводит к изменению индуктивности системы. Смещение характеристик основной катушки дает возможность преобразовать давление в стандартизованный сигнал, по своим параметрам прямо пропорциональный приложенному давлению.
Рис. 26. Принципиальная схема индукционного преобразователя давления:
1 – мембрана; 2 – подвижная катушка индуктивности; 3 – металлический экран; 4 – вихревые токи; 5 – регистрирующая катушка индуктивности
1
2
3
4
5

## Slide 39: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Обозначения: Е – естественная физическая величина; х – измеряемая физическая величина.
Вид измерительного преобразователя | Давление, момент, сила | Перемещение, уровень, размер | Положение | Скорость | Ускорение | Вибрация | Температура | Магнитный поток | Световой поток | Расход
Тензорезисторный | Е | х | х |  | x | x |  |  |  | 
Потенциометрический | х | Е | x |  | x | x |  |  |  | 
Трансформаторный | х | Е | x | x | x | x |  |  |  | 
Индуктивный | х | Е | x |  | x | x |  |  |  | 
Индукционный |  |  |  | E |  | x |  |  |  | 
Гальваномагнитный |  | x | x |  |  |  |  | E |  | 
Вихретоковый |  | x | E | x |  |  |  |  |  | 
Магниторезистивный |  | x | x |  |  |  |  | E |  | 
Емкостной | x | E | x |  | x | x |  |  |  | 
Пьезоэлектрический | E | x |  | x | x | x |  |  |  | 

## Slide 40: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Вид измерительного преобразователя | Давление, момент, сила | Перемещение, уровень, размер | Положение | Скорость | Ускорение | Вибрация | Температура | Магнитный поток | Световой поток | Расход
Терморезисторный |  |  |  |  |  |  | E |  |  | x
Термоэлектрический |  |  |  |  |  |  | E |  |  | x
Фотогальванический |  |  |  |  |  | x |  |  | E | 
Фоторезисторный |  | x |  |  |  | x |  |  | E | 
Волоконно-оптический | x | x | E |  |  | x | x |  |  | 
Турбинный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E
Механический упругий | E |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Механотронный | x | E | x |  | x | x |  |  |  | 
Радиоактивный |  | E | x |  |  |  |  |  |  | x
Пневматический | x | E |  |  | x | x |  |  |  | 

## Slide 41: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Главные требованиями при выборе или проектировании ПП:
высокая чувствительность к измеряемой физической величине и одновременно нечувствительность (инвариантность) к другим влияющим величинам;
стабильность функции преобразования;
высокая надежность, взаимозаменяемость и т.д;
адекватная реакция па изменение измеряемой величины во времени, т.е. малая инерционность;
технологичность, малые габариты и масса, низкая себестоимость и высокие потребительские свойства.
Этому способствует использование новых физических явлений, определяющих принцип действия ПП, применение современных технологий и материалов и пр.

## Slide 42: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Системный подход
Представление о технической системе формируется последовательной конкретизацией ее моделей.
Модели рассматривают в виде двух основных схем:
функциональной, ориентированной на математическое (функциональное) описание элементов и связей между ними;
«поточной», фиксирующей естественные процессы в системе;
структурной, представляющей конструктивные параметры и инженерные расчеты.

## Slide 43: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Объем
продаж и прибыль
Функциональная схема – представление о системе в виде блоков:
блоки – математические операции (функции);
связи между ними – математические зависимости (описание отношений).
Далее анализируются потоки в системе, между системой и окружающей средой:
информационные;
энергетические;
материальные.
Формируются потоковые схемы.

## Slide 44: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Поточные схемы – описание процессов (физических, химических и др.) в сложной системе и связывание ее элементов в единое целое. Например, в электрической цепи идут электродинамические процессы, связанные с протеканием электрического тока (сопротивление, индуктивность и др.).
Блоки отражают различные действия, выполняемые над процессом элементами системы в ходе ее функционирования.
Структурная схема – фиксация узловых моментов, на которые замыкаются «потоки» (например, единицы или комплексы технологического оборудования), т.е. отображение конструктивного расположения элементов и связей в системе:
блоки структурных схем – фиксация конструктивно-технических параметров элементов системы;
связи между ними – демонстрация процедур ее сборки из этих типовых элементов.

## Slide 45: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
1
2
3
4
w
w
w0
δ
rм
rэ
p+Δр
p
Рис. 23. Устройство емкостного датчика давления:
1 – изоляторы; 2, 4 – электроды; 3 – мембрана (электрод)
rм, rэ – радиусы мембраны и электродов; Δр – разность давлений, действующих на мембрану; w – начальный зазор между электродами и мембраной; w0 – прогиб в центре мембраны; δ – толщина мембраны
W1
W2
W3
Δp
w0
ΔU
Uвых
Рис. 27. Функциональная схема ИК с емкостным датчиком давления (упрощенно):
Wi – передаточные функции элементов ИК
Например, перемещение пластины
Е – модуль Юнга; ν – коэффициент Пуассона
Notes: https://www.gubkin.ru/faculty/automation_and_computer_science/chairs_and_departments/iis/files/KRDadaian.pdf

## Slide 46: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
1
2
3
Δp
ΔR3
ΔU
Uвых
Рис. 25. Функциональная схема СИ с тензодатчиком давления (упрощенно):
1 – тензодатчик; 2 – тензо-мост (мост Уитсона); 3 – усилитель; 4 – отчетное устройство
Коэффициент тензочувствительности
m – коэффициент пропорциональности;
ν – коэффициент Пуассона
ΔU
R1
R2
R4
Uвоз
R3
R1
R3
R4
Uвоз
R2
Uвых
Uвых
+
–
Рис. 25. Мост Уитсона
Рис. 28. Структурная схема СИ с тензодатчиком давления (упрощенно)
4
x

## Slide 47: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Для создания системы необходимо сочетание всех схем.
В результате получается целостное описание системы
Таким образом, схемы должны дать представление о:
функциях в элементах и между ними;
процессах;
структуре.
Математическая модель

## Slide 48: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Конструирование и технология в приборостроении
2025
Мойзес Б.Б., доцент ОКД