Варианты заданий

Произвести настройку второго канала измерителя на работу с термопарой и произвести поверку в диапазоне значений температур в соответствии с вариантами:

| Вариант 1 Тип термопары Значение параметра in.t 2 A-1 E_A1 Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 1200 19,151 1300 20,59 1400 21,977 1500 23,312 1600 24,594 1700 25,823 1800 26,999 1900 28,121 2000 28,662 2100 29,189 2200 29,701 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 1205 1200 1300 1300 1400 1408 1512 1500 1600 1601 1700 1700 1800 1800 1904 1900 2000 2002 2100 2100 2201 2200 |
| --- | --- |
| Вариант 2 Тип термопары Значение параметра in.t 2 A-2 E_A2 Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 600 9,705 650 10,553 700 11,395 750 12,232 800 13,061 850 13,882 900 14,694 950 15,497 1000 16,288 1050 17,068 1100 17,835 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 601 600 650 657 700 700 752 750 800 800 850 850 900 908 950 950 1010 1000 1050 1052 1100 1100 |

| Вариант 3 Тип термопары Значение параметра in.t 2 A-3 E_A3 Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 0 0 50 0,625 100 1,318 150 2,062 200 2,842 250 3,648 300 4,47 350 5,304 400 6,143 450 6,985 550 8,667 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход -2 0 50 50 100 101 150 150 200 200 250 255 300 300 350 350 409 400 450 450 550 553 |
| --- | --- |
| Вариант 4 Тип термопары Значение параметра in.t 2 E__b r426 Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 50 0,002 100 0,033 150 0,092 200 0,178 250 0,291 300 0,431 350 0,596 400 0,787 450 1,002 500 1,242 550 1,505 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 50 50 102 100 150 150 202 200 250 250 302 300 350 350 402 400 450 454 502 500 550 550 |

| Вариант 5 Тип термопары Значение параметра in.t 2 J E__J Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 0 0 50 2,585 100 5,269 150 8,01 200 10,779 250 13,555 300 16,327 350 19,09 400 21,848 450 24,61 500 27,393 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 0 0 50 50 100 103 150 150 201 200 250 250 300 300 350 357 400 400 450 450 515 502 |
| --- | --- |
| Вариант 6 Тип термопары Значение параметра in.t 2 K E__K Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 0 0 50 2,023 100 4,096 150 6,138 200 8,138 250 10,153 300 12,209 350 14,293 400 16,397 450 18,516 500 20,644 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 0 1 45 50 100 100 150 155 200 200 250 250 300 304 350 350 406 400 450 452 500 500 |

| Вариант 7 Тип термопары Значение параметра in.t 2 L E__L Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ -100 -5,641 -50 -3,004 0 0 50 3,306 100 6,861 150 10,624 200 14,561 250 18,643 300 22,843 350 27,135 400 31,491 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход -100 -100 -50 -50 0 -1 52 50 102 100 150 150 204 200 250 250 309 300 350 357 400 400 |
| --- | --- |
| Вариант 8 Тип термопары Значение параметра in.t 2 N E__n Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ -100 -2,407 -50 -1,269 0 0 50 1,34 100 2,774 150 4,302 200 5,913 250 7,597 300 9,341 350 11,136 400 12,974 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход -101 -100 -50 -52 -2 0 50 50 100 104 150 150 210 200 250 250 300 305 350 350 402 400 |

| Вариант 9 Тип термопары Значение параметра in.t 1 R E__r Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ -50 -0,226 0 0 50 0,296 100 0,647 150 1,041 200 1,469 250 1,923 300 2,401 350 2,896 400 3,408 450 3,933 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход -50 -50 -1 1 50 50 105 100 150 150 203 200 250 254 306 300 350 350 400 400 449 450 |
| --- | --- |
| Вариант 10 Тип термопары Значение параметра in.t 2 S E__S Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ -50 -0,236 0 0 50 0,299 100 0,645 150 1,029 200 1,44 250 1,873 300 2,323 350 2,786 400 3,26 450 3,743 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход -51 -50 0 0 50 50 108 100 150 151 200 200 253 250 300 301 350 350 401 400 450 450 |

| Вариант 11 Тип термопары Значение параметра in.t 2 T E__t Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ -200 -5,603 -150 -4,648 -100 -3,379 -50 -1,819 0 0 50 2,036 100 4,279 150 6,704 200 9,288 250 12,013 300 14,862 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход -199 -200 -149 -150 -100 -101 -50 -51 0 0 50 49 101 100 150 150 203 200 250 252 303 300 |
| --- | --- |
| Вариант 12 Тип термопары Значение параметра in.t 2 B E__b Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 650 2,101 700 2,431 750 2,782 800 3,154 850 3,546 900 3,957 950 4,387 1000 4,834 1050 5,299 1100 5,78 1150 6,276 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 650 648 701 700 750 750 800 800 855 850 900 900 959 950 1000 1000 1050 1053 1110 1100 1150 1150 |

| Вариант 13 Тип термопары Значение параметра in.t 2 J E__J Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 700 39,132 750 42,281 800 45,494 850 48,715 900 51,877 950 54,956 1000 57,953 1050 60,89 1100 63,792 1150 66,679 1200 69,553 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 701 701 751 750 799 800 850 852 898 900 950 950 1003 1000 1050 1054 1105 1100 1150 1150 1200 1200 |
| --- | --- |
| Вариант 14 Тип термопары Значение параметра in.t 2 K E__K Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 800 33,275 850 35,313 900 37,326 950 39,314 1000 41,276 1050 43,211 1100 45,119 1150 46,995 1200 48,838 1250 50,644 1300 52,41 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 803 800 850 850 900 900 951 950 1000 999 1050 1050 1099 1100 1150 1150 1207 1200 1250 1255 1299 1300 |

| Вариант 15 Тип термопары Значение параметра in.t 2 N E__n Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 600 20,613 650 22,566 700 24,527 750 26,491 800 28,455 850 30,416 900 32,371 950 34,319 1000 36,256 1050 38,179 1100 40,087 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 606 603 650 650 704 700 750 750 800 803 852 850 900 900 950 950 1000 1003 1048 1050 1100 1100 |
| --- | --- |
| Вариант 16 Тип термопары Значение параметра in.t 2 R E__r Диапазон значений: Температура, °С Термо-ЭДС, мВ 650 6,157 750 7,34 850 8,571 950 9,85 1050 11,173 1150 12,535 1250 13,926 1350 15,334 1450 16,746 1550 18,152 1650 19,540 t холодного спая, °С 0 | Результаты измерений: Прямой ход Обратный ход 650 651 749 750 850 850 950 951 1051 1050 1150 1153 1248 1250 1350 1350 1450 1454 1547 1550 1650 1650 |