Федеральное  агентство  по  образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

_________________________________________________

Утверждаю

Зам. Директора ИК по учебной работе

__________ С.А. Гайворонский

«___»____________2010г.

В.Н  Скороспешкин

ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МЕТРАН 100

Методические указания к выполнению лабораторной работы №641 по курсу «Технические средства систем автоматизации и управления» для студентов, обучающихся по специальности 220201 - «Управление и информатика в технических системах»

Издательство

Томского политехнического университета

2010

УДК 621.1:53.08(075.8)

ББК  31.32

С446

Скороспешкин В.Н.

С446  Поверка измерительного преобразователя МЕТРАН 100:   методические указания к выполнению лабораторной работы №641 по курсу «Технические средства систем автоматизации и управления» для студентов, обучающихся по специальности 220201  «Управление и информатика в технических системах» /  В.Н. Скороспешкин. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. –  10 с.

УДК 621.1:53.08(075.8)

ББК  31.32

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры автоматики и компьютерных систем  АВТФ  « 4 »  ________  2010 г.

Зав. кафедрой 	 АиКС

доктор технических наук		       ___________Г.П. Цапко

Председатель учебно-методической

комиссии                                              ___________В.И. Рейзлин

Рецензент

Доцент, кандидат технических наук

В.И. Коновалов

© Скороспешкин В.Н. ,2010
© Томский политехнический университет, 2010

© Оформление. Издательство Томского 
                                                                 политехнического университета, 2010

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы состоит в изучении методики поверки измерительного преобразователя Метран 100 с помощью калибратора давления Метран 515  и получение практических навыков выполнения данной операции.

- МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

Методика поверки, поставляемая производителем совместно с калибраторами Метран 515 и  с датчиками давления предусматривает следующие условия ее проведения:

При проведение поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха должна быть в пределах (20±2)0С;

- барометрическое давление должно быть в пределах 680-780 мм рт. ст.;

- относительная влажность окружающего воздуха должна быть в пределах (30-80) %;

- рабочая среда для модулей калибраторов с ВПИ до 2,5 МПа – воздух с возможным использованием разделителя сред, свыше 2,5 МПа – жидкость;

- тряска, вибрация, удары не допускаются;

- электрическое питание калибратора производить от сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- калибратор должен быть выдержан в условиях поверки не менее 2-х часов;

- модуль давления должен быть подключен к устройству создания давления и установлен на рабочем месте в произвольном положении, положение модуля должно сохраняться неизменным в течении всей поверки;

- разъем  модуля давления калибратора должен быть подключен к электронному блоку;

- определение метрологических характеристик калибратора проводить не менее чем через 15 минут после его включения.

Проведение поверки датчика давления

Перед проведением поверки датчика давления необходимо провести опробование работы калибратора и проверить герметичность пневмосистемы.

Опробование работы калибратора

При опробовании работы калибратора необходимо присоединить модуль давления к источнику давления (ИД), подключить выходы калибратора измерения электрических сигналов.

Включение калибратора производить нажатием клавиши «Питание/подсветка» на 1 секунду при этом на ЖКИ калибратора появляется основное меню:

►1. ИЗМЕРЕНИЕ 2. ПАМЯТЬ

Где символ курсора «►» означает выбор текущего пункта меню. При нажатии клавиши «Вниз» курсор «►» сместиться вниз. При нажатии клавиш «Вниз» или «Вверх» будут циклически предлагаться следующие пункты меню:

- МЗМЕРЕНИЕ

- ПАМЯТЬ

- ТЕСТ РЕЛЕ

- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

- ГЕНЕРАЦИЯ

- АККУМУЛЯТОР

- ОПЦИИ

- ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

- AV-МЕТР

Для быстрого перехода к необходимому режиму следует нажать цифровую клавишу, соответствующую номеру режима в основном меню.

Для входа в меню или выбранный режим нажимают клавишу «Вперед». Для возврата в предыдущее меню или для выхода из режима необходимо нажать клавишу «Назад».

Необходимо установить давление на входе модуля равное атмосферному, установить курсор в основное меню клавишами «Вверх», «Вниз» напротив пункта «ИЗМЕРЕНИЕ»:

► 1. ИЗМЕРЕНИЕ 2. ПАМЯТЬ

и нажать клавишу «Вперед». На ЖКИ появится информация о максимальном давлении подключенного модуля (ВПИ):

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ: кПа 160.00

Для продолжения работы следует нажать клавишу «Вперед». В появившемся меню выбора диапазона измерений давления следует установить диапазон измерений давления, соответствующий ВПИ подключенного модуля,

ВЫБОР ВПИ: 1 ►кПа 160.00

и нажать клавишу «Вперед» два раза (диапазон такого сигнала выбирается по умолчанию).

кПа 0.01 ►4-20mA 0.0000

Установка нуля является обязательной операцией перед измерением (поверкой) и осуществляется выбором пункта ОБНУЛИТЬ Р в режиме измерения давления.

Дл обнуления показаний давления на калибраторе следует установить курсор на пункте «ОБНУЛИТЬ Р» (при помощи клавиш «Вниз» или «Вверх»)

кПа 0.01 ►ОБНУЛИТЬ Р

и нажать клавишу «Вперед». При этом смещение давления («ноль» давления) заносится в энергонезависимую память и будет учитываться при сеансах работы калибратора.

Проверка герметичности

Проверку герметичности модуля давления (разрежения с верхними пределами менее 100 кПа) калибратора и системы, подавляющее давление, проводить при значениях давления (разрежения), равных ВПИ модуля.

Проверку герметичности модуля разрежения ВПИ 100 кПа и системы следует проводить при разрежении равном 0,9-0,95 значения атмосферного давления.

Необходимо создать давление (разрежение) в системе, соответствующее ВПИ модуля давления, с помощью одного из средств создания давления (разрежения), входящих в комплект калибратора. Выдержать модуль и систему при данном давлении (разрежении) 5 минут (для стабилизации термодинамических процессов).

В основном меню установить курсор напротив пункта «4. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ»:

►4. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 5. ГЕНЕРАЦИЯ

и нажать клавишу «Вперед», при этом на ЖКИ появится режим выбора продолжительности теста:

кПа 160.00 ►ПРОДОЛЖИТ: 5 мин

Для установки продолжительности теста нажать клавишу «Вперед», изменить число минут цифровыми клавишами «Вниз» и «Вверх», и нажать клавишу «Ввод» (для сохранения выбранного времени теста). Рекомендуемое значение продолжительности теста составляет 2 минуты.

Выбрать команду «НАЧАТЬ ТЕСТ» и нажать клавишу «Вперед».

kРa 159.98 ► kPa F 160.00

По окончании теста на герметичность зафиксировать показания с калибратора.

РЕЗУЛЬТАТ/ 1 мин 0.02 кПа

Модуль давления (разрежения) калибратора и система, подводящая давление, считается герметичной, если изменение давление по показаниям калибратора не превышает 0,1 % от ВПИ в минуту.

Проверку герметичности следует проводить на всех модулях калибратора, входящих в его комплект.

Поверка датчика давления

Поверка осуществляется по схеме приведенной на рисунке 1.

Создаваемое ручной помпой давление подается на поверяемый датчик и модуль давления калибратора. Воспринимаемое датчиком давление отображается на жидкокристаллическом индикаторе датчика. Модуль давления вырабатывает токовый сигнал, характеризующий величину давления, который поступает на вход калибратора. На основании этого сигнала в калибраторе определяется величина давления. Сравнение показаний калибратора и датчика позволяет определить погрешность датчика по показаниям.

Рисунок 1- Структурная схема

Приведенная погрешность в каждой точке определяется как отношение разности показаний калибратора и датчика к  верхнему пределу измерения.

Датчик признают годным  если на всех поверяемых точках модуль основной погрешности γд , выраженной в % диапазона измерения выходного сигнала, не превышает пределов допускаемых значений в соответствии с условием:

|γд| ≤ γк * |γ| /,

где γд - модуль основной погрешности на всех поверяемых точках, %;

γк – абсолютное значение отношения контрольного допуска к пределу допускаемой основной погрешности, %;

γ – предел допускаемой основной погрешности поверяемого датчика, %;

Pmax – верхний предел измерений поверяемого датчика, кПа;

Pо – нижний предел измерений поверяемого датчика, кПа;

Pном – номинальное значение измеряемой величины при номинальном значении.

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Выполнение лабораторной работы осуществляется на стенде, структурная схема которого приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема лабораторного стенда

Создаваемое ручной помпой давление подается на поверяемый датчик и модуль давления калибратора. Воспринимаемое датчиком давление отображается на жидкокристаллическом индикаторе датчика. Модуль давления вырабатывает токовый сигнал, характеризующий величину давления, который поступает на вход калибратора. На основании этого сигнала в калибраторе определяется величина давления. Сравнение показаний калибратора и датчика позволяет определить погрешность датчика по показаниям. Используемый датчик кроме токового сигнала имеет цифровой. Цифровой сигнал модулируется и накладывается на токовый. Для ввода цифрового сигнала в компьютер используется Hart-модем.  Данный стенд предназначен для выполнения ряда работ. При выполнении настоящей работы, компьютер и Hart-модем не используется.

З.ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Задание состоит в следующем.

1.Собрать схему, необходимую для поверки датчика.

2.Определить значение приведенной погрешности датчика в следующих точках:

0 кПа; 5 кПа; 10 кПа; 15 кПа; 20 кПа; 25 кПа.

3.Решить вопрос о годности датчика для проведения измерения давления.

4.ПОРЯДОК И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ   РАБОТЫ

Порядок выполнения работы следующий:

Для проведения поверки используется схема, представленная на рис. 1.

Для сбора данной схемы достаточно соединить  силиконовой  трубкой вход датчика и помпу и произвести электрическое соединение калибратора и модуля давления, находящегося на помпе.

ВНИМАНИЕ!

1.Помпа может создавать большое давление, которое намного превышает предел измерения датчика и при большом давлении датчик может выйти из строя. Перемещать шток помпы следует медленно и на небольшую величину. Выполнение этого пункта задания необходимо в присутствии преподавателя.

2.При определении погрешности необходимо разность показаний калибратора и датчика разделить на диапазон измерения датчика, равный 40 кПа умножить на 100%.

3. При решении вопроса о годности датчика

5.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой класс точности поверяемого датчика?

2. Какой класс точности поверяемого калибратора?

3.приведите условие, используемое для признания датчика годным для измерения.

6.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:

-цель работы;

-структурную схему лабораторного стенда;

-схему поверки датчика

-задание;

-ответы на контрольные вопросы;

-выводы по работе.

Учебное издание

Скороспешкин Владимир Николаевич

ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МЕТРАН 100

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Технические средства систем автоматизации и управления» для студентов, обучающихся по специальности 220201 - «Управление и информатика в технических системах»

| Подписано к печати 21.01.2010. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 1,68. Уч.-изд. л. 1,53. Заказ . Тираж 100 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |