# Методика калибровки шунта

В настоящее время для нужд импульсной техники еще не освоено серийное производство шунтов, поэтому, как правило, для импульсных установок шунты разрабатываются индивидуально. Методов расчета амплитудно-частотных характеристик шунтов, позволяющих с приемлемой для практики точности рассчитать передаточную характеристику шунта, в настоящее время также не существует. Обычно параметры шунта оценивают при его разработке, а после изготовления производят калибровку, в результате которой определяется сопротивление шунта или масштабный коэффициент в тех диапазонах частот токов, которые предполагается измерять шунтом. Один из способов калибровки заключается в определении параметров шунта при установке его в колебательный контур, например генератора импульсных токов.

Упрощенная схема замещения разрядной цепи ГИТ приведена на рис. 1. Емкость С включает в себя емкость всей конденсаторной батареи ГИТ, индуктивность L – общая индуктивность разрядного контура, сопротивление R – полное резистивное сопротивление контура, включая резистивное сопротивление шунта RШ.

Рис. 1. Электрическая схема замещения генератора импульсных токов: С – эквивалентная емкость ГИТ; L – эквивалентная индуктивность разрядного контура ГИТ, R – эквивалентное сопротивление разрядного контура ГИТ

Дифференциальное уравнение, описывающее зависимость тока от времени для данных параметров элементов цепи С, L и R, имеет вид [1]

Ld2idt2+Rdidt+iC=0	(1)

Соответствующее ему характеристическое уравнение

Lp2+Rp+1C=0	(2)

имеет корни

p1,2=−R2L±R2L2−1LC=−δ±δ2−ω02	(3)

где

δ=R2L	(4.1),

ω0=1LC – резонансная частота.	(4.2)

Возможны три варианта корней характеристического уравнения (2).

Случай 1. δ>ω0, т. е. R>2LC=2ρ,

где ρ=LC волновое или характеристическое сопротивление контура.

В этом случае ток имеет апериодическую форму.

Случай 2. δ=ω0, т. е. R=2LC=2ρ.

Это критический случай. Ток имеет апериодическую форму.

Случай 3. δ<ω0, т. е. R<2LC=2ρ.

В этом случае ток имеет колебательную форму. Корни характеристического уравнения комплексные и сопряженные

p1,2=−δ±jωсв,	(5)

где ωсв – угловая частота свободных колебаний

ωсв=ω02−δ2=1LC−R2L2.	(6)

Отсюда

ω0=δ2+ωсв2.	(7)

Величину  называют угловой частотой свободных колебаний или собственной частотой колебаний в цепи R, L, C. Период свободных колебаний определяется как

Tсв=2πωсв=2π1LC−R2L2.	(8)

Ток в цепи имеет вид

i=UωсвL⋅e−δ⋅tsinωсв⋅t.	(9)

где U – напряжение заряда емкости С.

Введем обозначения:

,

и выразим св через Tсв. Получим:

.	(9.1)

Графически эта зависимость тока от времени представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость тока от времени в цепи RLC при R<2

Выражение (9) показывает, что при включении заряженной до напряжения U емкости С на контур L, R, в цепи возникают затухающие гармонические колебания. Огибающая кривой тока имеет вид

iог=±UωсвL⋅e−δ⋅t.	(10)

Колебания возникают вследствие периодического преобразования энергии электрического поля в энергию магнитного поля и обратно. Потери энергии в сопротивлении приводят к затуханию колебаний.

При t=1δ ордината огибающей в e=2,718 раза меньше начального значения огибающей. Поэтому величину

(11)

называют постоянной времени колебательного контура и обычно обозначают греческой буквой , которая определяет промежуток времени, в течение которого ордината экспоненциальной функции уменьшается в  раз.

Из уравнения (6) видно, что угловая частота свободных колебаний ωсв всегда меньше резонансной частоты ω0. Чем меньше δ по сравнению с ω0, тем медленнее затухает колебательный процесс и тем больше частота свободных колебаний для данной цепи приближается к резонансной частоте ω0. В пределе при δ=0 ωсв=ω0 колебания не затухают.

О быстроте затухания колебательного процесса судят по так называемому декременту затухания колебаний. Классическое определение: декрементом затухания колебаний называется (обозначения согласно рис. 2)

,

где Y1 и Y2 определены при времени t1 и t2, причем .

Для экспоненциальной функции, которой является огибающая кривой колебательного процесса, в общем случае можно записать уравнение

,

где  –постоянная времени.

Для определения  по кривой колебательного процесса рассмотрим выражения

,

.

Отсюда

.

Прологарифмируем это уравнение. Получим

,

где  называется логарифмическим декрементом затухания θ.

,

где  – характеристическое сопротивление контура.

Отсюда

(12).

Для рассматриваемого колебательного контура , при , получим

.	(12.1)

Когда в цепи ГИТ не установлено специального резистора, то ток ограничивается только сопротивлением проводов и сопротивлением искры разрядника. В этом случае в большинстве практических случаев наблюдается выполнение условия δ<ω0, т. е. R<2LC=2ρ. В этом случае с приемлемой для практики точностью можно принять, что ωсв=ω0. Тогда общая индуктивность контура определится из уравнения

,	(13)

где T0 – период колебаний при ωсв=ω0.

Отсюда

L=Tсв24π2C.	(14)

Оценим погрешность, возникающую при принятом в (12) допущении .

,	(15)

где ,

Подставим Tсв и T0 в (13) и обозначим , получим

ΔTсв=1−1−R24ρ2×100%.	(15.1)

В табл. 1 приведена зависимость погрешности ΔTсв от соотношения Rρ, найденные по формуле (15.1).

Таблица 1.

Зависимость относительной погрешности ΔTсв от Rρ

| Rρ | ΔTсв, % |
| --- | --- |
| 1 | 13,4 |
| 0,8 | 8,4 |
| 0,5 | 3,2 |
| 0,2 | 0,50 |
| 0,1 | 0,125 |
| 0,08 | 0,080 |
| 0,05 |  |
| 0,01 | 0,00125 |

Погрешность определения значения L по формуле (14) зависит от относительной погрешности в определении Тсв, приведенной в табл. 1. Так как в формулу (14) Тсв входит во второй степени, то относительная погрешность в значении L будет примерно в 2 раза больше, чем погрешность в определении Тсв, причем значение L по данной оценке получается заниженным относительно реального значения.

Таким образом, определив L можно определить значение характеристического сопротивления  данного контура

.

Зная зарядное напряжение U емкости С можно определить начальное значение тока Imax (значение тока, которое было бы в момент времени t=0)

Imax=Uρ,	(16)

где Imax – максимально возможный ток в контуре (ток при t=0, точка 0 на рис. 2), U – напряжение заряда емкости С.

Активное сопротивление контура R определится из уравнения (12), если положить, что ωсв=ω0

R=2×L×lnY1Y2Tсв.	(17)

Далее зная  полученное с шунта (см. рис. 2) и Imax вычисленное по (16) можем найти значение сопротивления шунта

.	(18)

где  – максимальное напряжение на шунте (точка 0 на рис. 2), Imax – максимально возможный ток в контуре (ток при t=0, точка 0 на рис. 2).

Для правильного определения напряжения на шунте необходимо учитывать аттенюаторы, которые стоят в измерительной цепи от шунта до осциллографа. Если аттенюаторов нет, то , если аттенюаторы есть, , где K – суммарный коэффициент ослабления всех аттенюаторов в измерительной цепи шунта.

Максимальное значение напряжения на осциллограмме (в момент времени t=0, точка 0 на рис. 2) определим исходя из уравнения огибающей

Utосц=Uосцmax×e−δt.	(19)

Отсюда

Uосцmax=Utосцe−δt=Utосцeδt,.	(20)

где t время момента первого максимума .

.	(21)

где К – коэффициент ослабления аттенюатора.

При обработке осциллограмм удобно пользоваться так называемым масштабным коэффициентом по току, который можно обозначить как КМI.

,	(22)

где  – ток в контуре,  – напряжение на осциллографе,  – масштабный коэффициент по току.

,

где  – максимальный ток в контуре при t=0, определенный по формуле (16),  – максимальное напряжение на осциллограмме при t=0, определенное по формуле (20), К – коэффициент ослабления аттенюатора.

Предварительную оценку логарифмического декремента затухания по осциллограмме можно оценить по осциллограмме тока. На рис. 3 представлен график относительного изменения амплитуд кривой тока в зависимости от логарифмического декремента затухания (соотношения активного R и характеристического  сопротивлений контура).

Рис. 3. Относительное изменение амплитуд кривой тока в зависимости от логарифмического декремента затухания (соотношения активного R и характеристического  сопротивлений контура): 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – ; 8 –

## Пример

На конкретном примере рассмотрим применение описанной методики для калибровки шунта генератора импульсных токов (ГИТ), созданного для снятия вольт-амперных характеристик вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН). Схема ГИТ приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема калибровки шунта: ТВ – трансформатор высоковольтный; ВВ – вентиль высоковольтный; RЗАЩ – резистор защитный; kV – киловольтметр типа С-100; ГИТ – генератор импульсных токов (14 конденсаторов ИК-100-0,25 общей емкостью 4,65х10-6 Ф), ШР – шаровой разрядник; ДН – делитель напряжения импульсный; А – аттенюатор (1:10); последовательно в разрядный контур включена индуктивность для формирования длительности фронта на нелинейном элементе; кабель, которым подводилось напряжение к осциллографу, типа РК-75-4 длиной примерно 4 м Зачем делитель напряжения, если его показания нигде не используются?

1. Случай 1. В разрядный контур включена дополнительная катушка индуктивности.

Типичные осциллограммы, полученные с шунта, приведены на рис. 5. Осциллограммы получены при Uзар=9,0 кВ. Сигнал с шунта фиксируется осциллографом типа Tektronix TDS2012B (100 МГц, 1,0 Гвыб/с).

а

б						в

Рис. 5. Осциллограммы с шунта полученные при калибровке: а – осциллограмма для определения длительности периода колебаний; б – осциллограмма для определения амплитуды первого положительного максимума; в – осциллограмма для определения амплитуды второго положительного максимума

1.1. Определим период колебаний. По осциллограмме, приведенной на рис. 5, а, период колебаний Tсв=1,35 мс.

1.2. По формуле (14) определим индуктивность контура

L=Tсв24π2C=1,35×10−324π2×4,65×10−6=9,93×10−3 (Гн).

1.3. Определим характеристическое сопротивление контура.

(Ом).

1.4. По формуле (16) определим значение максимального тока в контуре:

(А).

1.5. По формуле (12.1) определим постоянную времени для данного контура. Из осциллограммы рис. 5, б Y1=2,12 В, из осциллограммы рис. 5 в Y2=1,3 В, Tсв=1,35 мкс.

τ=t2−t1lnY1Y2=TсвlnY1Y2=1,35×10−3ln2,121,3=2,76×10−3 (с).

Отсюда

δ=1τ=12,76×10−3=362 (с-1).

1.6. По формуле (20) определяем максимальное напряжение на осциллографе

Uосцmax=Utосцe−δt=Utосцeδt=2,12×e362×0,3375×10−3=2,4 (В).

1.7. Определяем напряжение на шунте. Коэффициент ослабления аттенюатора учитывался при калибровке осциллографа, поэтому в данном случае К=1.

UШmax=K×Uосцmax=1×2,4=2,4 (В).

1.8. Определим сопротивление шунта по формуле (18).

(Ом).

1.9. По формуле (17) для контроля правильности оценки RШ можно определить общее R сопротивление контура, которое должно быть больше RШ.

R=2×L×lnY1Y2Tсв=2×9,93×10−3×ln2,121,31,35×10−3=7,19 (Ом).

1.10. Определим масштабный коэффициент по току.

(А/В).

2. Случай 2. Индуктивность из разрядного контура исключена. Индуктивность контура образуется в основном за счет индуктивности соединительных проводов, т. е. индуктивность контура близка к минимальной.

Типичные осциллограммы, полученные с шунта, приведены на рис. 6. Осциллограммы получены при Uзар=22,2 кВ. Сигнал с шунта фиксируется осциллографом типа Tektronix TDS2012B (100 МГц, 1,0 Гвыб/с).

а							б

в

Рис. 6. Осциллограммы с шунта полученные при калибровке: а – осциллограмма для определения длительности периода колебаний и амплитуды первого и второго максимумов напряжения; б – осциллограмма для определения длительности периода колебаний и амплитуды первого и третьего максимумов напряжения; в – осциллограмма для определения длительности периода колебаний и амплитуды первого и четвертого максимумов напряжения

2.1. Определим период колебаний. По осциллограмме, приведенной на рис. 6, а, период колебаний Tсв=124 мкс, по осциллограмме рис. 6, б –  (мкс), по осциллограмме рис. 6, в –  (мкс). Принимаем 124 мкс.

2.2. По формуле (14) определим индуктивность контура

(Гн).

2.3. Определим характеристическое сопротивление контура.

(Ом).

2.4. По формуле (16) определим значение максимального тока в контуре:

(А).

2.5. По формуле (12.1) определим постоянную времени для данного контура. Из осциллограммы рис. 6, а Y1=60,8 В, из осциллограммы рис. 6, а Y2=51,2 В, Tсв=1,24 мкс.

(с).

Отсюда

(с-1).

2.6. По формуле (20) определяем максимальное напряжение на осциллографе

(В).

2.7. Определяем напряжение на шунте. Коэффициент ослабления аттенюатора учитывался при калибровке осциллографа, поэтому в данном случае К=1.

(В).

2.8. Определим сопротивление шунта по формуле (18).

(Ом).

2.9. По формуле (17) для контроля правильности оценки RШ можно определить общее R сопротивление контура, которое должно быть больше RШ.

(Ом).

2.10. Определим масштабный коэффициент по току.

(А/В).

## Заключение

1. Приведена методика определения значения сопротивления шунта на основе опыта короткого замыкания емкости известного значения в контуре, который работает в колебательном режиме. Определение сопротивления шунта основывается на допущении, что период свободных колебаний и период собственных колебаний контура совпадают. Приведенные расчеты показывают, что это допущение справедливо с погрешностью не более ±1 %, если отношение активного сопротивления контура к характеристическому сопротивлению контура не более 0,2, что соответствует логарифмическому декременту затухания не более 0,2.

2. Приведенные конкретные данные по шунту показывают, что в диапазоне частот 740…8000 Гц изменение в сопротивлении шунта, по результатам калибровки, не более 1 %.

## Литература

1. Атабеков Г. И. Основы теории цепей. – М., Энергия, 1969. – 424 с. (см. с. 209).

2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов../Изд. шестое, стереотипное. – М. Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. – 610 с. (см. с. 96)