Министерство образования Российской Федерации

Томский политехнический университет

###### УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ФАХ

_____________ А. А. Бакибаев

«___»______________2001 г.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Методические указания к выполнению лабораторных работ
по дисциплине «Физико-химические методы анализа»
для студентов 3 курса дневного обучения ХТФ
направлений 550800 «Химическая технология и биотехнология»,

551600 «Материаловедение и технология новых материалов»

и специальности 320700 «Охрана окружающей среды

и рациональное использование природных ресурсов»

Томск 2002

УДК 543

Фотометрические методы анализа. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Физико-химические методы анализа» для студентов 3-го курса ХТФ направлений 550800, 551600 и специальности 320700. / Сост. Т.М. Гиндуллина – Томск, изд. ТПУ, 2002 – 48 с.

Методические указания к выполнению лабораторных работ рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры физической и аналитической химии ХТФ

« __»_________2001 г.

Зав. кафедрой ___________________А.А. Бакибаев

# 1. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

## 1.1. Общие положения

Спектроскопические методы анализа основаны на взаимодействии электромагнитного излучения с веществом. Это взаимодействие сопровождается явлениями, из которых наиболее важны испускание, поглощение и рассеяние излучения. Возникающие при этом сигналы несут качественную и количественную информацию о веществе. Частота сигнала отражает специфические свойства вещества, его природу, а интенсивность сигнала связана с количеством анализируемого соединения.

### 1.1.1. Характеристики электромагнитного излучения

Электромагнитное излучение имеет двойственную природу. В одних проявлениях ведет себя как физическое поле с непрерывными свойствами (преломление, интерференция, дифракция, отражение, рассеяние), которые описываются на основе волновой природы излучения. В других случаях электромагнитное излучение проявляет себя как поток дискретных частиц (квантов), и такие явления, как испускание и поглощение атомами и молекулами, описываются на основе корпускулярной природы излучения.

К волновым характеристикам излучения относятся частота колебаний, длина волны и волновое число, к квантовым – энергия квантов.

Связь между корпускулярной и волновой природой излучения определяется соотношением Планка:

где E – изменение энергии элементарной системы при излучении или поглощении кванта с энергией h, h – постоянная Планка, равная 
6,62 · 10–34 Дж с, с – скорость излучения в вакууме (см/с). В системе СИ энергию измеряют в джоулях, в спектроскопии обычно используют внесистемную единицу – электрон-вольт (1 эВ = 1,60 10–19 Дж).  – длина волны излучения, в системе СИ измеряется в метрах (м) и его долях. Длина волны электромагнитного излучения связана с его частотой , которая измеряется в герцах (1 Гц = 1с –1). В спектроскопии вместо частоты используют волновое число , также называемое частотой (тильда над  обычно опускается). Волновое число принято измерять в обратных сантиметрах, см –1.

### 1.1.2. Электромагнитный спектр

Совокупность всех частот (длин волн) электромагнитного излучения называют электромагнитным спектром. В зависимости от длины волны в электромагнитном спектре выделяют ряд областей. Спектральные диапазоны не имеют четко очерченных границ, т.е. деление спектра на диапазоны достаточно условно. Особо четкие границы можно установить для оптического диапазона. Его обычно подразделяют на ультрафиолетовую (УФ), видимую и инфракрасную (ИК) области. В свою очередь УФ-область делится на дальнюю или вакуумную и ближнюю, а ИК-область – на ближнюю, среднюю и дальнюю. В табл.1.1 указаны границы этих областей.

В каждой области оптического диапазона используют свои, наиболее удобные для измерения единицы. В ИК-области пользуются волновыми числами, часто называя их частотами, имеющими размерность см –1 , в УФ и видимой областях используют единицы длин волн, практически всегда измеряя их в нанометрах.

Поток фотонов с одинаковой частотой называют монохроматическим, с разными частотами – полихроматическим. Обычный наблюдаемый поток излучения от раскаленных тел, в частности, солнечный свет, является полихроматическим.

### 1.1.3. Классификация методов спектроскопии

Электромагнитное излучение при взаимодействии с веществом может вызывать в нем процессы разнообразной физической природы, использующиеся в методах химического анализа. Общий характер этих процессов зависит от энергии фотонов. Следовательно, для классификации методов анализа весь диапазон энергий электромагнитных квантов целесообразно разделить на области, соответствующие тому или иному физическому процессу. В таблице 1.1 указаны основные области электромагнитного излучения, используемые в химическом анализе, диапазоны длин волн, характеризующие область излучения и характер соответствующих процессов.

Для аналитических целей наибольшее значение имеют спектроскопические методы, использующие электромагнитное излучение оптического диапазона. Эти методы делят на оптическую атомную и оптическую молекулярную спектроскопию. В данном разделе речь пойдет о методе анализа, основанном на измерении поглощения света – молекулярной абсорбционной спектроскопии.

Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии в УФ- и видимой областях спектра обычно называют спектрофотометрией. В зависимости от типа абсорбционных спектральных приборов различают фотометрический и спектрофотометрический методы. Их сравнительная характеристика приведена в табл. 1.2.

Таблица 1.1. Области энергий электромагнитного излучения, соответствующие им методы анализа и процессы, лежащие в их основе

| Область (метод) | Длина волны | Процесс |
| --- | --- | --- |
| Гамма-излучение (ядерно-физические) | 10–4–10–1 нм | Ядерные реакции |
| Рентгеновская | 10–1–101 нм | Изменение состояний внутренних электронов |
| Оптическая УФ | 200–400 нм | Изменение состояний валентных электронов |
| видимая | 400–750 нм |  |
| инфракрасная (ИК, КР) | 103–106 нм | Изменение колебательных состояний |
| Микроволновая | 10–3–10–1 м | Изменение вращательных состояний |
| Радиочастотная (ЯМР, ЭПР) | 10–1–101 м | Изменение спинов ядер и электронов |

Таблица 1.2. Фотометрические методы анализа

| Метод, | Тип прибора | Рабочая область спектра, нм | Способ монохроматизации | Регистрируемые сигналы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотометрия | Фотометр (фотоколориметр) | Видимая 400–750 | Светофильтр | Оптическая плотность (А) и пропускание (Т) в диапазоне длин волн, отвечающем полосе пропускания светофильтра |
| Спектрофотометрия | Спектрофотометр | УФ и видимая 100–750 | Монохроматор или полихроматор | Оптическая плотность (А) и пропускание (Т) при фиксированной длине волны; электронные спектры поглощения в виде кривых А = f(), A = f(), T = f(), T = f() |

Оба метода объединяют в одну группу фотометрических методов анализа. Когда определение проводят в видимой части спектра, часто используют термин фотоколориметрия (от лат. color – цвет), поскольку имеют дело с окрашенными растворами.

## 1.2. Законы поглощения электромагнитного излучения

Основные положения и законы абсорбции излучения справедливы для всех областей спектра – от рентгеновского до радиоизлучения. Количественно поглощение излучения системой описывается законами Бугера – Ламберта – Бера и аддитивности.

### 1.2.1. Закон Бугера – Ламберта – Бера

При прохождении излучения через раствор светопоглощающего вещества поток излучения ослабляется. Понижение интенсивности зависит от концентрации поглощающего вещества и длины пути, проходимого потоком. Эта зависимость выражается законом Бугера – Ламберта – Бера. Чтобы учесть потери света, прошедшего через раствор, на отражение и рассеяние, сравнивают интенсивности света, прошедшего через исследуемый раствор и растворитель. При одинаковой толщине слоя в кюветах из одного материала, содержащих один и тот же растворитель, потери на отражение и рассеяние света будут примерно одинаковы у обоих пучков света, и уменьшение интенсивности будет зависеть от концентрации вещества.

Обозначим интенсивность падающего потока света как Io, I – интенсивность потока света, прошедшего через раствор. Величину I/Io называют пропусканием и обозначают Т (0  Т  1).

Взятый с обратным знаком логарифм Т называют оптической плотностью А:

Для абсолютно прозрачного раствора А = 0, для абсолютно непрозрачного – А  .

Уменьшение интенсивности излучения при прохождении его через раствор подчиняется закону Бугера – Ламберта – Бера:

или

где  – молярный коэффициент поглощения, l – толщина поглощающего слоя, см; С – концентрация раствора, моль/л.

Физический смысл молярного коэффициента поглощения становится ясен, если принять l = 1 см, С = 1 моль/л, тогда А = . Следовательно, молярный коэффициент поглощения равен оптической плотности одномолярного раствора с толщиной слоя 1см. Молярный коэффициент поглощения – индивидуальная характеристика вещества, он зависит от природы вещества и длины волны и не зависит от концентрации и длины кюветы. Поскольку размерность величины  однозначно задана л/моль.см, то ее обычно не указывают, а приводят численное значение. Значение  отражает способность вещества поглощать свет; максимально возможное значение  составляет  105.

Концентрацию растворов веществ с неизвестными молярными массами обычно выражают в массовых долях (%). В этом случае коэффициент поглощения называют удельным коэффициентом поглощения и обозначают символом. Последний численно равен оптической плотности 1%-ного раствора при l = 1 см. При другом способе выражения концентрации раствора (например, г/мл или др.) коэффициент поглощения обозначают символами a или k и указывают размерность.

### 1.2.2. Ограничения и условия применимости закона Бугера – Ламберта – Бера

С отклонениями от линейной зависимости между оптической плотностью и концентрацией приходится сталкиваться довольно часто. Основные причины этого явления состоят в следующем.

1.Закон Бера справедлив для разбавленных растворов. При высоких концентрациях ( 0,01 М) среднее расстояние между частицами поглощающего вещества уменьшается до такой степени, что каждая частица влияет на распределение заряда соседних частиц, что, в свою очередь, может изменить способность частиц поглощать излучение данной длины волны.

Коэффициент  в уравнении (1.3) зависит от показателя преломления среды. Увеличение концентрации раствора приводит к значительному изменению показателя преломления n и отклонению от закона Бера (показатели преломления разбавленных растворов и растворителя отличаются несущественно).

2.Закон справедлив для монохроматического излучения. Строго говоря, уравнение (1.3) следует записывать в виде:

Индекс  указывает, что величины А и  относятся к монохроматическому свету с длиной волны . Немонохроматичность светового потока связана с несовершенством оптических приборов. Отклонение от закона Бера менее заметно, если длина волны не приходится на часть спектра с резким изменением оптической плотности. На практике измерение А стремятся проводить в максимуме светопоглощения.

3.Температура при измерениях должна оставаться постоянной хотя бы в пределах нескольких градусов.

4.Пучок света должен быть параллельным.

5.Уравнение (1.3) соблюдается для систем, в которых поглощает только один тип частиц вещества, т.е. отсутствует химическое взаимодействие. Если при изменении концентрации будет меняться природа этих частиц, вследствие, например, кислотно-основного взаимодействия, полимеризации, диссоциации и т. д., то зависимость А = f (C) не будет линейной, так как молярный коэффициент поглощения вновь образующихся и исходных частиц не будет одинаковым.

Ограничения 1 и 2 являются истинными, остальные называют кажущимися; ограничения (3–5) зависят от условий проведения эксперимента, их связывают с инструментальными причинами. Последнее из ограничений вызвано химическими причинами.

При выполнении закона Бера график зависимости оптической плотности от концентрации представляет собой прямую, проходящую через начало координат (рис. 1.1.а), а функция А = f() имеет один и тот же вид независимо от толщины слоя и концентрации раствора, и положение максимума поглощения сохраняется (рис. 1.1.б).

а)

б)

Рис. 1.1. а) зависимость оптической плотности вещества от концентрации при соблюдении основного закона светопоглощения). б) кривая светопоглощения одного и того же вещества при соблюдении закона Бугера – Ламберта – Бера. С1  С2  С3  С4.

### 1.2.3. Закон аддитивности

Оптическая плотность – экстенсивное свойство вещества. Поглощение света каким-либо веществом не зависит от присутствия в растворе других веществ, и оптическая плотность смеси веществ равна сумме оптических плотностей каждого из них. Это справедливо при условии подчинения каждого вещества закону Бугера – Ламберта – Бера и в отсутствие химического взаимодействия между ними. Итак, для смеси m веществ при одной и той же длине волны имеем:

или:

Принцип аддитивности (суммирования) оптических плотностей широко используют в аналитической химии.

## 1.3.Молекулярные спектры поглощения

### 1.3.1. Происхождение молекулярных спектров

При прохождении излучения через прозрачный слой жидкости (твердого тела или газа) происходит селективное поглощение излучения с определенными частотами. Электромагнитная энергия в этом случае передается атомам или молекулам вещества и переводит поглощающие частицы из нормального состояния, или основного, в возбужденное. Совокупность всех поглощенных частот составляет спектр поглощения молекулы (молекулярный абсорбционный спектр). Поглощение электромагнитного излучения веществом М можно представить как двухступенчатый процесс, первая ступень которого выражается следующим образом:

М + h  M*,

где М* – атом или молекула в возбужденном состоянии. Время пребывания в возбужденном состоянии невелико (10–9–10–8с), затем частицы возвращаются в исходное состояние. В абсорбционных методах энергия возбуждения превращается в тепло (вторая ступень процесса):

М*  М + тепло

Важно иметь в виду, что время жизни частиц М* обычно столь мало, что концентрация их в любой момент времени при нормальных условиях ничтожна. Более того, количество выделяющегося тепла неощутимо. Вследствие этого облучение системы при ее изучении сопровождается минимальным разрушением, что является преимуществом абсорбционных методов.

Спектры атомов в УФ, видимой и ближней ИК-областях возникают при переходах валентных электронов из одних энергетических состояний в другие, каждому переходу отвечает спектральная линия определенной частоты. Спектры атомов состоят из большого числа дискретных спектральных линий.

Спектры молекул значительно сложнее, поскольку обусловлены не только движением электронов, но и колебаниями атомных ядер и вращением молекулы как целого. Поэтому в любом стационарном состоянии энергия молекулы складывается из электронной, колебательной и вращательной энергий:

Наибольший вклад в полную энергию вносит энергия электронных переходов, наименьший – энергия вращения молекул:

Евр / Екол / Еэл = 1 / 102 / 103

Так же, как и атом, молекула может существовать только в определенных энергетических состояниях, называемых энергетическими уровнями (орбиталями). Каждому электронному состоянию соответствуют колебательные уровни, а каждому колебательному уровню – вращательные. При получении энергии извне молекула переходит с одного энергетического уровня на другой.

При изменении энергии электронов (60–150 кДж/моль) у молекулы одновременно меняются колебательная и вращательная энергии, и вместо электронных наблюдаются электронно-колебательно-вращательные переходы. Поскольку их число весьма велико, то электронно-колебательно-вращательный спектр, обычно называемый электронным, принимает вид широких перекрывающихся полос в УФ, видимой и ближней ИК-областях.

В зависимости от состава молекул и условий измерения спектров (газовая или конденсированная фаза, тип растворителя, температура) полосы в электронных спектрах могут быть гладкими или характеризоваться лучше или хуже выраженной колебательной и вращательной структурами (рис. 1.2.). В случаях, когда проявляется тонкая структура, говорят о разрешенных спектрах.

Рис.1.2. Электронные спектры веществ: а) гладкий контур, колебательная структура не проявляется; б) на контуре полосы видны следы колебательной структуры; в) спектр поглощения паров антрацена с четкой колебательной структурой.

### 1.3.2. Электронные спектры

Действие видимого и ультрафиолетового излучения приводит к возбуждению валентных электронов и появлению в спектре полос, соответствующих электронным переходам между различными энергетическими уровнями в молекуле. Дискретные энергетические состояния молекулы можно описать при помощи метода молекулярных орбиталей или валентных связей.

Электроны в молекуле могут занимать различные орбитали. Различают следующие молекулярные орбитали (МО):

-связывающая, *-разрыхляющая, n-несвязывающая, -связывающая, *-разрыхляющая.

-связи встречаются преимущественно в молекулах с одинарными связями, -связи – в молекулах с двойными и тройными связями; примерами типичных веществ с n-орбиталями являются спирты, органические сульфиды и другие, т. е. органические соединения с гетероатомами – N, O, S, галогенами.

Схема относительного расположения энергетических уровней, соответствующих разным МО, показана на рис.1.3.

Рис.1.3. Схема электронных уровней и энергия возможных

электронных переходов.

Различные электронные переходы требуют неодинаковой энергии, поэтому полосы поглощения располагаются при разных длинах волн.

Наибольшей энергии требует –*-переход, связанный с возбуждением внутренних электронов. Он соответствует поглощению в далекой ультрафиолетовой области (  200 нм, Е  600 кДж/моль). Такие переходы характерны, например, для насыщенных углеводородов. Получить спектр в этой области непросто, поскольку здесь поглощают компоненты атмосферы; по этой причине поглощение одинарной связью не имеет большого значения в аналитической практике.

Переход n–* связан уже с меньшими затратами энергии; полосы, связанные с этим переходом, расположены в обычном ультрафиолете ( ~ 200 – 300 нм). Еще меньшая энергия требуется для перехода на разрыхляющие *-орбитали. Переходы n–* и –* встречаются в молекулах соединений с сопряженными связями и молекулах ароматических соединений. Такие функциональные группы, как С=О, С=С, –N=N–,
–N=O, С=S, –CN, –CC– и многие другие, всегда являются причиной поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях. Их называют хромофорными группами (дословно – группами «несущими окраску»). Заместители, вызывающие усиление интенсивности окраски молекулы, называются ауксохромами. В качестве примера можно назвать следующие группы: –OH, –OR, –NH2, –HR, –NR2, –SH, –CH3, –Cl, –Br, фенил и др.

Хромофорные свойства проявляет большинство переходных металлов, имеющих незаполненный электронный d-уровень. Для этих металлов характерна их особенность находиться в различных валентных состояниях. Рассматриваемая группа металлов может давать цветные реакции с бесцветными реагентами, не содержащими хромофорных групп.

Этим же переходом n–* можно объяснить, например, интенсивную окраску ионов MnO4– и CrO42– (переход с несвязывающей орбитали кислорода). Поскольку каждое вещество характеризуется своей системой энергетических уровней, то и спектры веществ различаются как по числу полос, так и по их положению на шкале длин волн.

### 1.3.3. Представление спектров поглощения

Электромагнитное излучение поглощается веществами избирательно: при некоторых длинах волн светопоглощение происходит интенсивно, а при некоторых свет не поглощается. Интенсивно поглощаются кванты света, энергия которых (h) равна энергии возбуждения частицы.

Графическое изображение распределения поглощаемой энергии по длинам волн называется спектром поглощения. Способы представления спектра различны в зависимости от величин, откладываемых по осям координат (рис.1.4).

Рис.1.4. Способы представления спектров поглощения одних

и тех же растворов. (С1 : С2 : C3 = 1 : 2 : 3).

Количество поглощенной световой энергии выражают величинами Т, А, . Выбор той или иной величины определяется областью спектра, величиной поглощения, задачами исследования и т.п. В видимой и УФ-областях спектра обычно используют координаты A = f() или  = f(),

lg = f(),

Основные характеристики спектра. Участок спектра, на котором наблюдается интенсивное поглощение излучения, называют полосой поглощения. Наибольший интерес для анализа представляют следующие характеристики спектра: число максимумов (полос поглощения), их положение по шкале длин волн, интенсивность полосы поглощения, ширина и форма полосы (рис.1.5).

Рис.1.5. Полоса поглощения.

Ширину полосы поглощения принято характеризовать величиной , где  – полуширина полосы поглощения; ее измеряют при  = 1/2 max. Для характеристики интенсивности полос в аналитической практике используют значение молярного коэффициента в максимуме поглощения – max.

Строгая индивидуальность и постоянство  для каждого вещества при данной длине волны позволяет проводить качественные и количественные определения спектрофотометрическим методом.

Очевидно, чем выше max и меньше ширина полосы, тем выше чувствительность определения данного вещества.

## 1.4. Аппаратура в абсорбционной спектроскопии

### Блок-схема приборов

При всем многообразии схем и конструктивных особенностей приборов абсорбционной спектроскопии в каждом из них имеется несколько основных узлов (рис.1.6).

Рис.1.6. Блок-схема приборов для измерения поглощения излучения. 1 – источник излучения; 2 – монохроматор; 3 – кюветы с исследуемым раствором и растворителем; 4 – приемник излучения; 5 – измерительное или регистрирующее устройство.

Монохроматическое излучение, выделенное из полихроматического, проходит через пробу. Соотношение интенсивностей падающего и прошедшего через кювету потоков излучения измеряется приемником излучения. Прибор может быть выполнен в двухлучевом варианте, когда поток излучения одновременно проходит через кюветы с исследуемым раствором и растворителем (или специально подобранным раствором сравнения); часто приборы выполняют по однолучевой схеме, когда поток излучения проходит поочередно через кюветы с раствором сравнения и исследуемым раствором.

### Источники излучения

Используемые в спектрофотометрии источники излучения являются излучателями непрерывного спектра: это вольфрамовые лампы накаливания, газонаполненные лампы (водородная, ртутная).

В лампе накаливания светящаяся вольфрамовая спираль дает свет в широком спектральном интервале, однако, стекло пропускает свет с длинами волн 350–1000 нм, т. е. ближний ультрафиолет, видимый свет и излучение ближней ИК-области. В водородной (дейтериевой, ксеноновой) лампах происходит свечение газа при разряде; возникает сплошное излучение в области 200–350 нм.

### Монохроматизация излучения

Работа с узкой полосой излучения обладает следующими преимуществами: 1) возрастает вероятность подчинения поглощающей системы закону Бера (см. раздел 1.2), 2) увеличиваются селективность и чувствительность определения.

Устройства для выделения части излучения основаны на использовании различных оптических явлений: интерференции, дифракции, поглощении света, дисперсии. Выделить абсолютно монохроматическое излучение невозможно, на практике получают более или менее узкий интервал длин волн; этого достигают бездисперсионными (светофильтры) и дисперсионными (монохроматоры) способами.

В видимой части спектра обычно используются светофильтры, они бывают нескольких типов. Абсорбционные светофильтры представляют собой цветные стекла или стеклянные пластинки, между которыми помещен краситель, суспендированный в желатине. Первые обычно более термически устойчивы. Абсорбционные светофильтры пропускают излучение ограниченного интервала длин волн (30 нм и более) и поглощают излучение всех остальных. Характеристики интерференционных светофильтров значительно лучше, эффективная ширина пропускания обычно не превышает 5–10 нм. Для еще большего сужения полос пропускания пользуются системой двух последовательных интерференционных светофильтров. При маркировке светофильтров указывают длину волны в максимуме пропускания и ширину полосы пропускания.

Монохроматор – это устройство, разлагающее излучение на составляющие его волны разной длины. Все монохроматоры состоят из диспергирующего устройства и связанной с ним системы линз, зеркал, входных и выходных щелей. Диспергирующими элементами служат призмы и дифракционные решетки. Ширина полосы пропускания монохроматоров достигает 1,5 нм.

### Кюветы

Исследуемые образцы помещают в прозрачные сосуды с плоскими параллельными стенками – кюветы.

### Приемники излучения

В качестве приемников излучения в абсорбционных приборах используют в основном фотоэлементы. Для приема сигнала в видимой и УФ-областях обычно применяют фотоэлементы с внешним фотоэффектом: сурьмяно-цезиевый (180–650 нм) и кислородно-цезиевый (600–1100 нм). При измерении излучения с низкой интенсивностью используют фотоумножители.

Промышленностью выпускаются различные приборы абсорбционной спектроскопии: колориметры, фотометры, фотоэлектроколориметры, спектрофотометры и т. д., в которых используют различные комбинации источников излучения, монохроматоров и приемников излучения.

## 1.5. Применение спектрофотометрии в анализе

### 1.5.1. Качественный анализ по спектрам поглощения

Абсорбционная спектроскопия может служить одним из методов качественного анализа. Электронные спектры поглощения для целей качественного анализа используются значительно реже, чем колебательные, так как полосы поглощения имеют тенденцию к уширению, что скрывает их тонкую структуру. Спектры в ультрафиолетовой и видимой областях характерны для более или менее больших структурных элементов в молекуле. Спектры больших, сходных по структуре молекул различаются очень незначительно. Обычно они представлены отдельными широкими полосами поглощения, которые часто накладываются одна на другую и перекрываются.

Характерными полосами поглощения обладают соединения, содержащие хромофорные группы (см. раздел 1.3.2). Спектральные исследования в этой области часто дают полезную качественную информацию о наличии или отсутствии некоторых функциональных групп, таких как карбонил, ароматическое кольцо, нитрогруппа или сопряженная двойная связь. Следует иметь в виду, что идентификация надежна, если хромофоры в молекуле изолированы. В присутствии ауксохромов и цепей сопряжения идентификация затрудняется.

### 1.5.2. Количественный анализ методами фотометрии

В фотометрическом анализе количество вещества определяется по интенсивности окраски или светопоглощению окрашенных соединений. Раствор или предмет кажутся окрашенными, если он по-разному пропускает или поглощает видимый свет различных длин волн. В видимой области цвет раствора обусловлен длиной волны излучения, не поглощенного этим раствором. Например, раствор, поглощающий излучение в синей части спектра (475 нм), окрашен в желтый цвет, т. е. синий цвет является дополнительным к окраске раствора. В таблице 1.3 приводятся такие данные для всей области видимого излучения.

Абсорбционная спектроскопия, особенно в видимой и УФ-областях – один из наиболее распространенных методов количественного анализа. Фотометрические методы используют для определения веществ с собственным поглощением (органические вещества с хромофорными группами,

переходные металлы), а также для определения непоглощающих веществ.

При определении неорганических компонентов для получения окрашенных соединений чаще всего используют реакции образования (иногда – разрушения) комплексных соединений; значительно реже применяются реакции окисления-восстановления. Для фотометрического определения

Таблица 1.3. Цвета видимого излучения

| Наблюдаемый цвет, (цвет раствора) | Область максимального поглощения, нм | Дополнительный цвет, (поглощаемое излучение) |
| --- | --- | --- |
| Зелено-желтый | 380–420 | Фиолетовый |
| Желтый | 420–440 | Синий |
| Оранжевый | 440–470 | Голубой |
| Красный | 470–500 | Голубовато-зеленый |
| Пурпурный | 500–520 | Зеленый |
| Фиолетовый | 520–550 | Желто-зеленый |
| Синий | 550–580 | Желтый |
| Голубой | 580–620 | Оранжевый |
| Голубовато-зеленый | 620–680 | Красный |
| Зеленый | 680–780 | Пурпурный |

органических компонентов чаще всего используют реакции синтеза окрашенных соединений. Такие реакции называют фотометрическими.

Основные требования к реакциям сводятся к следующему: избирательное действие реагента, высокая скорость реакции, большое значение константы равновесия, постоянство состава и устойчивость окрашенных соединений во время проведения анализа. Важное значение в связи с этим имеют рН среды, время реакции, концентрации реагентов, температура.

### 1.5.3. Основные этапы анализа в фотометрии

Прежде чем приступить к выполнению фотометрического определения необходимо выбрать условия анализа. Можно рекомендовать следующую схему.

– перевод анализируемого образца в раствор и отделение, в случае необходимости, мешающих компонентов;

– выбор фотометрической формы вещества и проведение химических реакций для получения окрашенного соединения (если определяемое вещество не обладает интенсивным собственным поглощением)

– установление области концентраций, в которой выполняется основной закон светопоглощения:

– измерение оптической плотности исследуемого раствора;

– расчет содержания вещества в анализируемой пробе и его метрологическая оценка.

### 1.5.4. Метрологические характеристики метода

Чувствительность характеризуется углом наклона градуировочного графика. Тангенс угла наклона равен молярному коэффициенту поглощения. Если принять минимальное значение оптической плотности, измеренное с необходимой точностью, Аmin = 0,01, можно рассчитать минимально определяемую концентрацию:

При величинах   105 чувствительность определения может составлять 10–7–10–6 М.

Воспроизводимость. Для получения воспроизводимых результатов необходимо учитывать погрешности при измерении оптической плотности. Измерительное устройство фотометрического прибора обычно имеет постоянную по всей шкале погрешность измерения в величине пропускания Т, погрешность измерения величины А не будет одинакова, так как А = – lgТ. Относительная погрешность определения концентрации С/C имеет минимальное значение при Т = 0,37 или оптической плотности А = 0,435. Для измерения концентрации с погрешностью, не превышающей удвоенной минимальной, нужно проводить измерение А в интервале 0,1–1,0. Для снижения случайной погрешности измерения в области больших и малых значений А существуют специальные приемы, один из них – дифференциальный метод анализа.

Правильность. Систематические погрешности в фотометрии могут возникнуть в связи с отклонениями от закона Бера, в связи с немонохроматичностью светового потока и химическими взаимодействиями в измеряемой системе, а также при наличии примесей, которые поглощают свет в данной области спектра. Для снижения систематической ошибки существуют специальные приемы, как, например, приготовление раствора сравнения, содержащего все компоненты, кроме определяемого.

Точность фотометрических методов зависит от индивидуальных особенностей фотометрической реакции, характеристик применяемого прибора и других факторов. Обычная относительная погрешность фотометрических методов составляет 1–2%.

### 1.5.5. Анализ однокомпонентных систем фотометрическим методом

Метод сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого соединений. Для анализа вещества этим способом готовят раствор исследуемого вещества и два-три стандартных раствора, затем измеряют оптические плотности этих растворов в одинаковых условиях (длина волны, толщина поглощающего слоя). Погрешность определения будет меньше, если оптические плотности исследуемого и стандартного растворов будут иметь близкие значения. Для этого вначале фотометрируют исследуемый раствор, а затем подбирают нужную концентрацию стандартного раствора. Согласно закону Бера, оптические плотности исследуемого и стандартного растворов равны:

Разделив уравнение (1.9) на (1.10) и учитывая, что оптические плотности измеряют в одних и тех же условиях ( = const, l = const) и в растворе одни и те же светопоглощающие частицы ( = const), получим:

откуда

Метод сравнения используется для единичных анализов и требует обязательного соблюдения закона Бера.

Метод молярного коэффициента поглощения. При работе по этому методу определяют оптическую плотность нескольких стандартных растворов Аст, для каждого стандартного раствора рассчитывают молярный коэффициент поглощения:

и полученное значение  усредняют. Поскольку молярный коэффициент светопоглощения не зависит от толщины поглощающего слоя, измерения можно проводить в кюветах разной длины. Затем измеряют оптическую плотность исследуемого раствора Ах и рассчитывают концентрацию Сх:

Метод требует обязательного соблюдения закона Бера хотя бы в области исследуемых концентраций; используется довольно редко.

Метод градуировочного графика. В соответствии с законом Бугера – Ламберта – Бера график зависимости оптической плотности от концентрации должен быть линейным и проходить через начало координат.

Готовят серию стандартных растворов различной концентрации и измеряют оптическую плотность в одинаковых условиях. Для повышения точности определения число точек на графике должно быть не меньше трех-четырех. Затем определяют оптическую плотность исследуемого раствора Ах и по графику находят соответствующее ей значение концентрации Сх (рис.1.7).

Интервал концентраций стандартных растворов подбирают таким образом, чтобы концентрация исследуемого раствора соответствовала примерно середине этого интервала.

Метод является наиболее распространенным в фотометрии. Основные ограничения метода связаны с трудоемким процессом приготовления эталонных растворов и необходимостью учитывать влияние посторонних компонентов в исследуемом растворе. Чаще всего метод применяется для проведения серийных анализов.

Рис.1.7. Градуировочный график зависимости оптической

плотности от концентрации

Метод добавок. Этот метод применяют для анализа сложных растворов, так как он позволяет автоматически учитывать влияние посторонних компонентов анализируемого образца. Сначала измеряют оптическую плотность исследуемого раствора с неизвестной концентрацией

затем в анализируемый раствор добавляют известное количество стандартного раствора определяемого компонента (Сст) и измеряют оптическую плотность А х+ст:

откуда

Для повышения точности добавку стандартного раствора определяемого компонента делают дважды и полученный результат усредняют.

Концентрацию анализируемого вещества в методе добавок можно найти графичеcким путем (рис.1.8).

Рис.1.8. Градуировочный график для определения

концентрации вещества по методу добавок

Уравнение (1.16) показывает, что если строить график Ах+ст как функции Сст, то получится прямая, экстраполяция которой до пересечения с осью абсцисс дает отрезок, равный –Сх. Действительно, при Ах+ст = 0 из уравнения (1.16) следует, что –Сст = Сх.

Метод дифференциальной фотометрии. В этом методе оптические плотности исследуемого и стандартных растворов измеряют не по отношению к растворителю или раствору сравнения с нулевым поглощением, а, в отличие от прямых спектрофотометрических методов, по отношению к раствору с известной концентрацией определяемого вещества Со.

В зависимости от способов измерения относительной оптической плотности различают несколько вариантов метода.

1.Метод высокого поглощения – концентрация раствора сравнения меньше концентрации исследуемого раствора (Со  Сх). Готовят серию стандартных растворов с концентрациями С1, С2  Сn и фотометрируют стандартные и исследуемый растворы по отношению к раствору сравнения с концентрацией Со. Значения относительной оптической плотности А представляют собой разность оптических плотностей исследуемого (стандартных) раствора и раствора сравнения:

Концентрацию исследуемого раствора определяют расчетным способом или по градуировочному графику. Отличие градуировочного графика от обычного (рис.1.7) в том, что за начало отсчета принимают концентрацию раствора сравнения Со.

При расчетном способе учитывают, что отношение оптических плотностей исследуемого и стандартных растворов соответствует отношению разности между концентрациями этих растворов и раствора сравнения:

Отсюда:

или

где

F называют фактором пересчета. В одной серии измерений F является постоянной величиной.

Метод рекомендуется использовать в тех случаях, когда оптическая плотность растворов больше единицы.

2. Метод низкого поглощения. Концентрация раствора сравнения больше концентрации исследуемого раствора (Со  Сх). В этом случае применяют обратный порядок измерения: анализируемый и стандартные растворы условно принимают за растворы сравнения и по отношению к ним измеряют оптическую плотность изначального раствора сравнения. При обратном порядке измерения относительная оптическая плотность А равна разности оптических плотностей исследуемого раствора (стандартного) и раствора сравнения:

Концентрацию Сх рассчитывают по формуле:

где

Метод низкого поглощения применяют чаще всего к растворам с оптической плотностью  0,1.

3. Метод двухстороннего дифференцирования (метод предельной точности) сочетает в себе оба метода с прямым и обратным порядком измерения оптической плотности растворов.

При работе этим методом готовят несколько стандартных растворов с концентрациями, меньшими, чем в растворе сравнения, и столько же стандартных растворов с концентрациями, большими, чем в растворе сравнения.

Рис.1.9. Градуировочный график в методе двухсторонней

дифференциальной фотометрии

Если С  Со, используют прямой порядок измерения, если С  Со, применяют обратный порядок измерения, и значения относительных оптических плотностей берут со знаком минус (для фотометрических приборов стрелочного типа со шкалой). Современные фотоэлектроколориметры позволяют фиксировать отрицательные значения оптической плотности, поэтому используют прямой порядок измерений. Градуировочный график при этом не проходит через начало координат, а пересекает ось абсцисс в точке, соответствующей концентрации раствора сравнения Со (рис.1.9).

Концентрацию исследуемого раствора можно определить и расчетным путем:

Как видно, при концентрации раствора сравнения Со = 0 дифференциальный метод превращается в метод прямой фотометрии.

Дифференциальные методы анализа применяют для определения больших количеств веществ, для устранения мешающего влияния посторонних примесей и исключения поглощения реактивов. Этот метод применяют еще и в тех случаях, когда из-за большой концентрации нарушается закон Бугера – Ламберта – Бера, или когда значение оптической плотности выходит за границы шкалы прибора, а дальнейшее разбавление раствора нежелательно. Точность определения при использовании дифференциального метода повышается.

### 1.5.6. Определение смеси светопоглощающих веществ

Спектрофотометрический метод, в принципе, позволяет определить несколько светопоглощающих веществ в одном растворе без предварительного разделения. В простейшем случае вещества поглощают при разных длинах волн, и анализ смеси сводится к определению каждого компонента в отдельности – метод изолированной абсорбции. В случае, когда спектры поглощения компонентов смеси частично накладываются друг на друга, выбирают длину волны, при которой наблюдается максимальное поглощение одного компонента, а поглощение другого компонента пренебрежимо мало.

Если же спектры веществ перекрываются, то для анализа используют один из методов, основанных на законе аддитивности. Например, для смеси веществ А и В можно записать систему уравнений Фирордта:

Решение этой системы уравнений при l = 1 см дает:

Длины волн, при которых следует проводить измерения оптической плотности, выбирают по спектрам поглощения веществ А и В. Хорошие результаты дает, например, метод максимальных разностей. Для этого сначала снимают спектры поглощения веществ А и В (рис.1.10.а), а затем строят график зависимости А – В или В – А от длины волны и находят области максимума и минимума (рис.1.10.б).

Рис.1.10. Спектры поглощения веществ А и В (а)

и зависимость А – В от длины волны (б).

Молярные коэффициенты светопоглощения определяют заранее, поэтому анализ сводится к измерению оптической плотности при двух длинах волн. Этот анализ при помощи фотоколориметров осуществить практически невозможно, поэтому количественное определение компонентов производят при помощи спектрофотометров.

Точность определения тем выше, чем больше различие в значениях А и В при одной и той же длине волны. Точность результатов анализа зависит от соотношения концентраций компонентов. Погрешность определения резко увеличивается при уменьшении относительного содержания компонента и при большом числе определяемых компонентов. Если число компонентов в смеси больше, чем два, число слагаемых в уравнениях типа (1.29–1.30) увеличивается пропорционально числу компонентов и соответственно возрастает число уравнений. Необходимое требование – подчинение компонентов системы законам Бера и аддитивности.

Так, для n компонентов будет записана система из n уравнений, значения оптических плотностей должны быть измерены при n длинах волн. Такие системы уравнений решают с использованием вычислительной техники.

## 1.6. Другие области применения молекулярной

## абсорбционной спектроскопии

Фотометрическое титрование. Фотометрические и спектрофотометрические измерения можно использовать для фиксирования конечной точки титрования. Фотометрическое титрование часто обеспечивает более точные результаты, чем прямой фотометрический метод. Преимущество метода фотометрического определения конечной точки по сравнению с другими методами заключается в том, что используются экспериментальные данные в точках, достаточно удаленных от точки эквивалентности. Поэтому отпадает условие, связанное с полнотой протекания реакции, обязательное для методов, в которых фиксируется изменение вблизи точки эквивалентности (например, при потенциометрическом или визуальном титровании с индикатором). По той же причине можно титровать более разбавленные растворы; присутствием других поглощающих веществ можно пренебречь, так как измеряется только изменение оптической плотности. Фотометрическое титрование применяется ко всем типам реакций.

Исследование равновесий в растворах. Характерное поглощение света частицами в растворах открывает широкие возможности для исследования химических систем. Определение констант равновесий этим методом основывается на использовании трех законов: закона действующих масс, основного закона светопоглощения и закона аддитивности оптических плотностей. В основе такого рода исследований – оценка изменений оптических характеристик растворов в результате сдвига химического равновесия под влиянием различных факторов. Спектрофотометрические измерения позволяют определить число поглощающих компонентов смеси, состав образующихся в растворах соединений, константы химических равновесий, в том числе константы диссоциации кислот и оснований и константы устойчивости комплексных соединений.

# 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

## РАБОТА № 1

### Качественный анализ по спектрам поглощения в видимой области

Окрашенные растворы ионов металлов, обладающих интенсивным собственным поглощением, можно использовать для количественного определения больших количеств вещества, а также для идентификации веществ.

Максимум поглощения аквакомплексов меди лежит в области 800 нм, аква-ион Ni(H2O)62+ имеет несколько полос поглощения: в ИК- (1160 нм) и видимой (700, 500, 400 нм) областях, аква-ион Со(H2O)62+ поглощает около 300 нм. Появление полос поглощения перманганат-иона около 500 нм и дихромат-ионов около 400 нм связывают с переносом -электрона кислорода на d-орбиталь марганца (хрома).

Реактивы, посуда, аппаратура

1. Стандартный раствор соли меди (II), 5 мг/мл.

Стандартный раствор соли никеля (II), 10 мг/мл.

Стандартный раствор соли кобальта (II), 10 мг/мл.

Стандартный раствор KMnO4, 0,1 мг/мл.

Стандартный раствор K2Cr2O7, 0,1 мг/мл.

2. Колбы мерные вместимостью 25 мл, 50 мл.

Пипетки градуированные вместимостью 10 мл.

Бюретки вместимостью 25 мл.

3. Фотоэлектроколориметр (спектрофотометр) любого типа.

Выполнение работы

1. Приготовление стандартных растворов.

1.1. Готовят три стандартных раствора с содержанием соли Со(II) 50, 100, 150 мг. Для этого в мерные колбы с помощью бюретки вносят 5,0; 10,0; 15,0 мл раствора соли кобальта (С = 10 мг/мл), объем раствора доводят до 25 мл дистиллированной водой и перемешивают.

1.2. Готовят три стандартных раствора с содержанием соли Ni(II) 50, 100, 150 мг. Для этого в мерные колбы с помощью бюретки вносят 5,0; 10,0; 15,0 мл раствора соли никеля (С = 10 мг/мл), объем раствора доводят до 25 мл дистиллированной водой и перемешивают.

1.3. Готовят три стандартных раствора с содержанием соли Сu(II) 25, 50, 75 мг. Для этого в мерные колбы с помощью бюретки вносят 5,0; 10,0; 15,0 мл раствора соли меди (С = 5 мг/мл), объем раствора доводят до 25 мл дистиллированной водой и перемешивают.

1.4. Готовят 3 стандартных раствора с содержанием KMnO4 0,2; 0,3; 0,5 мг. Для этого в мерные колбы пипеткой вносят 2,0; 3,0; 5,0 мл раствора KMnO4 (С = 0,1 мг/мл), объем раствора доводят до 50 мл дистиллированной водой и перемешивают.

1.5. Готовят 3 стандартных раствора с содержанием K2Cr2O7 0,2; 0,3; 0,5 мг. Для этого в мерные колбы пипеткой вносят 2,0; 3,0; 5,0 мл раствора K2Cr2O7 (С = 0,1 мг/мл), объем раствора доводят до 50 мл дистиллированной водой и перемешивают.

2. Выбор аналитической длины волны. В кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см измеряют оптическую плотность одного из стандартных растворов (как правило, с максимальной концентрацией) поочередно со всеми светофильтрами. В качестве раствора сравнения используют дистиллированную воду. Измерения заносят в таблицу.

| , нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В качестве ан  выбирают ту, при которой оптическая плотность максимальна.

3. Измерение оптической плотности стандартных растворов. При выбранном значении ан  в кювете длиной 1 см измеряют оптические плотности всех стандартных растворов, начиная с наименее концентрированного раствора. Измерения повторяют до получения 3-х воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу.

| С, мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. При выбранной длине волны ан измеряют оптическую плотность одного из стандартных растворов поочередно в кюветах длиной 1, 2, 3 см. Результаты измерений заносят в таблицу.

| l, см | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Обработка результатов.

1. По данным таблицы 1 построить кривую светопоглощения (электронный спектр) в координатах А = f() (раздел 1.3.3, рис. 1.5).

2. Определить основные характеристики спектра поглощения:

– число полос поглощения

– длину волны в максимуме поглощения (max)

– ширину полосы поглощения

– интенсивность полосы поглощения (max  при  = max)

3. По данным таблицы 2 вычислить значение молярного коэффициента поглощения max  с учетом основного закона светопоглощения А =  l С, выразив концентрацию раствора в моль/л и принимая во внимание l = 1. Сравнить значения , полученные для разных концентраций.

Вычислить  для   max, сравнить значения , полученные для разных длин волн.

По данным таблицы 3 рассчитать величину  для разной толщины поглощающего слоя, сравнить значения.

Сделать вывод о влиянии концентрации светопоглощающего вещества, толщины поглощающего слоя, длины волны излучения на величину , сопоставить со справочными данными.

## работа № 2

### Определение меди (II) в виде аммиачного комплекса

Определение меди (II) основано на образовании комплексных ионов с аммиаком, обладающих интенсивной сине-фиолетовой окраской. Процесс взаимодействия ионов меди с аммиаком носит ступенчатый характер:

Cu 2+ + NH 3  [Cu (NH3) ]2+

Cu 2+ + 2 NH 3  [Cu (NH3)2]2+

Cu 2+ + 3 NH 3  [Cu (NH3)3]2+

Cu 2+ + 4 NH 3  [Cu (NH3)4]2+

Это означает, что в растворе будет находиться смесь нескольких аммиакатов меди, количественное соотношение между которыми зависит от концентрации аммиака. Для аналитических целей необходимо выбирать такую концентрацию аммиака, при которой в растворе преобладает один из комплексов. Обычно определение проводят при lg [NH3] = 1, когда в растворе находится только тетрааммиакат меди. Определению мешают ионы металлов, образующие окрашенные комплексы с аммиаком, например, кобальт и никель, или малорастворимые гидроксиды железа, свинца, алюминия. Для устранения мешающего влияния элементов применяют маскирующие комплексообразователи.

Реактивы, посуда, аппаратура

1. Стандартный раствор соли меди, содержащий 1 мг меди (II) в 1 мл.

Аммиак, 5%-ный раствор.

2. Колбы мерные вместимостью 50 мл.

Бюретки вместимостью 25 мл.

Цилиндр мерный вместимостью 10 мл.

3. Фотоэлектроколориметр, спектрофотометр любого типа.

Выполнение работы

1. Метод градуировочного графика

1. Готовят 5 стандартных растворов, содержащих 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5 мг Cu (II) в 50 мл. Для этого в мерные колбы вместимостью 50 мл вносят 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5 мл стандартного раствора Cu (II), добавляют в каждую колбу по 10 мл 5%-ного раствора аммиака и доводят объем раствора до 50 мл дистиллированной водой, перемешивают и выдерживают 10 минут.

2. В области длин волн 600–700 нм поочередно с каждым светофильтром (или на спектрофотометре через каждые 10–20 нм) в кюветах с толщиной поглощающего слоя 20 мм измеряют оптическую плотность наиболее интенсивно окрашенного стандартного раствора относительно дистиллированной воды. В качестве аналитической выбирают длину волны, при которой наблюдается максимум оптической плотности.

3. При выбранной длине волны в тех же кюветах измеряют оптическую плотность всех стандартных растворов относительно дистиллированной воды. Каждое измерение повторяют до получения трех воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу

| СCu(II), мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. В мерную колбу с анализируемым раствором, содержащим ионы меди (II), добавляют 10 мл 5%-ного раствора аммиака и доводят содержимое колбы до метки дистиллированной водой; раствор выдерживают 10 минут до завершения реакции. В тех же условиях измеряют оптическую плотность (Ах), данные заносят в таблицу.

5. По средним значениям оптической плотности стандартных растворов строят градуировочный график в координатах Аст = f(Cст) (раздел 1.5.5, рис. 1.7), затем по значению оптической плотности исследуемого раствора Ах с помощью графика находят соответствующее ей значение концентрации.

П. Метод добавок

1. Получают у преподавателя три мерных колбы вместимостью 50 мл с исследуемым раствором, содержащим ионы меди (II).Во вторую колбу вносят 5,0 мл, а в третью – 10,0 мл стандартного раствора Cu (II), добавляют в каждую колбу по 10 мл 5%-ного раствора аммиака и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, перемешивают и выдерживают 10 минут.

2. В области длин волн 600–700 нм поочередно с каждым светофильтром (или на спектрофотометре через каждые 10–20 нм) в кюветах с толщиной поглощающего слоя 20 мм измеряют оптическую плотность наиболее интенсивно окрашенного раствора относительно дистиллированной воды. В качестве аналитической выбирают длину волны, при которой наблюдается максимум оптической плотности.

3. При выбранной длине волны в тех же кюветах измеряют оптическую плотность всех исследуемых растворов относительно дистиллированной воды. Каждое измерение повторяют до получения трех воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу

| СCu(II), мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Содержание ионов меди в растворе можно найти расчетным и графическим способами.

а) расчетный способ:

,

где Сх – концентрация вещества в исследуемом растворе; Сст – концентрация добавки в исследуемом растворе; Ах– оптическая плотность исследуемого раствора; Ах+ст – оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой

б) графический способ:

При графическом способе строят график зависимости оптической плотности исследуемых растворов от концентрации добавки (раздел 1.5.5, рис.1.8).

Ш Метод дифференциальной фотометрии

1. Готовят 6 стандартных растворов с содержанием 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 мг меди(II). В мерные колбы вместимостью 50 мл вносят 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 мл стандартного раствора меди, добавляют в каждую колбу 10 мл 5%-ного раствора аммиака и разбавляют содержимое колб дистиллированной водой до метки, перемешивают и выдерживают 10 минут.

2. В области длин волн 600–700 нм поочередно с каждым светофильтром (на спектрофотометре через каждые 10–20 нм) измеряют оптическую плотность раствора с наиболее интенсивной окраской относительно дистиллированной воды в кюветах длиной 20 мм. В качестве аналитической выбирают волну, при которой наблюдается максимальное значение оптической плотности.

3. При выбранной ан измеряют оптическую плотность стандартных растворов относительно раствора сравнения, которым служит один из стандартных растворов, например, с содержанием меди (II) 7,5 мг. Современные фотоэлектроколориметры позволяют фиксировать отрицательные значения оптической плотности, поэтому используют прямой порядок измерений. Для фотометрических приборов стрелочного типа со шкалой используют обратный порядок измерений: оптическую плотность раствора сравнения измеряют относительно анализируемого раствора и измеренной величине приписывают знак «минус». Измерения повторяют до трех воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу.

| СCu(II), мг/мл | А1’ | А2’ | А3’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Аликвотную часть анализируемого раствора (контрольный раствор) помещают в мерную колбу и далее проводят те же операции, что и при приготовлении стандартных растворов. В тех же условиях измеряют оптическую плотность контрольного раствора относительно выбранного раствора сравнения. Содержание меди находят расчетным путем и по градуировочному графику.

а) расчетный способ:

или    ,

где Сх – концентрация вещества в исследуемом растворе, Со – концентрация вещества в растворе сравнения, Сст – концентрация вещества в стандартном растворе,  – относительная оптическая плотность исследуемого раствора, – относительная оптическая плотность стандартного раствора, F – фактор пересчета

б) графический способ:

При графическом способе строят график зависимости относительной оптической плотности от концентрации стандартных растворов (раздел 1.5.5, рис. 1.9.)

## рАБОТА № 3

### Определение никеля диметилглиоксимом в присутствии окислителей

В щелочной среде (аммиак, щелочь) в присутствии окислителя (бром, иод, пероксид водорода, персульфат аммония) никель образует с диметилглиоксимом (H2D) растворимый в воде красно-коричневый комплекс. Установлено, что в результате реакции происходит окисление никеля, вероятно, до Ni(III). В зависимости от того, проводится ли реакция в среде аммиака или среде щелочи, образуются два различных комплекса, отличающиеся своими спектральными характеристиками. Комплекс, образующийся в щелочной среде, характеризуется интенсивной полосой поглощения с max = 470 нм и max = 1,3.104. Соотношение Ni : H2D в комплексе равно 1:3.

Для аналитических целей лучшим окислителем является иод, так как получающееся в его присутствии комплексное соединение более устойчиво во времени. Кроме того, избыток иода не окисляет диметилглиоксим, что позволяет добиться хорошей воспроизводимости результатов фотометрических определений. Определению никеля описанной фотометрической реакцией мешают большинство элементов. Их чаще всего маскируют тартратами или цитратами.

Реактивы, посуда, аппаратура

1. Стандартный раствор никеля (II), 0,01 мг/мл.

Иод, 0,05 М раствор.

Диметилглиоксим, 1%-ный раствор в 20%-ном растворе NaOH.

2. Мерные колбы вместимостью 50 мл.

Пипетки градуированные вместимостью 1мл, 10 мл.

Мерный цилиндр вместимостью 25 мл.

3. Фотоэлектроколориметр (спектрофотометр) любого типа.

Выполнение работы

1. Готовят 5 стандартных растворов с содержанием никеля 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 мг. Для этого в мерные колбы вместимостью 50 мл вносят по 20 мл дистиллированной воды, 2, 4, 6, 8, 10 мл стандартного раствора никеля, соответственно, по 0,5 мл раствора иода и по 0,5 мл раствора диметилглиоксима. Содержимое колб разбавляют водой до метки, перемешивают и выдерживают 10 минут для завершения фотометрической реакции.

2. В области длин волн 440–540 нм измеряют оптическую плотность раствора с наиболее интенсивной окраской относительно дистиллированной воды в кювете длиной 1 см; измерения проводят поочередно с каждым светофильтром (на спектрофотометре – через каждые 10 нм). В качестве аналитической выбирают длину волны, при которой наблюдается максимум оптической плотности.

3. При выбранной ан фотометрируют стандартные растворы, начиная с наименее концентрированного. Измерения повторяют до получения трех воспроизводимых результатов, усредняют и заносят данные в таблицу.

| СNi(П), мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Аликвотную часть анализируемого раствора (контрольный раствор) помещают в мерную колбу, добавляют 20 мл воды и далее проводят те же операции, что и при приготовлении стандартных растворов. В тех же условиях измеряют оптическую плотность контрольного раствора относительно воды. Содержание никеля находят по градуировочному графику (раздел 1.5.5, рис. 1.7).

## РАБОТА № 4

### Определение железа (II) сульфосалициловой кислотой

Железо (III) в зависимости от кислотности раствора образует с сульфосалициловой (2-гидрокси-5-сульфобензойной) кислотой ряд окрашенных комплексов. При рН 1.8–2.5 образуется красно-фиолетовый катионный комплекс – моносульфосалицилат Fe(III) (max = 510 нм;  = 1800), при рН 4–8 в растворе преобладает комплексный анион дисульфосалицилата железа (III) коричнево-оранжевого цвета.

В щелочных средах (9 рН  11,5) образуется комплекс желтого цвета (max = 416 нм;  = 5800). При рН  12 происходит его разложение с выпадением в осадок гидроксида железа. Ранее считалось, что в щелочной среде образуется трисульфосалицилат железа (III). В настоящее время полагают, что в щелочной среде происходит не присоединение третьего лиганда, а депротонирование бис-комплекса:

Железо (II) не образует комплексов с сульфосалициловой кислотой, поэтому в кислой среде можно определять Fe(III) в присутствии Fe(II). Определению не мешают катионы магния, марганца, меди, алюминия, р.з.э., ацетат-, борат-, роданид-, фосфат-анионы; исключение составляют фторид-ионы.

В щелочной среде Fe(II) легко окисляется до Fe(III), и с помощью сульфосалициловой кислоты можно проводить определение Fe(II), а также суммарного содержания Fe(II) и Fe(III).

Реактивы, посуда, аппаратура

1. Стандартный раствор железа (II), 0,1 мг/мл.

Сульфосалициловая кислота, 10%-ный раствор.

Аммиак, 10%-ный раствор.

2. Колбы мерные вместимостью 50 мл.

Пипетки градуированные вместимостью 1мл, 5 мл.

Цилиндры мерные вместимостью 10 мл.

3. Фотоколориметр (спектрофотометр) любого типа.

Выполнение работы

1. Метод градуировочного графика

1. Готовят 5 эталонных растворов с содержанием 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30 мг железа(II). Для этого в мерные колбы вместимостью 50 мл пипеткой вносят 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл стандартного раствора железа (II), в каждую колбу добавляют по 5 мл 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты, по 5 мл 10%-ного раствора аммиака и содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой, выдерживая 10 минут.

2. В колбу вместимостью 50 мл вносят все растворы, используемые для приготовления эталонных растворов, кроме раствора соли железа, и содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой.

3. В области длин волн 400–480 нм в кюветах длиной 10 мм измеряют оптическую плотность стандартного раствора с наиболее интенсивной окраской по отношению к раствору сравнения поочередно с каждым светофильтром (или на спектрофотометре через каждые 10–20 нм). В качестве ан выбирают ту, при которой оптическая плотность максимальна.

4. Измеряют оптическую плотность всех эталонных растворов относительно раствора сравнения в тех же кюветах при выбранной длине волны. Измерения повторяют до получения трех воспроизводимых результатов и данные заносят в таблицу.

| СFe(II), мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. К анализируемому раствору, содержащему неизвестное количество железа (II), добавляют необходимые реактивы и измеряют оптическую плотность приготовленного раствора в тех же условиях. По средним значениям оптической плотности эталонных растворов строят градуировочный график (раздел 1.5.5, рис. 1.7). Затем по оптической плотности анализируемого раствора с помощью графика определяют количество железа (II) в растворе.

П. Метод добавок

1. Получают у преподавателя три мерных колбы вместимостью 50 мл с исследуемым раствором, содержащим ионы железа (II). Во вторую колбу добавляют 1,0 мл, а в третью – 1,5 мл стандартного раствора Fe (II), вносят в каждую колбу по 5 мл 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты, по 5 мл 10%-ного раствора аммиака и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, перемешивают и выдерживают 10 минут.

2. В колбу вместимостью 50 мл вносят все растворы, используемые для приготовления эталонных растворов, кроме раствора соли железа, и содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой.

3. В области длин волн 400–480 нм поочередно с каждым светофильтром (или на спектрофотометре через каждые 10–20 нм) в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм измеряют оптическую плотность наиболее интенсивно окрашенного раствора относительно раствора сравнения. В качестве аналитической выбирают длину волны, при которой наблюдается максимум оптической плотности.

4. При выбранной длине волны в тех же кюветах измеряют оптическую плотность всех исследуемых растворов. Каждое измерение повторяют до получения трех воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу.

| СFe(II), мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Содержание ионов железа в растворе можно найти расчетным и графическим способами.

а) расчетный способ:

,

где Сх – концентрация вещества в исследуемом растворе; Сст – концентрация добавки в исследуемом растворе; Ах– оптическая плотность исследуемого раствора; Ах+ст – оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой

б) графический способ:

При графическом способе строят график зависимости оптической плотности исследуемых растворов от концентрации добавки (раздел 1.5.5, рис.1.8).

## РАБОТА № 5

### Определение сульфосалициловой кислоты в виде комплексов с железом (III)

Метод количественного определения салициловых кислот основан на образовании окрашенных комплексов с ионами Fe(III). Химизм процесса подробно описан в предыдущей работе (с. 35). Определение проводят в кислой среде в виде моносульфосалицилата железа – катионного комплекса, имеющего красно-фиолетовую окраску (max = 510 нм;  = 1800).

Реактивы, посуда, аппаратура

1. Стандартный раствор сульфосалициловой кислоты, 0,225 мг/мл.

Стандартный раствор салицилата натрия, 0,4 мг/мл.

Железо (III) аммоний сульфат (железоаммонийные квасцы)

(NH4)Fe(SO4)2.12H2O, 1%-ный раствор в 1%-ной серной кислоте.

2. Колбы мерные вместимостью 50 мл.

Бюретка вместимостью 25 мл.

Цилиндры мерные вместимостью 10 мл.

3. Фотоколориметр (спектрофотометр) любого типа.

Выполнение работы

1. Метод градуировочного графика

1. Готовят 4 эталонных раствора с содержанием 1,125; 2,250; 3,375; 4,500 мг сульфосалициловой кислоты в 50 мл. Для этого в мерные колбы вместимостью 50 мл вносят 5; 10; 15; 20 мл стандартного раствора сульфосалициловой кислоты, 5 мл раствора железоаммонийных квасцов и содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой.

2. В колбу вместимостью 50 мл вносят все растворы, используемые для приготовления эталонных растворов, кроме раствора сульфосалициловой кислоты, и содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой.

3. В области 400–540 нм поочередно со всеми светофильтрами (или на спектрофотометре через каждые 10–20 нм) измеряют оптическую плотность стандартного раствора с наиболее интенсивной окраской по отношению к раствору сравнения в кювете длиной 20 мм. В качестве ан выбирают ту, при которой оптическая плотность максимальна.

4. В тех же кюветах измеряют оптическую плотность всех эталонных растворов относительно раствора сравнения при выбранной длине волны. Измерения повторяют до получения трех воспроизводимых результатов и данные заносят в таблицу.

| Сст, мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. К анализируемому раствору, содержащему сульфосалициловую кислоту, добавляют 5 мл 1%-ного раствора железоаммонийных квасцов в 1%-ной серной кислоте. Объем раствора доводят до 50 мл дистиллированной водой. Измеряют оптическую плотность приготовленного раствора в тех же условиях.

6. По средним значениям оптической плотности эталонных растворов строят градуировочный график в координатах Аст = f(Сст). Затем по оптической плотности анализируемого раствора с помощью графика определяют количество сульфосалициловой кислоты.

П. Метод добавок

1. Получают у преподавателя три мерных колбы вместимостью 50 мл с исследуемым раствором сульфосалициловой кислоты. Во вторую колбу вносят 5,0 мл, а в третью – 10,0 мл стандартного раствора сульфосалициловой кислоты. Затем в каждую колбу добавляют по 5 мл железа (III) аммоний сульфата и объем каждого раствора доводят до метки дистиллированной водой.

2. В колбу вместимостью 50 мл вносят все растворы, используемые для приготовления исследуемых растворов, кроме раствора сульфосалициловой кислоты, и объем доводят до метки дистиллированной водой.

3. В области 400–540 нм поочередно со всеми светофильтрами (или на спектрофотометре через каждые 10–20 нм) измеряют оптическую плотность стандартного раствора с наиболее интенсивной окраской по отношению к раствору сравнения в кювете длиной 20 мм. В качестве ан выбирают ту, при которой оптическая плотность максимальна.

4. При выбранной длине волны измеряют оптическую плотность трех исследуемых растворов относительно раствора сравнения. Измерения повторяют до получения трех воспроизводимых результатов и данные заносят в таблицу.

| Сст, мг/мл | А1 | А2 | А3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Содержание кислоты в растворе можно найти расчетным и графическим способами.

а) расчетный способ:

,

где Сх – концентрация вещества в исследуемом растворе; Сст – концентрация добавки в исследуемом растворе; Ах– оптическая плотность исследуемого раствора; Ах+ст – оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой

б) графический способ:

При графическом способе строят график зависимости оптической плотности исследуемых растворов от концентрации добавки (раздел 1.5.5, рис.1.8).

Ш. Метод дифференциальной фотометрии

1. Готовят 5 стандартных растворов с содержанием 2,0; 2,8; 3,6; 4,0; 5,2 мг соли салициловой (сульфосалициловой) кислоты в 50 мл. Для этого в мерные колбы вместимостью 50 мл вносят 5, 7, 9, 10, 13 мл стандартного раствора натриевой соли салициловой (сульфосалициловой) кислоты, добавляют в каждую колбу по 5 мл раствора железоаммонийных квасцов и разбавляют содержимое колб дистиллированной водой до метки, перемешивают.

2. В области длин волн 440–600 нм поочередно с каждым светофильтром (на спектрофотометре – через каждые 10–20 нм) измеряют оптическую плотность раствора с наиболее интенсивной окраской относительно дистиллированной воды в кюветах длиной 20 мм. В качестве аналитической выбирают волну, при которой наблюдается максимальное значение оптической плотности.

3. При выбранной ан измеряют оптическую плотность стандартных растворов относительно раствора сравнения, которым служит один из стандартных растворов, например, с содержанием 2,8 мг салицилата (сульфосалицилата) натрия. Современные фотоэлектроколориметры позволяют фиксировать отрицательные значения оптической плотности, поэтому используют прямой порядок измерений. Для фотометрических приборов стрелочного типа со шкалой используют обратный порядок измерений: оптическую плотность раствора сравнения измеряют относительно анализируемого раствора и измеренной величине приписывают знак «минус». Измерения повторяют до трех воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу.

| Сст, мг/мл | А1’ | А2’ | А3’ | ’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 .Аликвотную часть анализируемого раствора (контрольный раствор) помещают в мерную колбу и далее проводят те же операции, что и при приготовлении стандартных растворов. В тех же условиях измеряют оптическую плотность контрольного раствора относительно выбранного раствора сравнения. Содержание салицилата (сульфосалицилата) натрия находят расчетным путем и по градуировочному графику.

а) расчетный способ:

или      ,

где Сх – концентрация вещества в исследуемом растворе, Со – концентрация вещества в растворе сравнения, Сст – концентрация вещества в стандартном растворе,  – относительная оптическая плотность исследуемого раствора, – относительная оптическая плотность стандартного раствора, F – фактор пересчета

б) графический способ:

При графическом способе строят график зависимости относительной оптической плотности от концентрации стандартных растворов (раздел 1.5.5, рис. 1.9.)

## РАБОТА № 6

### Определение хрома (VI) и марганца (VП) при совместном присутствии

Необходимым условием проведения точных определений является правильный выбор аналитической длины волны (раздел 1.5.6). При анализе двухкомпонентной системы возможны следующие варианты.

1. Спектры поглощения определяемых компонентов не накладываются друг на друга (рис.1.11.а). Это наиболее простой случай, и анализ ведут, определяя компоненты смеси поочередно при соответствующей длине волны.

2. Спектры поглощения компонентов смеси частично накладываются друг на друга (рис.1.11.б). В этом случае выбирают длину волны, при которой наблюдается максимальное поглощение одного компонента, а поглощение другого компонента пренебрежимо мало. При длине волны, соответствующей максимуму поглощения второго компонента, поглощением первого компонента пренебречь нельзя, поэтому измеренная оптическая плотность смеси будет представлять собой аддитивную величину.

Рис.1.11. Спектры поглощения двух компонентов а) не накладывающиеся друг на друга, б) частично перекрывающиеся

Растворы, содержащие перманганат- и дихромат-ионы, имеют значительно различающиеся спектры поглощения. В спектрах поглощения этих ионов можно выделить участок (2), где поглощением одного из компонентов можно пренебречь. В области максимального поглощения дихромат-иона (1) оптическая плотность перманганата калия остается еще значительной, поэтому можно записать:

и     ,

т.к. дихромат-ион не поглощает при длине волны 2. Концентрацию марганца (VП) и хрома (VI) можно найти графическим путем.

Реактивы, посуда, аппаратура

1. Стандартный раствор КMnO4, 0,1 мг/мл.

Стандартный раствор К2Сr2O7, 0,1 мг/мл.

2. Колбы мерные вместимостью 50 мл.

Пипетки градуированные вместимостью 10 мл.

3. Фотоколориметр (спектрофотометр) любого типа.

Выполнение работы

1. В мерные колбы помещают по 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 мл стандартного раствора КMnO4 и содержимое разбавляют до метки дистиллированной водой. В мерные колбы помещают по 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 мл стандартного раствора К2Сr2O7 и содержимое разбавляют до метки дистиллированной водой.

2. Регистрируют спектр поглощения индивидуальных компонентов. Для этого измеряют оптическую плотность наиболее концентрированного раствора КMnO4 (К2Сr2O7) в кюветах длиной 1 см в области длин волн 400–750 нм поочередно со всеми светофильтрами. Данные наносят на один график зависимости А = f(). Затем выбирают длину волны, при которой наблюдается суммарное поглощение обоими окрашенными соединениями (1) и длину волны, при которой поглощает лишь перманганат-ион (2).

3. Измеряют оптические плотности стандартных растворов перманганата калия при выбранных длинах волн 1 и 2 , для стандартных растворов дихромата калия измерения проводят при 1 . Измерения проводят до получения трех воспроизводимых результатов, находят среднее, данные заносят в таблицу.

| КMnO4, С, мг/мл | А (1) | А (2). | К2Сr2O7 , С, мг/мл | А (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Исследуемый раствор, содержащей неизвестные количества Cr (VI) и Mn(VII), разбавляют в мерной колбе до метки дистиллированной водой. Измеряют оптическую плотность смеси в тех же кюветах при выбранных длинах волн 1 и 2.

Рис.1.12. Градуировочный график для определения хрома (VI) и марганца (VII) при совместном присутствии

5. По данным таблицы строят 3 градуировочных зависимости на одном графике: А(2) – С (КMnO4) – кривая 1, А(1) – С (КMnO4) – кривая 2, А(1) – С (К2Сr2O7) – кривая 3 (рис.1.12).

6. Используя градуировочную зависимость 1, находят концентрацию перманганат-ионов по оптической плотности смеси, измеренной при длине волны 2. По градуировочной зависимости 2 находят оптическую плотность раствора перманганата данной концентрации при длине волны 1, затем по разности поглощения смеси при 1 и раствора перманганата при 1 находят оптическую плотность дихромат-ионов при данной длине волны и с помощью градуировочной зависимости 3 находят соответствующую ей концентрацию дихромат-ионов в смеси.

## РАБОТА № 7

### Определение константы диссоциации метилового оранжевого (бромкрезолового зеленого)

Определение констант равновесий основывается на использовании трех законов: закона действующих масс, основного закона светопоглощения и закона аддитивности оптических плотностей.

Полосы поглощения молекулярной и ионизированной форм кислоты НАn находятся в различных областях спектра. В соответствии с законом действующих масс при увеличении рН раствора концентрация молекулярной формы кислоты уменьшается, а ионизированной – возрастает. Следовательно, при длине волны НАn , отвечающей полосе поглощения молекулярной формы, оптическая плотность раствора кислоты будет уменьшаться и достигнет минимума, а при длине волны Аn , отвечающей полосе поглощения ионизированной формы, оптическая плотность, напротив, будет возрастать и достигнет максимума в момент полной ионизации кислоты.

Необходимым условием проведения точных определений является правильный выбор аналитической длины волны. Если полосы поглощения не накладываются, измерения проводят при max более интенсивной полосы поглощения. Если полосы поглощения перекрываются, то выбирают длину волны, при которой наблюдается максимальное поглощение одной формы, а поглощение другой формы пренебрежимо мало (рис.1.11, с. 42).

По закону аддитивности оптическая плотность раствора, содержащего обе формы кислоты, определяется выражением:

где А – оптическая плотность раствора кислоты, НАn и Аn – коэффициенты поглощения молекулярной и ионизированной форм; НАn и Аn – их молярные доли; С – общая (аналитическая) концентрация кислоты в растворе.

Подставляя

(где Ка – константа диссоциации кислоты) в выражение (1.33) и решая уравнение относительно Ка, получим:

или

АНАn, ААn – оптическая плотность молекулярной и ионизированной форм кислоты, А – оптическая плотность раствора, содержащего обе формы кислоты.

Реактивы, посуда, аппаратура

1. Стандартный раствор метилового оранжевого, 10–3 моль/л.

Стандартный раствор бромкрезолового зеленого, 10–3 моль/л.

Раствор соляной кислоты, 0,01 М с рН = 2,0.

Раствор тетрабората натрия, 0,1 н с рН = 9,0.

Ацетатные буферные растворы с рН: 2,65; 2,75; 3,65; 4,10; 4,20; 4,40; 4,67.

2. Колбы мерные вместимостью 50 мл.

Пипетки градуированные вместимостью 2 мл.

3. Фотоколориметр (спектрофотометр) любого типа.

Выполнение работы

1. В пять мерных колб пипеткой вносят по 2 мл стандартного раствора кислоты. Содержимое одной колбы разбавляют до метки 0,01 М раствором HCl с рН = 2, содержимое другой – 0,1 н раствором тетрабората натрия с рН = 9; объем раствора в остальных колбах доводят до 50 мл соответствующим буферным раствором.

2. Регистрируют спектры поглощения растворов, содержащих только молекулярную (рН = 2) и только ионизированную (рН = 9) формы кислоты, измеряя оптическую плотность в области длин волн 400–750 нм поочередно со всеми светофильтрами (или через каждые 10–20 нм на спектрофотометре) относительно дистиллированной воды в кюветах длиной 5 мм. Кривые светопоглощения размещают на одном графике и выбирают аналитическую длину волны.

3. При выбранной длине волны измеряют оптическую плотность всех приготовленных растворов в тех же кюветах. Измерения повторяют до получения трех воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу.

| рН | А | рКа | рКа табл. |
| --- | --- | --- | --- |

4. Рассчитывают по формуле (1.37) величину рКa, учитывая, что оптическая плотность раствора с рН = 2 отвечает величине АНАn, а раствора с рН = 9 – величине ААn; А – оптическая плотность растворов с промежуточными значениями рН. Полученное значение рКа усредняют, сравнивают с табличным значением и делают вывод о точности фотометрического определения константы диссоциации слабой кислоты.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Основы аналитической химии. Т.2. / под ред. Золотова Ю.А. – М.:Химия, 1999. 486 с.

- Васильев В.П. Аналитическая химия. 2 ч. М.: Высшая школа, 1989. 384 с.

- Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратура. – М.: Химия, 1968. 388 с.

- Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. – Л.: Химия, 1986. 376 с.

- Практикум по аналитической химии / Под ред Золотова Ю.А. – М.: Химия, 2001. 463 с.

- Дубова Н.М., Гиндуллина Т.М., Сутягина Г.Н., Короткова Е.И. Физико-химические методы анализа. Учебное пособие. – Томск: изд. ТПУ, 1999. 123 с.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 	3

1.1. Общие положения	3

1.1.1. Характеристики электромагнитного излучения	3

1.1.2. Электромагнитный спектр	4

1.1.3. Классификация методов спектроскопии	4

1.2. Законы поглощения электромагнитного излучения	6

1.2.1. Закон Бугера – Ламберта – Бера	6

1.2.2. Ограничения и условия применимости закона Бугера – Ламберта – Бера	7

1.2.3. Закон аддитивности	9

1.3.Молекулярные спектры поглощения	9

1.3.1. Происхождение молекулярных спектров	9

1.3.2. Электронные спектры	11

1.3.3. Представление спектров поглощения	13

1.4. Аппаратура в абсорбционной спектроскопии	15

Блок-схема приборов	15

Источники излучения	15

Монохроматизация излучения	15

Кюветы	16

Приемники излучения	16

1.5. Применение спектрофотометрии в анализе	17

1.5.1. Качественный анализ по спектрам поглощения	17

1.5.2. Количественный анализ методами фотометрии	17

1.5.3. Основные этапы анализа в фотометрии	18

1.5.4. Метрологические характеристики метода	19

1.5.5. Анализ однокомпонентных систем фотометрическим методом	19

1.5.6. Определение смеси светопоглощающих веществ	25

1.6. Другие области применения молекулярной	27

абсорбционной спектроскопии	27

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	28

РАБОТА № 1	28

Качественный анализ по спектрам поглощения в видимой области	28

работа № 2	30

Определение меди (II) в виде аммиачного комплекса	30

рАБОТА № 3	34

Определение никеля диметилглиоксимом в присутствии окислителей	34

РАБОТА № 4	35

Определение железа (II) сульфосалициловой кислотой	35

РАБОТА № 5	38

Определение сульфосалициловой кислоты в виде комплексов с железом (III)	38

РАБОТА № 6	41

Определение хрома (VI) и марганца (VП) при совместном присутствии	41

РАБОТА № 7	44

Определение константы диссоциации метилового оранжевого (бромкрезолового зеленого)	44

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	46

Фотометрические методы анализа

Методические указания к выполнению лабораторных работ

Составитель доцент, канд. хим. наук Татьяна Михайловна Гиндуллина

Рецензент доцент, канд. хим. наук Нина Николаевна Чернышова

Подписано к печати 04.04.2002.

Формат 60  84/16. Бумага офсетная

Плоская печать. Усл.печ.л. 2,79 . Уч.-изд.л. 2,53.

Тираж 100 экз. Заказ	     Цена  свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ №1 от 18.07.94.

Типография  ТПУ. 634034, Томск, пр.Ленина,30.