Глава 4.   ПОЛУЧЕНИЕ  РАДИОИЗОТОПОВ

  - Использование радионуклидов и радиофармпрепаратов в медицине.

Ускорители заряженных частиц наряду с ядерными реакторами являются основным источником искусственных радионуклидов. По данным МАГАТЭ в настоящее время более 200 ускорителей различных типов используется в мире для производства радионуклидов (РН).  Ускоренные заряженные частицы вступают в ядерные реакции с веществом мишени. В результате образуются радиоактивные изотопы с определенным временем жизни.  После радиохимического выделения этого элемента он может быть использован для изготовления  р/а источника в виде ампулы или включён в состав радиофармпрепарата (РФП). Соответственно сферу применения РН можно разделить  условно на техническую (активационный анализ, просвечивание швов и т.п.) и медицинскую (диагностика (I) и терапия (II). Ядерная медицина потребляет  более 50% всей производимой изотопной продукции.

I. РН и меченные ими соединения широко используются  для проведения диагностических исследований в кардиологии, онкологии, эндокринологии, пульманологии,  урологии, неврологии и других областях  медицины. Как известно, в состав живого организма, помимо 5 основных элементов (кислорода, водорода, углерода, азота и кальция) входят до 70 других элементов (йод, калий, железо, хлор, и др.). Поэтому введение РН, имеющего химические свойства того или иного элемента-органогена, или же введение его в виде подходящего химического соединения, позволяет получать  информацию о физиологических процессах и патофизиологических изменениях, происходящих в тех или иных органах.

Первые попытки использования РН в медицинской диагностике относятся  к середине 20-х годов прошлого века, когда Джордж Де Хевеши ( Нобелевская премия 43 г.) провёл первые эксперименты на мышах по метаболизму с 210Bi. В 1927 г. Блюмгарт и Вайсс применили газ радон для оценки геодинамики у больных с сердечной недостаточностью. В настоящее время радионуклидные методы диагностики и терапии вошли в повседневную медицинскую практику во всём мире. Как правило, при проведении исследований используют специально приготовленный  радиофармпрепарат (РФП), представляющий собой химическое соединение, содержащее в молекуле необходимый РН.  РФП, диагностического назначения содержат гамма- или позитрон-излучающий РН, являющийся информационным носителем, излучение которого проникает за пределы организма и регистрируется внешним измерительным комплексом (радиометрическим, радиографическим, гамма-сцинтиграфическим и т.п.). Далее может быть проведена графическая регистрация или визуализация процессов, происходящих в исследуемых органах или отдельных участках тела.

II. В отличие от диагностических препаратов, радионуклиды (α-, β-,γ- излучатели), входящие в состав РФП терапевтического назначения, являются инструментом, позволяющим создать локальную дозу непосредственно в органе-мишени и, соответственно, обеспечить минимальное облучение здоровых органов и тканей. В большинстве случаев химические соединения, входящие в состав РФП, не обладают собственной фармакологической активностью и/или используются в количествах, не вызывающих фармакологического действия.

Диагностические радионуклиды, используемые для проведения исследований in vivo (внутривенное введение), должны обеспечивать минимальный уровень лучевой нагрузки  на  так называемые критические органы. Вторым обязательным условием является органотропность (специфическая избирательность) РН или РФП по отношению к исследуемым  органам (костные ткани, сердце, почки, головной мозг, лёгкие и проч.).  Величина радиотоксичности РН в значительной мере зависит от их ядерно-физических характеристик: периода полураспада и «жёсткости» спектра излучения. Исходя из этого, основная тенденция в современной радионуклидной диагностики состоит, прежде всего, в снижении доли долгоживущих РН в общем объёме используемых РФП и в соответствующей их замене на короткоживущие радиоизотопы (КЖР). Кроме того, применяемые для приготовления диагностических РФП радионуклиды должны отвечать следующим требованиям:

  удобная для регистрации величина энергии -излучения (70-200) кэВ;

  небольшой период полураспада (десятки минут, часы), близкий по

продолжительности ко  длительности выполнения измерений;

   распад ядра происходит путём изомерного перехода (ИП) либо путём захвата

орбитального электрона (ЭЗ) с испусканием монохроматического излучения;

   отсутствие при распаде сопутствующих  , ,  -излучений.

Основным источником получения РН медицинского назначения являются ядерные реакторы и ускорители заряженных частиц, главным образом циклотроны всех уровней. Поэтому их условно можно разделить на реакторные и циклотронные.  В последнее время преимущество отдаётся  специализированным медицинским сильноточным циклотронам, что объясняется возможностью получения на них РН  с оптимальными ядерно-физическими свойствами, наиболее близко отвечающими требованиям радиофармацевтики.  На них ускоряют протоны, дейтоны и гелионы-3 и -4 до энергий (15 – 30), (8 – 20), (15 – 45) и (20 – 45) МэВ соответственно. Выбор этих интервалов энергии определяется, в первую очередь, компромиссом между увеличением выхода целевого радиоизотопа и увеличением стоимости производства с возрастанием энергии частиц. Для производства радиоизотопов также иногда используются линейные ускорители и микротроны.

Условно в этой области использования циклотронов различают  5 уровней в зависимости от максимальной энергии ускоряемых протонов. Возможности циклотронов I-IV уровней для производства радионуклидов показаны в таблице 4.1. Ускорители 5-го уровня – сильноточные ускорители с Ep > 200 МэВ (мезонные фабрики) - используются для производства отдельных радионуклидов. Как правило, производство этих радионуклидов на циклотронах меньшего уровня невозможно или неэффективно.

Таблица  4.1

Производство радионуклидов на циклотронах I-IV уровней

| Циклотрон | Энергия протонов, МэВ | Ядерные реакции | Основные производимые радионуклиды |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень I | ≤ 10 | (p,n), (p,α) | 11C, 13N, 15O, 18F |
| Уровень II | ≤ 20 | (p,n), (p,α) | 11C, 13N, 15O, 18F, 67Ga, 103Pd, 109Cd, 111In, 123I, 124I, 186Re |
| Уровень III | ≤ 45 | (p,pn), (p,2n), (p,3n) и др. | 22Na, 38K, 57Co, 67Ga, 68Ge, 73Se, 75-77Br, 81Rb (81Kr), 111In, 123I, 201Tl, 225Ac |
| Уровень IV | ≤ 200 | (p,4n), (p,5n) и др. | 22Na, 28Mg, 52Fe 67Cu, 72Se (72As), 81Rb (81Kr), 82Sr (82Rb), 103Pd, 109Cd, 117mSn, 123I, 149Tb, 201Tl |

Процесс производства радиоизотопов состоит из двух основных операций: облучения мишени и приготовления из нее конечного радиоактивного препарата. Мишень может помещаться внутрь вакуумной камеры ускорителя или находится вне ее.

В первом случае можно облучать мишень при весьма высоких токах - сотни и тысячи микроампер. Недостатком внутренней мишени является ограниченность материалов, которые могли бы выдержать очень высокое удельное тепловыделение (до нескольких кВт/см2 и больше). При этом возникают дополнительные проблемы, связанные с поддержанием вакуума. Однако для обеспечения высокой производительности на некоторых циклотронах используют только внутренние мишени. Например, на циклотроне Радиохимического центра в Эмершеме (Англия) мишень представляет собой тонкое покрытие, наносимое на медный диск-основу. Диск вращается. Охлаждение основы осуществляется циркулирующей через нее водой. Мишень работает при токах до 750 мкА. Высокая наведенная активность мишени заставляет пользоваться автоматическими устройствами для ввода и, главное, вывода мишени из камеры циклотрона с последующей транспортировкой мишени в горячую камеру для радиохимической обработки.

На одном из Российских циклотронов используются два вида основы внутренних мишеней: вращающаяся с полусферой и стационарная с плоской пластиной, а также внешняя мишень.

Для внешней мишени облучение производится отклоненным пучком, прошедшим через фольгу, при значительно меньших токах (не выше 100 мкА). Однако в этом случае круг веществ, служащих мишенью, значительно расширяется.

Мишенью могут служить металлы, соли, порошкообразные вещества, газы. На основу, выполняющую монтажную и теплоотводящую роль, мишень наносится различными способами. Для металлов это - механическое крепление или припаивание металлической пластины, гальваническое покрытие основы или наплавление на нее. Последний способ применяется и для солевой мишени. Порошкообразные вещества фиксируют в основе с помощью фольги, иногда применяют напыление в вакууме. Газы облучают в тонкостенных стеклянных или металлических трубках.

После облучения мишень отделяют от основы в условиях обеспечения радиационной защиты и подвергают радиохимической обработке для выделения целевого нуклида. Наиболее распространенными операциями по выделению являются соосаждения, возгонка, ионообменное разделение, экстракция и электроосаждение. Особенно высокой культуры операций требует получение нуклидов без носителя, а также весьма короткоживущих нуклидов. Дополнительные сложности возникают при необходимости включения радионуклида в данную химическую структуру, например в органические молекулы.

Важнейшими характеристиками радиоактивного препарата, т. е. изделия на основе целевого радионуклида, являются:

●  физическое состояние и химический состав препарата, в том числе сведения о

химических примесях к целевому веществу;

●   общая активность целевого радионуклида в кюри (Ки);

●  удельная активность целевого нуклида, выраженная как отношение общей

активности к массе элемента, изотопом которого и является целевой радионуклид;

●  радиохимическая чистота, т. е. сведения о других радионуклидах, присутствующих

в препарате.

Сопоставление ядерного реактора и циклотрона показывает, что при производстве радиоизотопов они как бы дополняют друг друга. Типичная Для реактора типична реакция, вызываемая тепловыми нейтронами – (n,). Образующийся при этом радионуклид является изотопом материнского элемента, а последний, соответственно, - стабильным носителем своего радиоизотопа. При нормальных условиях радиоизотоп и его стабильный носитель находятся в конечном препарате в одинаковом химическом состоянии. Такие препараты особенно целесообразно использовать при изучении действия или поведения макроколичеств вещества, меченного для удобства исследований. Высокие потоки, достигаемые в реакторах (плотность потока нейтронов может быть до 1014 нейтр./(см2∙с) и даже выше), в целом, значительно более высокие сечения активации тепловыми нейтронами по сравнению с заряженными частицами, быстрыми нейтронами или фотонами, а также большие объемы для облучения с относительно равномерным распределением плотности потока тепловых нейтронов позволяют обеспечивать на реакторе высокую производительность получения радионуклидов, в том числе требующих для достаточного накопления долговременного облучения (недели, месяцы и более). Стоимость изотопов, получаемых на реакторе, в общем, ниже, чем на ускорителях.

При облучении тяжелыми частицами часто образуется нуклид, не являющийся изотопом материнского элемента. При выделении нуклида из мишени у него не будет в качестве носителя стабильных изотопов соответствующего элемента, если не считать примесей. Например, при облучении воды ионами 3Не по реакции 16О (3Не, р) 18F образуется радиофтор. Если в облучаемой воде не было примеси стабильного фторида, то в воде будут находиться лишь радиоактивные атомы фтора.

Связь между массой радионуклида g [г] и его активностью С [Ки] выражается формулой:

g = 0,884∙10-13 САТ½,                                                              (4.1)

где А - атомная масса радионуклида в относительных единицах; Т½ - период его полураспада в секундах. Отсюда, например, 1 мКи 18F (Т½ = 112 мин) имеет массу всего 1∙10-11 г. Этот пример показывает, что отсутствие носителя позволяет сконцентрировать большую активность в ничтожном объеме, например, и очень тонком слое. Отсутствие носителя при радиодиагностических процедурах позволяет не только избавить пациента от риска токсического действия стабильного носителя, но и получить более дифференцированную картину распределения радионуклида.

Характерная черта реакций на тяжелых заряженных частицах - образование нейтронодефицитных изотопов, у которых отношение числа нейтронов к числу протонов в ядре меньше, чем у типичных стабильных изотопов того же элемента. Нейтронодефицитные изотопы, как правило, распадаются с испусканием позитрона или с захватом орбитального электрона атома. В первом случае после торможения в веществе позитрон аннигилирует с электроном, в результате чего получаются два фотона с энергией по 0,51 МэВ, разлетающиеся в противоположных направлениях. Это свойство используется в работе позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ)  при определении локализации изотопа в исследуемом органе. Использование аппаратуры, регистрирующей  сразу оба кванта, т. е. работающей по схеме совпадений, позволяет сильно снизить фон, создаваемый рассеянным излучением и естественными источниками излучения.

Распад с захватом орбитального электрона приводит к испусканию характеристического рентгеновского излучения. Такие изотопы находят применение в рентгенофлюоресцентном анализе и изотопной радиографии.

Практическое преимущество циклотрона заключается в том, что его можно установить в любом учреждении, где используются изотопы, что резко расширяет работу с короткоживущими изотопами. Наглядным примером является использование в клинических целях столь короткоживущих изотопов, как 15О (Т½ = 2 мин) и 13N (Т½ = 10 мин).

Так как один и тот же радионуклид можно получить в результате нескольких ядерных реакций, возникает вопрос о выборе наиболее подходящей из них. Оптимальной реакцией является не всегда та, которая протекает с наибольшим теоретическим выходом. Важное значение имеют стоимость и доступность сырья (например, для обеспечения радиохимической чистоты может потребоваться обогащение элемента по одному из его стабильных изотопов, физические, химические и механические свойства мишени (в частности, в связи с интенсивным тепловыделением в мишени) и то, какие сопутствующие радионуклиды образуются в данной мишени, и как это сказывается на сложности и стоимости радиохимических операций с мишенью, на радиохимической чистоте препарата и на его химическом составе.

Радионуклиды, производимые на циклотронах для прикладных применений, приведены в табл. 4.2.

Выходы используемых реакций варьируют в широких пределах - от единиц до тысяч мкКи/ч на 50 мкА (гарантированный ток на  внешнюю мишень для циклотронов промышленного назначения). Еще раз подчеркнем сильную зависимость выхода от энергии частиц. Например, повышение энергии α-частиц с 15 до 22 МэВ приводит к увеличению выхода реакции 40Аr (α, р) 43К с 0,9 до 4 мкКи/ч на 50 мкА. Выход реакции 10В (d, n) 11С возрастает с 167 до 500 мкКи/ч с повышением энергии дейтонов с 7,5 до 11,5 MэВ.

Данные таблицы 4.2, показывают, что в преобладающем большинстве случаев циклотронные радионуклиды находят применение в медицинской диагностике, где в наибольшей степени имеют значение отсутствие носителя и специфические свойства нуклидов, такие, как химическая природа соответствующего элемента, период полураспада, энергия частиц и γ-квантов. Другие применения, упомянутые в таблице, также связаны со специфическими требованиями. Все это иллюстрирует общее правило, что циклотроны целесообразно использовать для получения не просто излучателей, а радиопрепаратов с определенными характеристиками.

Таблица 4.2

Сфера применения радиоизотопов, производимых на циклотронах. Характеристическое рентгеновское излучение при электронном захвате (ЭЗ), аннигиляционное излучение при β-распаде в таблице не указываются

| Реакция получения | Нуклид | Период полураспада | Тип распада; испускаемые излучения и их энергия, МэВ | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7Li (p. n) 7Li (d, 2n) 6Li (d, n) 10B (d, α) | 7Be | 53 сут | ЭЗ; γ (0,478) | Промышленность (метка); стандартный γ-источник |
| 10B (d, n) 11B (d, 2n) 9Bе (3Не, n) 14N (p, α) 12C (3Не, α) 12C (p, pn) | 11С | 20 мин | β+(1,0) | Медицина (диагностика); сельское хозяйство (метка) |
| 12C (d, n) | 13N | 10 мин | β+(1,2) | Медицина (диагностика) |
| 14N (d, n) | 16O | 2 мин | β+(1,74) | Медицина (диагностика) |
| 16O (3He, n) 16O (α, pn) 20Ne (d, α) 20Ne (3Не, αn) | 18F | 112 мин | β+(0,63) | Медицина (диагностика) |
| 24Mg (d, α) | 22Na | 2,6 г | β+ (0,54; 1,83); ЭЗ; γ (1,27) | Стандартный γ-источник; сельское хозяйство (метка) |
| 27Al (α, 3p) | 28Mg | 21 ч | β- (0,42); γ (0,03; 0,40; 0,95; 1,35) | Медицина (диагностика) |
| 27Al (p, d) | 26Al | 7,4 105 г | β+ (1,16); ЭЗ; γ (1,12; 1,83; 2,96) | Промышленность (метка) |
| 40Аr (α, р) | 43К | 22 ч | β- (0,83); γ (0,37; 0,63) | Медицина (диагностика) |
| 48Ti (p, n) 48Ti (d, 2n) | 48V | 16 сут | β+ (0,70); ЭЗ; γ (0,98; 1,31; 2,25) | Промышленность (метка) |
| 51V (d, 2n) | 51Сr | 27,8 сут | ЭЗ; γ (0,32) | Промышленность (метка); гидрология (гидрометрия); медицина (диагностика) |
| 52Cr (d, 2n) 56Fe (d, α) | 52Mn | 5,7 сут | β+ (0,58); ЭЗ; γ (0,73; 0,94; 1,45) | Промышленность (метка); сельское хозяйство (метка) |
| 54Cr (p, n) 56Fe (d, α) | 54Мn | 303 сут | ЭЗ; γ (0,84) | Промышленность (метка); сельское хозяйство (метка) |
| 50Cr (3He, n) 52Cr (3He, 3n) 50Cr (α, 2n) | 52Fe | 8,3 ч | β+ (0,80); ЭЗ; γ (0,16) | Медицина (диагностика) |
| 60Ni (p, α) 58Ni (p, pn) 57Ni 57Ni 57Co | 57Со | 267 сут | ЭЗ; γ (0,122; 0,136) | Медицина (диагностика); источник Мессбауэра, источник для рентгенофлюоресцентного анализа |
| 64Ni (d, 2n) 64Ni (d, n) | 64Cu | 12,7ч | β- (0,57); β+ (0,66); ЭЗ; γ (1,34) | Медицина (диагностика); сельское хозяйство (метка) |
| 65Cu (d, 2n) | 65Zn | 250 сут | β+ (0,32); ЭЗ; γ (1,12) | Промышленность (метка); гидрология (метка); сельское хозяйство (метка); экология (метка) |
| 66Zn (d, n) 65Cu (α, 2n) | 67Ga | 78ч | ЭЗ; γ (0,09; 0,18; 0,30) | Медицина (диагностика) |
| 66Zn (α, 2n) | 68Ge | 288 сут | ЭЗ; γ (1,08) | Генератор для 68Ga (медицинская диагностика) |
| 69Ga (α, n) | 72As | 26 ч | β+ (2,5; 3,34); ЭЗ; γ (0,63; 0,83) | Медицина (диагностика); сельское хозяйство (метка) |
| 74Ge (d, 2n) 73Ge (d, n) 71Ga (α, n) | 74As | 17,5 ч | β- (0,72; 1,36); β+ (0,91); ЭЗ; γ (0,60) | Медицина (диагностика); сельское хозяйство (метка) |
| 75As (d, n) | 75Se | 127 сут | ЭЗ; γ (0,14; 0,27; 0,40) | Медицина (диагностика); сельское хозяйство (метка) |
| 75As(α, 2n) | 77Br | 57 ч | γ (0,24; 0,52) | Медицина (диагностика) |
| 79Br (α, 2n) | 81Rb | 4,6 ч | β+ (1,05); ЭЗ; γ (0,45; 1,1) | Генератор 81Кr (медицинская диагностика) |
| 84Kr (d, 2n) 81Br (α, n) | 84Rb | 33 сут | β- (0,9); β+ (0,8; 1,7);ЭЗ; γ (0,88) | Медицина (диагностика) |
| 85Rb (p, n) 85Rb (d, 2n) | 85Sr | 65 сут | ЭЗ; γ (0,51) | Медицина (диагностика); сельское хозяйство (метка) |
| 86Kr(3He, 2n) | 87mSr | 2,8 ч | ЭЗ; γ (0,39) | Медицина (диагностика) |
| 85Rb (α, 2n) | 87Y | 80 ч | β+ (0,47);ЭЗ; γ (0,48) | Генератор 87mSr (медицинская диагностика) |
| 110Pd (d, 2n) | 110Ag | 253 сут | β- (0,09; 1,5); γ (0,66; 0,94) | Промышленность (метка); гидрология (метка) |
| 109Ag (d, 2n) | 109Cd | 470 сут | ЭЗ; γ (0,088) | Стандартный γ-источник; источник для рентгенофлюоресцентного анализа |
| 110Cd (d, n) 111Cd (p, n) 112Cd (p, 2n) 109Ag (3He, n) | 111In | 67 ч | γ (0,17; 0,25) | Медицина (диагностика) |
| 114Cd (α, n) | 117mSn | 14 сут | γ (0,16) | Медицина (диагностика) |
| 115In (α, 2n) | 117Sb | 2,8 ч | β+ (0,57);ЭЗ; γ (0,16) | Медицина (диагностика) |
| 121Sb(α, 2n) 123Sb(3He, 3n) 122Te (3He, 2n) 123Xe 123Xe → 123I 123Te (p, n) | 123I | 13 ч | ЭЗ; γ (0,16) | Медицина (диагностика) |
| 127I (α, 2n) | 129Cs | 32 ч | ЭЗ; γ (0,38) | Медицина (диагностика) |
| 131Хе (р, n) 131Хе (d, 2n) | 131Cs | 9,7 сут | ЭЗ | Медицина (диагностика) |
| 131Хе (d, n) 132Хе (р, n) 132Хе (d, 2n) | 132Cs | 6,6 сут | β+ (0,41);ЭЗ; γ (0,67) | Медицина (диагностика) |
| 139Lа (d, 2n) | 139Ce | 140 сут | ЭЗ; γ (0,166) | Стандартный γ-источник |
| 155Gd (α, 2n) 159Tb (p, 3n) | 157Dy | 8,1 сут | ЭЗ; γ (0,33) | Медицина (диагностика) |
| 200Hg (d, n) 201Hg (d, 2n) 203Тl(р, 3n) 201Pb 201Pb → 201Tl | 201Tl | 73 ч | ЭЗ; γ (0,14; 0,17) | Медицина (диагностика) |
| 203Тl (d, 2n) 203Тl (р, n) | 203Pb | 52 ч | ЭЗ; γ (0,28; 0,40) | Медицина (диагностика) |
| 206Pb (d, 2n) 207Pb (d, 3n) | 206Bi | 6,2 сут | β+ (0,98);ЭЗ; γ (0,18-1,72) | Медицина (диагностика, терапия) |

Иногда целесообразность использования циклотрона определяется чисто практическими обстоятельствами. Так, (d, р)-реакции, протекающие обычно с высоким выходом, эквивалентны по результату (n, )-реакциям, характерным для тепловых нейтронов реактора. Однако получение весьма короткоживущих радиоизотопов может оказаться предпочтительным на циклотроне ввиду большего удобства доставки продукта потребителю.

Массовое производство радиоизотопов на циклотроне с использованием быстрых или замедленных нейтронов в общем нецелесообразно по экономическим соображениям, хотя в отдельных случаях реакции на нейтронах с успехом применяют.  В последние годы резко выросло число циклотронов для промышленного производства изотопов.

Производство изотопов на других ускорителях носит ограниченный характер. В тех учреждениях, где имеются сильноточные линейные ускорители электронов, возможно получение нейтронодефицитных радиоизотопов с носителем по (, n)-реакции, особенно если тормозное излучение получается так или иначе в качестве «побочного продукта». В работе сообщается, например, о получении 132Cs на  линейном ускорителе электронов с платиновым конвертором. После облучения в течение 10 ч при токе 40 мкА и энергии электронов 20 МэВ удельная активность продукта составляла 10 мКи/г.

В другой работе сообщается об использовании тритонного пучка электростатического ускорителя на энергию 20 МэВ для получения 28Mg пo 26Mg (t, р)-реакции с удельной активностью до 100 мКи/г с хорошей радиохимической чистотой.

Ускорители на сверхвысокие энергии использовались для получения новых тяжелых элементов. Однако использование их для широкого производства изотопов вряд ли целесообразно из-за низких токов и сечений реакций, а также из-за многообразия образующихся радионуклидов, что усложняет радиохимические операции. Тем не менее, заслуживают внимания такие начинания, как использование линейного ускорителя, служащего инжектором для протонного синхротрона, для производства изотопов. Условия облучения эквивалентны таковым при постоянном токе 180 мкА с начальной энергией протонов 200 МэВ. Составная мишень позволяет получать одновременно ряд изотопов, каждый из которых образуется при достаточно оптимальных условиях на соответствующем участке трека протона. Авторы продемонстрировали практическую целесообразность получения таких изотопов, как 123I, 127Хе и 52Fe, а также изотопов, которые пока практически не использовались, но обладают интересными свойствами: 97Ru, 82Sr и 179Та.

4.2.  Томский циклотрон для производства РФП.

Циклотрон У-120, запущенный в 1959 г в НИИ ЯФ ТПУ, успешно применяется для производства медицинских радиоизотопов  для клиник Томска и Сибирского региона c

1985 г.

Препарат на основе изотопа  199Tl.

РФП на основе таллия широко применяются в медицинской диагностике  для перфузионной сцинтиграфии миокарда и головного мозга. Использование этого нуклида основано на его  свойстве накапливаться в сердечной мышце. До последнего времени для этой цели  применяли радионуклид 201Tl, который может быть получен при облучении стабильных изотопов в реакциях:

203Tl (p, 3n) 201Pb 9,4ч 201Tl,

(4.2)

205Tl(p, 5n) 201Pb 9,4ч 201Tl

на ускорителях, обеспечивающих энергию протонов 30 МэВ и более. Методики его получения достаточно сложны и включают до 10 радиохимических операций. При этом образуется большое количество радиотоксичных отходов, суммарная активность которых 
переработки облученных мишеней длится до 2 суток. На западном рынке стоимость препаратов таллия-201 составляет около 50 долларов США за 1 мКи, В России – несколько больше, что связанно с отсутствием в нашей стране специализированных ускорителей, работающих на производство медицинских радионуклидов. Например, завод «Медрадиопрепарат» (г. Москва) выпускает около 2,5 Ки таллия в год против 7000 Ки в развитых промышленных странах.

В Томске с 1985 г. исследовалась возможность использования для радионуклидной диагностики вместо 201Tl  его  короткоживущего аналога 199Tl (T1/2 =7,4 часа). Этот изотоп может быть получен на сравнительно небольших циклотронах по реакции

197Au(a,2n)199Tl,                                                              (4.3)

путём облучения золота альфа-частицами с энергией 22-27 МэВ. Характеристики гамма- и рентгеновских линий излучения радионуклида 199Tl приведены в таблице 4.3.

Таблица  4.3

Гамма и ХРИ – излучение радионуклида таллия-199

| Энергия γ-квантов, МэВ | Квантовый выход, % |
| --- | --- |
| 0,4551 0,4193 0,3339 0,2840 0,2472 0,2082 0,1584 (ХРИ) 0,0725 | 13,6 1,0 1,6 1,3 9,3 11,9 5,4 108 |

Основная трудность получения радионуклида 199Tl связана с образованием по конкурирующим реакциям других изотопов таллия: 200Tl по реакции (a,n)  и 198Tl по реакции (a,3n). Исследования показали, что наилучшее выделение целевого нуклида над фоновыми изотопами происходит при энергии альфа-частиц (27 – 28) МэВ.

Прохождение α-частицы через мишень сопровождается её торможением, в результате максимальные значения концентраций тех или иных изотопов таллия достигаются на различных глубинах мишени в соответствии с  зависимостями сечений этих процессов от энергии Еα. Исследования  зависимости концентрации образовавшихся в  мишени (стопка золотых 5 мкм фольг) изотопов таллия от толщины мишени показали, что наиболее чистый продукт таллия -199 нарабатывается в слое до 10 мкм. Однако в этом случае его выход от общего количества не превышает 10%, что нетехнологично. Оптимальной была выбрана толщина в 30 мкм, с содержанием примесей таллия – 201 около 1,5% (см. рис. 4.1). Полученные данные и сделанные на их основе оценки показали, что на циклотроне У-120 за одно облучение могут быть наработаны партии таллия-199 с активностью  50 мКи и более. Для практического получения таких количеств нуклида потребовалось разработать специальные конструкции мишеней и устройств для их дистанционной загрузки-выгрузки из канала ионопровода с одновременным вращением и охлаждением потоком воды.

Облучение тонких фольговых мишеней толщиной от 30 до 500 мкм представляет собой достаточно сложную задачу, поскольку отдаваемая пучком альфа-частиц тепловая мощность составляет (600 – 800) Вт.

Рис 4.1. Выход I (относит. ед.) радионуклидов 199Tl (1)  и  200Tl (2)

по глубине мишени, Eα =  27,2 МэВ.

В стационарных условиях при общей площади мишени 12,6 см2 подводимая мощность пучка приходится на участок площадью около 1 см2. В результате происходит локальный разогрев мишени. Отвод тепла от этого участка осуществляется потоком дистиллированной воды, протекающей по поверхности мишени с её обратной стороны.

Значительное ослабление тепловой нагрузки в области падения пучка достигается также за счёт вращения мишени в процессе облучения. Скорость вращения регулируется в пределах от 1 до 10 об/мин. Для того, чтобы центр пучка не попадал в одно и тоже место, сфокусированный пучок смещался от оси канала и мишени на (0,5 – 1,0) см.

После окончания облучения необходимо выделить таллий-199 из состава золотых фольг. Для этого применяется метод возгонки (сублимации) в токе воздуха или кислорода с последующей конденсацией, т.е., таллий окисляется, переходит в газообразное состояние и уносится с током газа. Для выделения таллия из мишеней была разработана и изготовлена сублимационная установка. Схематически она показана на рис. 4.2.

Основными узлами установки являются сублимационная камера (1), выполненная из кварцевого стекла с нагревающим электроэлементом  (2) и термопарой, конденсор (3) с уплотняющим кольцом (4), шприц (5) с физиологическим раствором (0,9% раствор NaCl), подсоединённый через двухходовой вентиль (6) к ёмкости для смыва конденсата (7) и флакону-сборнику (8) с иглами (9) и (10). Облучённую мишень (11) помещают на дно)предварительно прогретой до заданной температуры камеры (позиция I). Над ней устанавливают охлаждаемый водой конденсор. По окончании сублимации конденсор с осаждаемым на нём таллием переносят в в ёмкость для смыва (7) (позиция II). Сюда из шприца (5) через вентиль (6), установленный в положение «Р» подают физиологический раствор и осуществляют смыв конденсата таллия Обратным ходом поршня полученный раствор переводят в шприц и затем через вентиль (положение «О») переводят во флакон-сборник 8. При этом вытесняемый воздух выходит через иглу (10). Полученный раствор таллия-хлорида 199Tl стерилизуется в паровом автоклаве. Оптимальная температура процесса сублимации (650 – 700)°С, время извлечения (15 – 20) минут. Получаемый в результате раствор представляет собой готовый препарат «Таллия хлорид,  199Tl», годный после стерилизации к диагностическим исследованиям. Одним из определяющих факторов его качества является содержание в полученном продукте примеси таллия-200, которое не должно превышать 1,5% на время приготовления. Поэтому основная задача при сублимационном выделении сводилась к определению точного момента времени окончания процесса, т.к. при передержке мишени в камере содержание примеси в сублимате может превысить указанный предел, а при раннем прекращении сублимации велики потери продукта.

Рис 4.2. Схема установки для сублимационного выделения таллия-199.

Получаемый в результате раствор представляет собой готовый препарат «Таллия хлорид,  199Tl», годный после стерилизации к диагностическим исследованиям. Одним из определяющих факторов его качества является содержание в полученном продукте примеси таллия-200, которое не должно превышать 1,5% на время приготовления. Поэтому основная задача при сублимационном выделении сводилась к определению точного момента времени окончания процесса, т.к. при передержке мишени в камере содержание примеси в сублимате может превысить указанный предел, а при раннем прекращении сублимации велики потери продукта.

В результате оптимизации всех процедур удалось выйти на уровень производства РФП до 70 мКи за один цикл облучения ((7-8) часов) при токе альфа-частиц (25-30) мкА. Годовой объём производства радионуклида таллия-199 на Томском циклотроне превышает 2,5 Ки, что сопоставимо с объёмом производимого в России таллия-201.  В таблице 4.4 приведены расчётные значения эквивалентных доз облучения важнейших (критических) органов человека при введении 4 мКи препарата 199Tl на начало и конец срока его годности и 1,5 мКи препарата 201Tl. Как показывает  таблица,  применение таллия-199 в медицине позволяет в несколько раз уменьшить радиационную нагрузку на организм человека.

На данный препарат была разработана и утверждена Минздравом СССР, и затем Минздравом РФ, вся необходимая нормативно-техническая документация.

Основным потребителем данного РФП для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и головного мозга выступает НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.

Таблица 4.4

Расчетные значения доз облучения критических органов человека при   введении 4 мКи препарата 199Tl на начало и конец срока его годности

| Органы | Эквивалентная доза, мЗв |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Таллия хлорид 199Tl |  | Таллия хлорид 201Tl |
|  | 0,5 % 200Tl | 4,0 % 200Tl | 1,5 % 200Tl |
| Все тело Семенники Яичники Красный костный мозг Сердце | 0,55 0,34 0,76 0,73 1,73 | 0,92 0,59 1,40 1,12 1,91 | 4,7 2,5 110 8,9 38 |

Получение РФП на основе радионуклида 123I..

Коммерчески доступный для ядерной медицины радионуклид йод-123, использующийся для диагностики заболеваний почек, обычно получают, используя ядерные реакции

127I(p,5n)123Xe®123I,

(4.4)

124Te(p,2n) ®123I.

Реакции протекают на ускоренных до энергии 30 МэВ и выше протонах. Ввиду того, что йод-123 имеет небольшой период полураспада (Т1/2 = 13,3 ч), существенное значение приобретают такие факторы, как продолжительность его выделения из мишенного материала и изготовления РФП, а также время транспортировки препарата от места производства до потребителя. Суммарное время не должно превышать 24-30 часов. Указанный срок годности радионуклида определяется ещё и тем, что со временем в препарате накапливаются примеси других радионуклидов (более долгоживущих), образующихся по конкурирующим реакциям на примесных изотопах мишенного материала (см. таблицу 4.5).

Таблица 4.5

Ядерные характеристики изотопов йода

| Радионуклид | T1/2 | Вид излучения | Энергия γ-квантов, МэВ | Выход γ-квантов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120I | 81 мин | ЕС | 1,523 0,6406 0,5603 0,511 | 14,2 6,21 82 90 |
| 121I | 2,12 ч | ЕС | 0,5319 0,511 0,2125 | 6,2 22 84,5 |
| 123I | 13,3 ч | ЕС | 0,5385 0,5290 0,5056 0,4404 0,1591 | 0,27 1,05 0,26 0,35 83 |
| 124I | 4,17 дн | ЕС, β+ | 1,6910 0,7227 0,6027 | 10,7 10,2 62 |
| 125I | 60,14 дн | ЕС | 0,0354 | 6,75 |
| 126I | 12,8 дн | ЕС, β+, β- | 0,7538 0,662 0,3838 | 3,94 32,6 35,4 |
| 130I | 12,5 ч | β- | 1,1573 0,7394 0,6684 0,5361 0,4180 | 11,4 80,8 94 99,8 32,6 |
| 131I | 8,04 дн | β- | 0,6369 0,3644 0,2843 | 6,9 82,4 5,8 |

Так, если по 1 реакции на момент получения примесь йода-125 составляет всего 0,2%, то к концу срока годности её содержание  возрастает до 1%. Соответственно, для второй реакции примесь йода-124 увеличивается от 0,8% до 5%. Это делает препараты йода-123 малодоступными для удалённых регионов.

Вместе с тем существует реальная возможность получения йода-123 для «домашнего» использования на  циклотронах низких и средних энергий типа  У-120. Возможности этих ускорителей отвечают реакциям:

121Sb(a,2n) ®123I,

123Te(p,n)®123I,                                                                (4.5)

122Te(d,n) ®123I.

Первая из них  требует использования альфа-частиц с энергией 28 МэВ для того, чтобы примесь йода-124 по конкурирующей реакции (a,n) не превышала на момент получения 3%  для толстых мишеней или (1,5-2,0)% - для тонких. Оценочный выход продукта не превышает 0,5 мКи/мкА×ч.

Вторая реакция имеет более высокий выход, однако требует наличия 15-17 МэВ-ных пучков протонов. Выход может составить до 300 мКи. Требуется предварительное обогащение теллура-123 до 90%.

Возможностям У-120 в наибольшей степени соответствует третья реакция, осуществляемая на дейтронах с энергией 10-14 МэВ. Причём мишенью служит обогащённый теллур-122, которого в естественном составе  содержится почти в три раза больше, чем теллура-123. Исследования показали, что при использовании толстых мишеней из обогащённого до (86-93)% теллура-122 может быть достигнут выход             (0,7-0,8) мКи/мкА×ч.

Реальное время облучения 3-4 часа при токе пучка дейтронов не менее 10 мкА. При работе с таким током возникают жёсткие требования к тепловой стойкости мишени, к её конструкции. Тонкий слой оксида теллура-122 наносится на подложку из листовой платины. Подводимая мощность пучка составляет (250-300) Вт. Передняя стенка мишени охлаждается потоком газа с высокой теплопроводностью (гелием), нагнетаемым с высокой скоростью компрессором. Обратная сторона мишени охлаждается потоком дистиллированной воды.

После облучения мишень помещают в загрузочную камеру и нагревают.

Выделяемые из мишени пары йода-123 транспортируются потоком воздуха. Далее газообразный радионуклид вступает во  взаимодействие с раствором о-йодгиппуровой кислоты. Происходит реакция изотопного обмена с атомами неактивного йода, входящими в состав кислоты.

В результате  процессов сублимации и изотопного обмена получается препарат, содержащий радиоактивный изотоп йод-123. Этот РФП прошёл тестирование на соответствие действующим требованиям к продукции данного вида. Подлинность «О-йодгиппурата, 123I» устанавливалась по спектру гамма-излучения основного радионуклида, а также по соответствию полученного раствора препарата стандартному тесту на аминогруппу. Доклинические испытания препарата на почках животных были успешно  проведены в НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.

  - Получение РФП на ядерном реакторе НИИ ЯФ ТПУ.

Основное применение реакторные РН находят в радиотерапии поскольку большинство из них являются нейтронно-избыточными и распадаются с испусканием - - частиц.

В таблице 4.6 приведён перечень основных медицинских радионуклидов, получаемых на ядерном реакторе для целей диагностики радиотерапии и диагностики.

Таблица 4.6

Реакторные РН для ядерной медицины

| Изотоп | T1/2 | Изотоп | T1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32P | 14,3 сут | 131I | 8,0сут |
| 35S | 87,4 сут | 132I | 2,3 ч |
| 45Ca | 162,6 сут | 133Xe | 5,2 сут |
| 47Sc | 3,4 сут | 145Sm | 340 сут |
| 51Cr | 27,7 сут | 153Sm | 46,7 ч |
| 55Fe | 2,7 лет | 153Gd | 241,6 сут |
| 59Fe | 44,5 сут | 165Dy | 2,35 ч |
| 60Co | 5,3 лет | 166Dy/166Ho | 81,5 ч/26,2 ч |
| 75Se | 119,8 сут | 170Tm | 128,6 сут |
| 86Rb | 18,8 сут | 175Yb | 4,2 сут |
| 85Sr | 64,8 сут | 177Lu | 6,71 сут |
| 99Mo/99mTc | 66 ч/6 ч | 186Re | 90,6 ч |
| 103Pd | 16,7 сут | 188W/188Re | 69 сут/16,9 ч |
| 109Pd | 13,7 сут | 191Os/191Ir | 15,4 сут/4,9 с |
| 103Ru | 39,4 сут | 192Ir | 74 сут |
| 115Cd | 53,5 ч | 195mPt | 4 сут |
| 117mSn | 13,6 сут | 198Au | 2,6 сут |
| 125I | 60,1 сут | 199Au | 3,2 сут |

Одним из самых распространённых и широко применяющихся в ядерной медицине для диагностики ряда заболеваний человека является радионуклид 99mTс, который является дочерним продуктом b- - распада материнского изотопа 99Mo. К середине 90-х годов объём  его мирового  производства приблизился к 10 кКи в неделю (ядерные реакторы Канады, Бельгии, ЮАР, России и др.).  Для его получения на ядерных реакторах используются две основные схемы:

  реакция деления  урана - 235U(n,f)99Mo,

  реакция радиационного захвата - 98Mo(n,) 99Mo.

Сечения этих реакций, соответственно, равны 582,6 и 0,136 барн.

Недостаток первого метода  заключается в образовании большого количества неиспользуемых радиоактивных отходов: 50 Ки отходов на 1 Ки 99Mo. Необходимость в последующей переработке и утилизации отходов, наряду с операцией отделения от них урана для повторного использования, приводит к большим экологическим проблемам.

При использовании реакции радиационного захвата (n,) отходы практически не образуются. Основная проблема здесь связана с получением высоких удельных активностей 99Mo. Так, при облучении природного молибдена, содержащего 24,13%  98Mo,  в потоке тепловых нейтронов 11014 н/см2с в течении 100 часов, выход  99Mo не

превышает 0,35 Ки/г. В тех же условиях на обогащённом 98Mo (степень обогащения          > 95 %) расчётная активность 99Mo  может быть повышена до (12-15) Ки/г за счёт увеличения резонансной составляющей в нейтронном спектре реактора При этом величина сечения может достигать 0,7 барн и более. На реакторах с потоком нейтронов 51015 н/см2с возможна наработка 99Mo с активностью порядка 200 Ки/г. Несмотря на то, что реакция (n,) не обеспечивает высокой удельной активности 99Mo, её можно достаточно эффективно использовать для последующей наработки из такого сырья высокоактивного технеция-99m:

98Mo(n,g)99Mo®66,74ч®99mTс®6,05ч®99Tc.                                              (4.6)

Себестоимость  99mTс при этом снижается в 5-6 раз по сравнению с реакцией 235U(n,f)99Mo.

Приведённая реакция характеризует генераторную схему накопления во времени изотопа 99mTс. Для его выделения могут быть использованы различные методы: сорбционный, хроматографический и экстракционный. На основе первых двух методов разработаны мобильные переносные генераторы небольшой мощности, предназначенные для обеспечения препаратом 1-2 медицинских учреждений. Экстракционные генераторы представляют собой стационарные установки большой мощности способные удовлетворять в РФП потребность целого региона страны.

Экстракционные генераторы технеция.

Работы по получению технеция-99m на реакторе ИРТ-Т  НИИ ЯФ ТПУ проводятся с 1985 года. Здесь был создан первые отечественные экстракционные генераторы технеция-99m с полным дистанционным управлением.  В отличие от известных мировых аналогов, они имеют полное дистанционное управление на всех стадиях получения препарата и могут быть загружены облучённым соединением  молибдена-99 в любом его агрегатном состоянии.

Традиционная технологическая схема экстракционного получения 99mTc включает следующие основные операции:

  растворение облучённой мишени  99Mo в растворе KOH либо NaOH;

  экстракция  99mTc органическим экстрагентом;

  дистилляция экстрагента  и растворение сухого остатка, содержащего 99mTc в

физиологическом растворе.

Принцип действия экстракционного генератора иллюстрирует рис. 4.3.

Рис.4.3. Схема экстракционного генератора 99mTc.

Установка состоит из экстрактора (1) с мешалкой, куда подаётся исходный щелочной раствор 99Mo и экстрагент. После перемешивания смеси и отслоения органической фазы, производят её отбор в испаритель (2) с помощью заборной трубки, конец которой расположен над границей раздела фаз. Экстрагент отгоняют в испаритель (3).

За счёт оригинальных технических решений в генераторах предусмотрен цикл многократной экстракции одним и тем же малым объёмом экстрагента, что повышает эффективность и одновременно способствует уменьшению габаритов установки. Производительность генератора составляет в среднем (15-20) Ки в неделю, что достаточно для удовлетворения потребностей города с населением 500 тыс. человек.

Полученный с помощью экстракционного генератора препарат «Натрия пертехнетат, 99mTc» имеет следующие характеристики:

Состав: - технеция-99m без носителя, МБк………………………………….740-14870

- натрия хлорида, мг………………………………………………….8,7- 9,3

- воды для инъекций, мл……………………………………………...до 1

- радиохимическая чистота, %, не хуже……………………………..99,0

- содержание метилэтилкетона,%, не более…………………………0,05

- pH……………………………………………………………………..5,0-7,0

Радионуклидные примеси:

- 99Mo, %, не более…………………………………………………….2∙10-3

- остальные радионуклиды, %, не более……………………………..1∙10-4.

Генератор технеция-99m прошёл контрольные испытания Минздрава РФ и в настоящее время  задействован для ежедневного обеспечения стерильным препаратом технеция-99m радиологических лабораторий г. Томска и соседних регионов. Генераторы данного типа были поставлены из Томска для Радиевого института (С. Петербург), РНЦ «Курчатовский институт» и т.д.

Сорбционные генераторы технеция.

Одна из проблем, стоящих на пути  широкого использования РФП на основе технеция-99m, связана с необходимостью их быстрой доставки потребителю, т.к. период полураспада целевого нуклида всего около 6 часов.  Проблема может быть решена путём поставки не дочернего нуклида 99mTс, а материнского 99Mo, период полураспада которого значительно больше ~ 66,7 часа. Иными словами,  целесообразным является поставка в отдалённые регионы не РФП  на основе технеция-99m, а  генераторов технеция-99m, при этом необходимый РФП вырабатывается непосредственно в радиологической лаборатории потребителя.

В настоящее время на ядерном реакторе НИИ ЯФ при ТПУ  разработана технология и начато опытное  производство малогабаритных переносных сорбционных генераторов технеция-99m для поставки пользователям  по всему Сибирскому региону. Для облучения мишеней, содержащих обогащенный молибден-98, задействован центральный канал реактора с потоком нейтронов 1,7×1014 н/см×с. Плановый объём производства  составляет 1000 генераторов в год.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Скуридин В.С. Методы и технологии получения радиофармпрепаратов: Учеб. пособие.-Томск:  Изд.ТПУ, 2007 -97 с.

2.  Куренков Н.В., Шубин Ю.Н. Радионуклиды в ядерной медицине (получение и использование). -Обнинск: ФЭИ-2429, 1995.

3.  Производство изотопов. – В кн.: Всесоюзная научно-техническая конференция «20 лет

производства и применения изотопов и источников ядерных излучений в народном

хозяйстве СССР». М., Атомиздат, 1973.

4.  Соколов В.А. Генераторы короткоживущих радиоактивных изотопов. М., Атомиздат,

1975.

5.  Рябухин Ю. С., Шальнов А. В. Ускоренные  пучки и их применение. М., Атомиздат, 1980 – с.192.

6.  Комов А.И., Скуридин В.С., Рыбасов А.Г., Головков В.М. Новые технологии

производства радиофармпрепаратов на основе короткоживущих радионуклидов,

получаемых на циклотроне и ядерном реакторе  НИИ ЯФ ТПУ. Изв. Вузов. ФИЗИКА,

№ 4, 1998 - с.183.

7.  Циклотрон в решении научных и практических задач. Сб. статей под ред. Головкова В.

- Томск: Изд. ТПУ, 1999.-103 стр.

8.  Изотопы: свойства, получение, применение. Под. Ред. В. Ю. Баранова. М., Изд. АТ, 2000.