ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ТОМСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 УТВЕРЖДАЮ:   Декан  ЭФФ  
                                                               _________ Евтушенко Г.С.  
                                                               
"__ __"____________ 2009г.  

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОСНОВНЫЕ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Методические указания 
по выполнению лабораторной работы №1
по курсу “Основы измерительной техники”
для   студентов  электротехнических 
специальностей  всех форм обучения

ТОМСК 2009

УДК 621.317.088. 
Средства измерений и их основные метрологические     характеристики.
Методические указания по подготовке и выполнению лабораторной         работы №1 по курсу “Основы измерительной техники”
для   студентов  электротехнических специальностей  всех форм обучения Томск: изд.ТПУ,2009.-14 с.

         Составители:      доцент, к.т.н. В.Ф.Вотяков
                                           доцент, к.т.н. А.М.Нестеров

          Рецензент:		доцент, к.т.н.  Д.В. Миляев

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию           методическим семинаром кафедры информационно-измерительной техники 
"05"    февраля  2009 г.

Зав. кафедрой, профессор, д.т.н.
		 Гольдштейн А.Е.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

       ВВЕДЕНИЕ
Под метрологическими характеристиками средств измерения понимают характеристики, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений. Знание метрологических характеристик необходимо для выбора средств измерений и оценивания точности средств измерения. Для средств измерений электрических величин общепринятого назначения устанавливается перечень метрологических характеристик в ГОСТах. В данной лабораторной работе рассматриваются основные характеристики наиболее часто употребляемые при измерениях и обработке их результатов. Работа рассчитана на 2 часа.

1.	ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
1.1.   Вольтамперметр М2044 (  М2038 )
1.2.   Мультиметр цифровой АРРА -109N
1.3.   Магазин сопротивлений Р33
1.4.   Лабораторный макет

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
2.1. Усвоить классификацию средств измерений и научиться практически классифицировать средства измерений по различным классификационным признакам.
2.2. Усвоить понятия, связанные с характеристиками средств измерений, и научиться практически определять основные метрологические характеристики средств измерений непосредственно по средствам измерений и по техническим описаниям на них.
2.3. Классифицировать средства измерений, находящиеся на рабочем месте, по различным классификационным признакам.
      
3.ПРОГРАММА РАБОТЫ
3.2 . Ознакомиться с нормативно-технической документацией на средства   измерений (техническое описание с инструкцией по эксплуатации или паспорт), у которых предстоит определить основные метрологические характеристики (по указанию преподавателя).
3.3.Определить основные метрологические характеристики средств измерений (по указанию преподавателя) непосредственно по средствам измерений и по техническим описаниям (или по паспортам) на них.
3.4. Перерисовать и расшифровать условные обозначения, нанесенные на шкалу   одного из приборов (по указанию преподавателя).
3.5. Составить отчет о проделанной работе.
           
4. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
 4.1. Ознакомиться с классификацией средств измерений по видам и представить ее в виде структурной схемы.
4.2.Ознакомиться с классификацией электроизмерительных приборов и представить ее в виде структурной схемы.
4.3.Составить таблицу с условными обозначениями, наносимыми на циферблаты приборов.
 4.4.Ознакомиться с техническими, в том числе и метрологическими, характеристиками средств измерений.
Привести перечень основных метрологических характеристик электроизмерительных приборов с необходимыми пояснениями и формулами (диапазон измерений, чувствительность, постоянная прибора и цена деления, порог чувствительности, класс точности, входное сопротивление, единицы младшего разряда).
 4.5. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы п.7.

5.литература
5.1.Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для ВУЗов/ Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк, Е.М. Душин и др.; Под ред. Е.М. Душина. - Л.: Энергоатомиздат, 1987.- 480 с.
5.2.Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: Учеб. для вузов/ В.И. Нефедов, В.И. Хахин, Е.В.Федорова и др.; Под ред. В.И. Нефедова.- М. Высш. шк., 2001.- 383 с.
5.5.Электрические измерения: Учеб. пособие для ВУЗов/ В.Н. Малиновский, Р.М. Демидова -Панферова, Ю.Н. Евланов и др.; Под ред. В.Н. Малиновского - М.: Энергоатомиздат, 1985.- 416 с.

6.КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К РАБОТЕ
6.1.Классификация средств электрических измерений.
Под измерением понимается нахождение значений физических величин опытным путем с помощью специальных технических средств. Эти технические средства называются средствами измерений.
Средствами электрических измерений называют технические средства, используемые при электрических измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики.
Различают следующие виды средств электрических измерений:
•	мера;
•	измерительный преобразователь;
•	измерительный прибор;
•	измерительная установка;
•	измерительно-информационная система.
Мерой называют средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера. Различают однозначные, многозначные и наборы мер (например, магазин сопротивлений).
Измерительный преобразователь - средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения, но не доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.
Измерительные преобразователи различаются большим разнообразием. Это могут быть преобразователи неэлектрических величин в электрические (например, термоэлектрический преобразователь преобразует разность температур в напряжение), магнитных величин в электрические (например, измерительная катушка преобразует магнитный поток в напряжение), электрических величин в другие электрические (например, мостовая схема преобразует изменение сопротивления в изменение напряжения), электрических величин в однородные электрические (масштабные преобразователи - усилители; делители напряжения), непрерывной (аналоговой) величины в дискретную, кодированную (аналого-цифровой преобразователь напряжения), а так же кодированных величин в аналоговые (цифро-аналоговый преобразователь напряжения).
Электроизмерительными приборами называют средства электрических измерений, предназначенные для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.
Приборы классифицируются по следующим признакам:
•	по виду выходной величины (аналоговые, цифровые);
•	по элементной базе (электромеханические, электромеханические с преобразователями, электронные);
•	по форме представления информации (показывающие, регистрирующие);
•	по методу измерительного преобразования (прямого преобразования, уравновешивающего преобразования - приборы сравнения);
•	по характеру применения (стационарные - щитовые, переносные - лабораторные);
•	по степени защищенности (обыкновенные, пыле-водо, брызго-защищенные, герметичные и т.д.);
•	по назначению (амперметры, вольтметры и т.д.);
•	по зависимости от метрологического назначения (эталоны, образцовые, рабочие).
Измерительная установка - совокупность функционально объединенных средств измерений (мер, измерительных преобразователей, измерительных приборов) и вспомогательных устройств, предназначенная для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем и размещенная в одном месте.
Измерительная информационная система - совокупность средств измерений (мер, измерительных преобразователей, измерительных приборов) и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи, использования в автоматических системах управления. Более подробно классификация средств измерений приведена в рекомендуемой литературе.

6.2.Основные метрологические характеристики электроизмерительных приборов
Свойства средств измерений оцениваются характеристиками, среди которых выделяют комплекс метрологических характеристик, т.е. характеристик, которые необходимы при оценке точности результатов измерений.
Под нормированием метрологических характеристик понимается количественное задание определенных номинальных значений и допустимых отклонений от этих значений. Нормирование метрологических характеристик позволяет оценить погрешность измерения, достичь взаимозаменяемости средств измерений, обеспечить возможность их сравнения между собой.  Именно нормирование метрологических характеристик отличает средства измерений от других подобных средств (например, измерительный трансформатор от силового трансформатора, измерительный усилитель от обычного усилителя).
Нормирование метрологических характеристик необходимо для решения следующих задач:
•	придания всей совокупности однотипных средств измерений требуемых одинаковых свойств и уменьшения их номенклатуры;
•	обеспечения возможности оценки погрешностей и сравнения средств измерений по точности.
Для каждого вида средств измерений, исходя из их специфики и назначения, нормируется комплекс метрологических характеристик, указываемый в нормативно-технической документации (НТД) на средства измерений (например, паспорт или техническое описание с инструкцией по эксплуатации на средство измерения). В этот комплекс должны включаться такие характеристики, которые позволяют определить погрешность данного средства измерений в известных рабочих условиях его применения. Общий перечень основных нормируемых метрологических характеристик средств измерений, формы их представления и способы нормирования установлены в ГОСТ - 8-009.84.
Обычно пользуются следующими основными характеристиками средств измерений:
а) функция преобразования (градуировочная характеристика в виде графика,  таблицы);
б) чувствительность, порог чувствительности;
в) диапазон измерений;
г) область рабочих частот;
д) статические и динамические погрешности;
е) вариация показаний прибора или выходного сигнала преобразователя;
ж) класс точности средства измерений;
з) полное входное сопротивление средства измерений;
и) быстродействие и др.

6.2.1.Функция преобразования.
Связь между входной (измеряемой) Х и выходной Y величинами средства измерений описывается функцией преобразования               
                                                y = f(x, А1, А2, ...),                                                                1)
                                 где А1, А2, ... - конструктивные параметры средства измерений.
Функция преобразования (1) в общем случае нелинейная. Функция преобразования, присвоенная конкретному типу измерительных устройств, называется номинальной (расчетной) функцией yН = fН(x, А1, А2, ...) (рис.1).

Реальная функция преобразования yP=fP(x) для каждого устройства отличается от номинальной, не выходя, как правило, из определенной зоны допустимых значений, которая оценивается погрешностью измерительного устройства (заштрихована на рис.1). 
В качестве примера уравнения преобразования можно привести уравнение преобразования магнитоэлектрического прибора
                                                                                                                   (2)
где     - угол отклонения указателя (выходная величина);
       I      - ток, протекающий через катушку подвижной части измерительного 
                 механизма (входная величина);
B, S, w, Wпр - индукция магнитного поля в зазоре, площадь витка катушки, число витков катушки, удельный противодействующий момент, соответственно (конструктивные параметры средства измерения).

6.2.2. Чувствительность.
Чувствительность средства измерений характеризует его реакцию на изменения входной (измеряемой) величины и определяется как 
                                Sx=dy/dx                                                          (3)
и находится по уравнению преобразования (1).
Для приборов с равномерной шкалой (y = kx) чувствительность S= y/x=k.
Например, из уравнения (2) имеем   
                                                     .                             (4)
Чувствительность можно определить и по отсчетному устройству стрелочного прибора
                                                      Sx =N/Аном,                                                            (5)              
 где N -число делений шкалы, Аном - верхний предел измерения прибора.
Например, вольтметр имеет шкалу с N =150 дел, два предела измерения напряжения: 150 и 300 В.
Чувствительность на первом пределе:   SU =150/150=1 дел/В
                              и на втором пределе   SU =150/300=0,5 дел/В.
Чувствительность не следует смешивать с порогом чувствительности, под которым понимают наименьшее изменение входной величины, обнаруживаемое с помощью данного средства измерения. 
Порог чувствительности выражают в единицах измеряемой величины и принимают равным половине наименьшей цены деления стрелочного прибора или значению младшего разряда цифрового прибора. Современный уровень измерительной техники позволяет создать измерительные приборы постоянного тока с порогом чувствительности по напряжению 10-8 В и по току 10-16 А.
Для измерительных приборов со стрелочным указателем величина, обратная чувствительности, называется ценой деления СХ (постоянной прибора),
которая находится как          СХ=1/SХ  .                                                                           (6)                                       
Цена деления подсчитывается двумя способами.                          
Первый способ применяют, если на шкале прибора имеются цифры, означающие измеряемую величину (однопредельный прибор). В этом случае частное от деления разности двух ближайших оцифрованных значений на число делений между ними дает искомое значение                   С= (Аn-An-1)/n.   .                                                            (7)
Например, амперметр электромагнитной системы имеет оцифрованные деления: 0, 1, 2, 3, 4, 5 А. Между отметками 3 и 4 нанесены четыре риски, т.е. пять делений. Цена одного деления: СI= 1/5 = 0,2 А/дел.
Между отметками 1 и 2 только одна риска, т.е. два деления, в этом случае цена деления СI= 1/2 = 0,5 А/дел.
Второй способ применяют, если прибор многопредельный. Цену деления рассчитывают как частное от деления предела, указанного на переключателе, на число делений, обозначенное цифрой на конце шкалы
                                                                    С = Аном/N .                                                    (8)
 Например, вольтметр двухпредельный электромагнитный имеет 150 делений и пределы измерения напряжения 150 и 300 В.  В этом случае цена деления прибора:
для предела 150 В        -      СU= Uном/N =150/150 = 1 В/дел,
для предела 300 В        -     СU=300/150 = 2 В/дел.
Сложнее определить цену деления многопредельного ваттметра. Мощность потребителя определяется по формуле: Р = UI, т.е. ваттметр должен фиксировать напряжение потребителя и его силу тока. В связи с этим измерительный механизм ваттметра имеет две обмотки: токовую (последовательную) и обмотку напряжения (параллельную). На рис. 2 изображена схема включения ваттметра.

Часто ваттметр имеет два предела по току, для чего имеются две соответствующие клеммы, и несколько пределов по напряжению, для которых служит специальный переключатель.
Цена деления ваттметра равна произведению пределов напряжения и силы тока, на которые включен прибор, деленному на число делений шкалы    

       СР=UномIном/N.                            (9)

       Рис. 2                         

Например, ваттметр электродинамический имеет пределы измерения по току Iном 2,5 и 5 А, а по напряжению Uном 75, 150, 300, 600 В и число делений шкалы N = 150.
Если прибор включен на Iном = 5 А и Uном = 300 В, то 
                      СР = 3005/150 = 10 Вт/дел.
Цифровое отсчетное устройство эквивалентно равномерной шкале. Оно характеризуется числом десятичных разрядов и ценой единицы младшего разряда.

6.2.3.Диапазон измерений.
Диапазон измерений - это область значений измеряемой величины, для которой нормирована погрешность средства измерений.
Наименьшее значение диапазона измерения называют нижним пределом измерения, а наибольшее значение диапазона измерений - верхним пределом.
Диапазон показаний - область значений шкалы, ограниченная конечным (наибольшим) и начальным (наименьшим) значениями физической величины, указанными на шкале.
Диапазон измерений и диапазон показаний для различных приборов могут не совпадать. При равномерной шкале диапазон измерений и диапазон показаний шкалы обычно совпадают. А при неравномерной шкале диапазон измерений ограничен точками в начале и в конце шкалы или обозначается сплошной линией, объединяющей отметки, (риски) шкалы, принадлежащие диапазону измерений.

6.2.4.Область рабочих частот.
Рабочая область частот - область значений частот переменного тока, в пределах которой нормируется дополнительная частотная погрешность измерительного устройства. Эта погрешность обуславливается изменением сопротивлений индуктивных и емкостных элементов приборов, потерями на перемагничивание и вихревые токи в ферромагнитных металлических деталях, влиянием паразитных индуктивностей и емкостей (на высоких частотах). В документации  на средства измерения переменных токов напряжений обязательно указывается рабочая область частот (номинальный диапазон), в которой гарантируется указанная точность измерений (класс точности).

6.2.5. Погрешность средств измерений.
Погрешность средства измерений связана с отклонением  реальной функции преобразования или градуировочной характеристики от номинальной (расчетной) (рис.1). Значение этого отклонения является сложной функцией измеряемой	 величины и влияющих величин. Влияющей величиной называется физическая величина, не являющаяся измеряемой, но оказывающая влияние на результат измерения, например, температура окружающей среды, напряжение питающей сети, магнитное поле. Весь диапазон возможных значений каждой влияющей величины делится на три поддиапазона: нормальное (номинальное) значение (область значений), рабочая область значений, предельная (расширенная) область значений.
При нормальных значениях влияющих величин погрешность средств измерений минимальна.
При отклонении влияющих величин от их нормальных значений средствам измерений присущи дополнительные (к основной) погрешности.
По способу выражения погрешности средств измерений делятся на абсолютные, относительные и приведенные.
Абсолютная погрешность прибора - разность между показанием Х прибора и истинным значением измеряемой величины Хо, т.е. .                                    (10)
При экспериментальном определении абсолютной погрешности за истинное значение измеряемой величины принимается показание образцового прибора, т.е. действительное значение измеряемой величины  Хq.
                         .                                             (11)
Приведенная погрешность прибора 
                         ,                                             (12)
где ХN - нормирующее значение, которое равно: для приборов с нулевой отметкой на краю шкалы - верхнему пределу измерений (ХN = Хном);
для приборов, имеющих двухстороннюю шкалу (т.е. с нулем посередине шкалы) - арифметической сумме верхних пределов измерений.

6.2.6.Класс точности.
Класс точности - это обобщенная характеристика прибора, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей. Согласно ГОСТ 8.401-81 классы точности для различных средств измерения выражаться одним числом или дробью, указывающими предельное значение допускаемой погрешности (абсолютной, относительной или приведенной).
Пределы допускаемых основной и дополнительной погрешностей выражаются в форме абсолютной, относительной и приведенной погрешностей.
Абсолютная погрешность может быть выражена одним числом
                                                                                                                          (13) 
или двучленной формулой    ,                                                               (14)
где   - предел допускаемой абсолютной погрешности;
      а, в - положительные числа, не зависящие от Х,
       Х   - значение измеряемой величины.
Коэффициент “а” определяет составляющую погрешности, остающуюся постоянной во всем диапазоне измерений. Эта составляющая называется аддитивной погрешностью (рис.3).Составляющая погрешности, линейно зависящая от значения измеряемой величины, называется мультипликативной и определяется коэффициентом “в”.

Относительная погрешность выражается одночленной формулой 
               
                                               (15)
или двухчленной формулой
                                   (16)
где δ   - предел допускаемой относительной погрешности         
              в процентах значения измеряемой величины;    
                                                                ХК  - конечное значение диапазона измерений;
                                                                c, d - положительные числа.
Коэффициент “с” численно равен относительной погрешности на верхнем пределе измерения, “d” - численно равен погрешности на верхнем пределе измерения, выраженной в процентах от верхнего предела.
По формуле (15) нормируются погрешности однозначных мер и масштабных преобразователей, например, катушка сопротивления, для которой , должна иметь условное обозначение класса точности 0,01.
По формуле (16) нормируются погрешности магазинов сопротивлений и цифровых вольтметров. В обозначение класса точности входят два числа, разделенные чертой (с/d).
Например, погрешность магазина сопротивлений нормируется по формуле:                           
                                 
Условное обозначение класса точности в этом случае 0,05/410-6.
Приведенная погрешность выражается формулой
                                           ,                                                            (17)
где  - пределы допускаемой приведенной погрешности в процентах от нормирующего значения.
Средствам измерений, пределы допускаемых погрешностей которых нормированы приведенной погрешностью, присваиваются классы точности, выбираемые из ряда чисел: 110n; 1,510n; 210n; 410n; 510n; 610n; где n = 1; 0; -1; -2 и т.д. Условное обозначение класса точности при его нормировании по приведенной погрешности зависит от способа выбора нормирующего значения.
Если нормирующее значение определяется в единицах измеряемой величины, то класс точности обозначается числом, совпадающим с пределом приведенной погрешности. Например, если  то класс точности обозначается 1,5.
Если нормирующее значение определяется длиной шкалы (например, для омметров), то обозначение класса точности будет иметь вид (при ) - 1,5.
Многодиапазонным и комбинированным приборам могут присваиваться несколько различных классов точности.

6.2.7.Вариация показаний.
Для электромеханических стрелочных приборов нормируется погрешность от вариации показаний.
Вариация показаний прибора - наибольшая разность показаний прибора при одном и том же значении измеряемой величины (при условии, что случайная погрешность средства измерения пренебрежимо мала по сравнению с систематической). Она определяется при плавном подходе стрелки прибора к заданной отметке шкалы при ее движении от начальной, а затем от конечной точки шкалы. Причиной вариации является трение в опорах подвижной части.

6.2.8.Полное входное сопротивление измерительного устройства.
Полное входное сопротивление измерительного устройства - это сопротивление относительно входных зажимов устройства. Это сопротивление применяют при оценке влияния средства измерения на режим работы объекта измерения. Подключение средства измерений к источнику сигнала вызывает потребление энергии от объекта измерения и, как следствие, изменение величины, подлежащей измерению, и, соответственно, появлению погрешности. Поэтому малое собственное потребление мощности средства измерений является их достоинством.
Для уменьшения потребляемой мощности при последовательном включении необходимо выбрать средства измерения с малым сопротивлением, а при параллельном подключении - с высоким сопротивлением, т.к. Р = U2/R.
Мощность, потребляемая приборами в зависимости от принципа действия, назначения прибора и предела измерения, имеет самые различные значения и для большинства приборов лежит в пределах от 10-12 до 15 Вт.

6.2.9.Быстродействие прибора.
Быстродействие - это время выполнения операции измерения величины средством измерения.
Для показывающих аналоговых приборов - это время установления указателя после включения прибора. Оно не должно превышать 4 с.
Для цифровых измерительных устройств нормируется число измерений в единицу времени, которое может достигать 106 измерений/с.
У показывающих аналоговых электромеханических и электронных приборов часть нормируемых метрологических характеристик и других характеристик указывается в виде условных обозначений на циферблатах приборов (табл. 1).

7.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
7.1.Дать классификацию средств измерений по видам.
7.2.Перечислить основные нормируемые метрологические характеристики приборов.
7.3.Дать определение класса точности средств измерений и пояснить, как он нормируется и обозначается у различных средств измерений.
7.4.Дать классификацию электроизмерительных приборов 
Таблица 1
Наименование	Условные обозначения	
Система измерительного механизма:	Прибор	Логометр	
Магнитоэлектрическая с подвижной рамкой			
Электромагнитная 			
Электродинамическая			
Ферродинамическая			
Индукционная			
Электростатическая			
Приборы с преобразователем	Преобразователь	Прибор	
Выпрямительный	

Электронный		
	
Термоэлектрический	

Род тока: постоянный		
                             постоянный и переменный		
                               переменный		
                                 трехфазный переменный		
Прибор применять при:                                   вертикальном положении шкалы		
      горизонтальном положении шкалы		
Класс точности (одно из указанных условных обозначений), например, 1,5		
Напряжение испытательное изоляции, например, 2 Кв		
Номинальный диапазон частот	400 Гц	
Номинальный(подчеркнуто) и расширенный диапазон частот	100 -400 Гц,     1000 	

8.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
        8.1.Классифицировать средства измерений, находящиеся на рабочем месте, по различным классификационным признакам.  Результаты классификации занести в табл. 2.
Таблица 2
Классификационные признаки	Средства измерений	

			

       8.2.Определить основные метрологические характеристики средств измерений (по указанию преподавателя) непосредственно по средствам измерений и по техническим описаниям на них. Результаты работы занести в табл. 3.
                                                                                                                     Таблица 3
Метрологические характеристики	Средства измерений	
			
Диапазон 
показаний	нижний поддиапазон			
	верхний поддиапазон			
Диапазон
измерений	нижний поддиапазон			
	верхний поддиапазон			
Цена
деления	нижний поддиапазон			
	верхний поддиапазон			
Чувствительность	нижний поддиапазон			
	верхний поддиапазон			
Порог чувствительности			
Класс точности прибора			
Область рабочих частот			
Входное
сопротивление	Нижний предел измерения			
	Верхний предел измерения			

9.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
	
         Составить отчет о проделанной работе, который должен содержать :
■ название работы;
■   цель работы;
■   программу работы;
■  классификацию средств измерений и электроизмерительных приборов    в виде структурных схем;
■  таблицу с условными обозначениями, наносимыми на циферблаты приборов;
■  таблицы с результатами работы по п.8.1 и 8.2;
■  выводы по работе;
■  список использованной литературы.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ  И ИХ ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Методические указания 
по выполнению лабораторной работы

                           Составители: Владимир Федорович Вотяков 
                                                   Александр Михайлович Нестеров

                 

                            Подписано  к  печати____ _________________
                            Формат     60х84/16.         Бумага   офсетная
                            Плоская  печать.Усл.печ.л.  Уч.-изд.л.
                            Тираж   100 экз.   Заказ__________Бесплатно.
                            ИПФ  ТПУ    Лицензия       ЛТ № 1 от _______
                            Ротапринт ТПУ.634034,  Томск, пр.Ленина, 30