С Т А Н Д А Р Т   о р г а н и з а ц и и

Система менеджмента измерений ТПУ.

Управление процессами измерений и измерительным оборудованием Measurement management system of TPU. Management of measurement processes and measuring equipment

СОДЕРЖАНИЕ	                                               С.

1 Назначение и область применения	4

2 Нормативные ссылки	4

3 Термины, определения и обозначения	7

3.1 Термины и определения	7

3.2 Обозначения и сокращения	9

4 Общие требования	10

5 Ответственность руководства	11

5.1 Метрологическая служба	11

5.2 Ориентация на потребителя	12

5.3 Цели в области качества	12

5.4 Анализ со стороны руководства	12

6 Управление ресурсами	13

6.1 Ответственность персонала	13

6.2 Компетентность и обучение	14

6.3 Идентификация	14

6.4 Материальные ресурсы	15

6.5 Внешние поставщики	16

7 Метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования  и выполнение процессов измерений	17

7.1 Метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования	17

7.2 Выполнение процессов измерений	24

8 Анализ и улучшение системы менеджмента измерений	26

8.1 Общие положения	26

8.2 Аудит и мониторинг	27

8.3 Управление несоответствиями	28

8.4 Улучшение	29

Приложение А Организационная структура СМИ ТПУ	30

Приложение Б Организационная структура МС ТПУ	31

Приложение В Реестр аккредитованных и аттестованных лабораторий ТПУ (форма)	32

Приложение Г Схема процессной модели СМИ ТПУ	34

Приложение Д Матрица распределения ответственности и полномочий  при функционировании СМИ в ТПУ	35

Приложение Е Форма регистрационной карточки на оборудование	36

Приложение Ж Форма этикетки на оборудование	38

Приложение З Форма журнала «Регистрация условий окружающей среды»	39

Приложение И Форма графика поверки средств измерений	40

Приложение К  Форма графика калибровки средств измерений	42

# 1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт представляет собой описание системы менеджмента измерений Томского политехнического университета, которая является частью общей системы менеджмента качества университета и направлена на обеспечение выполнения метрологических требований.

Область применения стандарта – управление процессами измерений и измерительным оборудованием в научной, инновационной, учебной и производственной деятельности ТПУ, позволяющими обеспечивать достоверность результатов измерений характеристик, влияющих на качество научно-технической продукции, в том числе метрологических услуг.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 10012, ГОСТ ISO 9001 и устанавливает требования к измерительному оборудованию, критерии и механизмы эффективного управления измерительными процессами и оборудованием в ТПУ.

Требования настоящего стандарта применяют наряду с метрологическими правилами и нормами, которые имеют обязательную силу на территории Российской Федерации и которые содержатся в нормативных документах по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 г. № 102–ФЗ.

Стандарт предназначен для руководителей структурных подразделений и  сотрудников университета, участвующих в проведении научных исследований, измерительных процессах, и устанавливает единый порядок оперативного контроля, использования, хранения измерительного оборудования.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативно-правовые акты, национальные стандарты и локальные нормативные документы:

- Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

- ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»

- ГОСТ Р ИСО 10012–2008 «Система менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию»

- ГОСТ Р ИСО 5725-1-02…5725-6-02 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1…6»

- ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»

- РМГ 29-99 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения»

- РМГ 64-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений»

- МИ 2240-98 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. Методика и порядок проведения работы»

- МИ 2304-08 «ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метрологическими службами юридических лиц»

- МИ 2427-97 «ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях»

- ПМГ 96-2009 «ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления»

- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

- ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ»

- ПР 50.2.017-95 «ГСИ. Положения о Российской системе калибровки»

- ПР 50.2.102-09 «ГСИ. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в РФ»

- ПР 50.2.104-09 «ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа»

- РД 153-34.0-11.402-98 «МУ. Метрологическая аттестация нестандартизованных средств измерений. Организация и порядок проведения»

- Положение о Центре метрологии ТПУ

- Руководство по качеству ТПУ

- Руководство по качеству калибровки средств измерений

- СТО ТПУ 1.5.01-2010 «Система менеджмента качества ТПУ. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»

– Порядок использования уникального и дорогостоящего оборудования центров коллективного пользования ТПУ

П р и м е ч а н и е – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины, определения и обозначения

# 3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины с соответствующими определениями:

единство измерений: Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью

измерение: Совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины

измерительное оборудование: Средства измерений, в том числе эталоны единиц физических величин, стандартные образцы, программное обеспечение (кроме входящего в состав средств измерений) и вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для реализации процесса измерений

испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний

калибровка средств измерений: Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений

методика (метод) измерений: Совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности

метрологическое подтверждение пригодности: Совокупность операций, необходимых для обеспечения соответствия измерительного оборудования установленным требованиям

П р и м е ч а н и я

1 Метрологическое подтверждение пригодности включает в себя калибровку (поверку) средств измерений, аттестацию испытательного оборудования, проверку используемого в процессе измерений программного обеспечения (кроме входящего в состав средств измерений) и вспомогательной аппаратуры, необходимые регулировки или ремонт с последующей калибровкой (поверкой) или проверкой, сравнение с метрологическими требованиями для предполагаемого использования оборудования (например, с характеристиками, указанными изготовителем), а также пломбирование и маркировку.

2 Метрологическое подтверждение пригодности является не достигнутым, пока годность измерительного оборудования для использования по назначению не будет продемонстрирована и не зарегистрирована.

3 Требования к использованию измерительного оборудования включают в себя требования к диапазону изменений параметров и характеристик, разрешающей способности и максимально допустимым погрешностям.

метрологическая служба: Организующее и (или) выполняющее работы по обеспечению единства измерений и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений структурное подразделение

метрологические требования: Требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены

метрологическая характеристика средства измерений: Характеристика средства измерений, влияющая на результат измерений, его погрешности и неопределенность

П р и м е ч а н и я

1 Средство измерений может иметь несколько метрологических характеристик.

2 Метрологические характеристики могут быть предметом калибровки или поверки.

нестандартизованные средства измерений: Единичные экземпляры средств измерений серийного выпуска с нормированными метрологическими характеристиками, в конструкцию которых внесены изменения, влияющие на эти характеристики или применяемые в условиях, отличающихся от условий, для которых нормированы их метрологические характеристики,

или опытные образцы средств, изготовленные для проведения экспериментальных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

или единичные экземпляры или мелкие партии СИ, изготовленные для контроля технологического процесса,

или приобретенные по импорту и не внесенные в Государственный реестр РФ, а также измерительные системы, измерительно-вычислительные комплексы и их компоненты

поверка средств измерений: Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям

средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений.

П р и м е ч а н и е – в число средств измерений входят меры, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы и преобразователи, стандартные образцы состава и свойств различных веществ и материалов.

система менеджмента измерений: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для достижения метрологического подтверждения и постоянного управления процессами измерений

# 3.2 Обозначения и сокращения

ГСИ – государственная система обеспечения единства измерений

ИО – измерительное  оборудование

МС – метрологическая служба

МХ – метрологическая характеристика

МЭ – метрологическая экспертиза

НД – нормативная документация

НИР – научно-исследовательская работа

НСИ – нестандартизованные средства измерений

РИ – рабочая инструкция

СИ – средство измерений

СМИ – система менеджмента измерений

СЦКП – Сеть центров коллективного пользования

ТПУ – Томский политехнический университет

ТД – техническая документация

ТЗ – техническое задание

ЦМ – Центр метрологии

# 4 Общие требования

Разработанная и действующая СМИ ТПУ обеспечивает выполнение установленных метрологических требований, которые являются следствием требований к научно-технической продукции, производимой и выпускаемой ТПУ, требований к проведению учебного процесса, технологических и нормативных требований производственных подразделений, требований к компетентности испытательных и калибровочной  лабораторий, в том числе аттестованных и аккредитованных, и др.

СМИ включает следующие основные элементы:

– основные виды метрологической деятельности: менеджмент ресурсов; управление процессами измерений и метрологическим подтверждением пригодности ИО, а также процессами необходимого технического обслуживания ИО; анализ и постоянное улучшение; связывающие их информационные коммуникации и процессы управления документацией и записями по процессам измерений, метрологического подтверждения пригодности, а также каналы связи с Заказчиками услуг (работ);

– организационную структуру СМИ ТПУ (Приложение А) , организационную структуру МС ТПУ (Приложение Б), реестр аккредитованных, аттестованных и сертифицированных лабораторий ТПУ (Приложение В);

– ответственность административного руководства и распределение ответственности, полномочий и взаимодействия по основным видам метрологической деятельности между персоналом, который руководит, исполняет и проверяет работу, влияющую на достоверность и качество измерений (положения о структурных подразделениях ТПУ и должностные инструкции сотрудников);

– основные процессы измерений и измерительное оборудование, применяемые в ТПУ;

– документацию системы менеджмента измерений.

Схема процессной модели и перечень процессов измерений СМИ ТПУ, на которые распространяется действие настоящего стандарта, приведена в Приложении Г.

Настоящий стандарт распространяется на все виды ИО, в том числе и на импортные, находящиеся в обращении в структурных подразделениях ТПУ.

# 5 Ответственность руководства

# 5.1 Метрологическая служба

Менеджмент процессов управленческой, производственной и вспомогательной деятельности, процессов измерений осуществляется установленной и постоянно поддерживаемой организационной структурой ТПУ. Организационная структура определяет функции и связи административного подчинения подразделений и должностных лиц в деятельности ТПУ.

В рамках организационной структуры ТПУ предусмотрена организационная структура метрологической службы. Деятельность МС ТПУ осуществляется на основании Положения о Центре метрологии ТПУ. ЦМ ТПУ представляет собой структурное подразделение, входящее в состав управления проректора по научной работе и инновациям, и возглавляет работу МС. Высшее руководство университета обеспечивает необходимые ресурсы для создания и функционирования метрологической службы.

Также в рамках организационной структуры ТПУ предусмотрена организационная структура СМИ, согласно которой в решении вопросов, связанных с функционированием, оценкой и совершенствованием СМИ, задействованы директор ЦМ и собственно ЦМ, руководители подразделений занятых научной, учебной и производственной деятельностью, в том числе аккредитованных испытательных лабораторий и ответственные за метрологическое обеспечение, состояние и эксплуатацию измерительного оборудования в структурных подразделениях, внутренние аудиторы.

Директор ЦМ отвечает за реализацию СМИ и координацию действий всех подразделений ТПУ в рамках СМИ в соответствии с настоящим СТО.

Матрица распределения ответственности и полномочий при функционировании СМИ в ТПУ приведена в Приложении Д.

# 5.2 Ориентация на потребителя

Деятельность МС ТПУ направлена на удовлетворение требований и ожиданий потребителей:

- внутренних – структурных подразделений ТПУ, занятых научной, учебной и производственной деятельностью, в том числе аккредитованных испытательных и калибровочной лабораторий;

- внешних – Заказчиков метрологических услуг, а также государства в целом и местных органов управления как заинтересованных сторон.

При оказании услуг внутренним и внешним потребителям руководство МС ТПУ обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

а) определение требований потребителя к измерениям и перевод их в метрологические требования;

б) выполнение системой менеджмента измерений требований потребителя;

в) демонстрацию соответствия измерительного оборудования и процессов измерений метрологическим требованиям, установленным потребителем.

# 5.3 Цели в области качества

Цель системы менеджмента измерений заключается в управлении риском вероятности того, что измерительное оборудование и измерительные процессы дадут неправильные результаты, повлияющие на качество продукции.

# 5.4 Анализ со стороны руководства

Руководство ТПУ анализирует СМИ не реже одного раза в год с целью обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и результативности, а также оценки возможностей для её улучшения. Руководство ТПУ обеспечивает выделение всех необходимых ресурсов для поддержания СМИ, а именно:

- человеческие ресурсы, имеющие профессиональную, методическую, социальную компетентность и способные к постоянному самосовершенствованию и повышению квалификации;

- материальные ресурсы, включая эталонное, испытательное, измерительное и вспомогательное оборудование;

- инфраструктуру, отвечающую потребностям научных, учебных и производственных подразделений ТПУ;

- финансовые ресурсы. Финансирование СМИ осуществляется за счёт бюджета ТПУ и внебюджетных источников финансирования. Вопросы финансирования решаются индивидуально в каждом конкретном случае.

Результаты анализа со стороны высшего руководства используются директором ЦМ для внесения требуемых изменений в систему менеджмента измерений, включая улучшение процессов измерений и, при необходимости, пересмотр целей в области качества.

В случае значительных изменений внешних и внутренних условий функционирования СМИ высшим руководством проводится внеплановый анализ СМИ.

# 6 Управление ресурсами

# 6.1 Ответственность персонала

ЦМ координирует организацию работ по метрологическому обслуживанию ИО через ответственных за метрологическое обеспечение в подразделении, с привлечением руководителей подразделений.

В каждом институте ТПУ, имеющем на балансе ИО, проректором-директором назначается ответственный за метрологическое обеспечение, права и обязанности которого регламентированы в РИ ответственного за метрологическое обеспечение.

Для выполнения необходимых работ могут привлекаться сторонние специалисты. Их обязанности оговариваются в каждом отдельном случае условиями заключаемых контрактов или договоров подряда.

# 6.2 Компетентность и обучение

Персонал, выполняющий работы, влияющие на качество измерений, и предоставляемых метрологических услуг должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, знания и навыки, которые обеспечиваются необходимым образованием и профессиональным опытом работников, их систематическим обучением и другими мероприятиями.

Каждое подразделение ТПУ, имеющее измерительное оборудование, требующее квалифицированного обслуживания, разрабатывает ежегодный план-график (или в течение года по мере необходимости) повышения квалификации сотрудников. ЦМ по Заявкам подразделений составляет программу курсов повышения квалификации в области обеспечения единства измерений.

# 6.3 Идентификация

МС чётко идентифицирует измерительное оборудование и технические процедуры, используемые в системе менеджмента измерений.

Каждая единица ИО должна иметь регистрационный номер, в соответствии с которым производится его учёт и техническое обслуживание, статус метрологического подтверждения пригодности (поверка, калибровка, проверка, аттестация). Форма регистрационной карточки на оборудование приведена в Приложении Е. Формы этикеток на оборудование приведены в Приложении Ж.

Средства измерений, находящиеся на хранении, должны быть промаркированы и иметь этикетки с четко видимыми надписями: «резерв», «неисправен», «подлежит ремонту», «подлежит списанию» и т.п. На этикетках так же наносится дата признания соответствующего состояния средства измерений.

ИО, имеющее подтверждение пригодности для использования только в определенном процессе (или процессах) измерений, должно быть чётко идентифицировано для предупреждения его несоответствующего использования.

Средства измерений, применяемые для установления факта наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения без количественной оценки этой величины, относят к категории индикаторных, на лицевой панели таких СИ наносят шифр «И».

# 6.4 Материальные ресурсы

6.4.1 Измерительное оборудование

ТПУ располагает ИО, необходимым для проведения измерений в научном, учебном и производственном процессах в соответствии с установленными метрологическими требованиями. ИО поддерживается в работоспособном состоянии, идентифицируется в СМИ в порядке, определённом в 6.3 настоящего стандарта. В зависимости от области применения ИО, оно имеет действующий статус калибровки, поверки или проверки, аттестации (в т.ч. техническое обслуживание).

Метрологические требования к ИО вытекают из установленных требований к научно-технической продукции, выпускаемой университетом.

6.4.2 Среда

Для эффективного выполнения измерительных процессов необходимо поддерживать надлежащие окружающие условия.

П р и м е ч а н и е – изготовители оборудования в НД указывают ограничения окружающих условий с целью правильного использования оборудования.

Окружающие условия, влияющие на результат и точность измерений, должны контролироваться и фиксироваться . Поправки на окружающие условия должны применятся к результатам измерений.

СИ с помощью которых осуществляется контроль условий окружающей среды должны быть поверены.

Сотрудники, осуществляющие измерения, определяют и регистрируют условия окружающей среды в журнале, рекомендуемая форма которого приведена в Приложении З.

# 6.5 Внешние поставщики

Процесс закупок осуществляется в соответствии с Регламентом осуществления закупок для нужд Томского политехнического университета.

Требования к закупаемым товарам и услугам для СМИ документируются в договоре на закупку, согласуются в процессе утверждения технического задания.

Руководители подразделений или ответственные за метрологическое обеспечение осуществляют поиск необходимого оборудования, проводят анализ технико-экономических условий поставки (сроки, стоимость, условия поставки и т.д.). Совместно с сотрудниками ЦМ проводят оценку состояния метрологического обеспечения оборудования, наличие его регистрации в Государственном реестре средств измерений утверждённых типов, возможность поверки и калибровки, необходимость разработки методик калибровки, методик (методов) измерений. Если измерительное оборудование состоит из отдельных компонентов или включает в себя несколько СИ, то на каждую составную часть необходимо обеспечить наличие комплекта эксплуатационной документации.

При приобретении средств измерений и испытательного оборудования особое внимание обращается на:

- соответствие технических и метрологических характеристик приобретаемого оборудования требованиям соответствующей технической документации на продукцию, включая методики измерений и испытаний;

- первоочередность приобретения стандартизованных средств измерений и испытательного оборудования;

- первоочередность приобретения, в случае необходимости, тех импортных средств измерений, которые включены в Государственный реестр средств измерений РФ.

Особое внимание при приобретении СИ обращается на наличие:

- необходимой эксплуатационной документации;

- копии сертификатов об утверждении типа или наличие знака Государственного Реестра средств измерений на самом СИ или в эксплуатационной документации, сопровождающей СИ;

- наличие свидетельства о поверке (сертификата о калибровке);

- наличие в составе эксплуатационной документации методики поверки (калибровки) СИ в виде самостоятельного документа или в виде составной части более общего документа.

Для испытательного оборудования наличие:

- эксплуатационной документации;

- программы и методики аттестации данного конкретного испытательного оборудования.

В случае необходимости применения нестандартизованного (изготавливаемого в единичных экземплярах) оборудования руководителю подразделения совместно с ЦМ необходимо оценить:

– последовательность операций и необходимые ресурсы для введения в действие в установленном порядке изготовленного нестандартизированного оборудования (например, необходимость: проведения испытаний с целью утверждения типа средств измерений; разработки программы и методик испытаний; методик поверки или калибровки; необходимость создания соответствующего поверочного оборудования или средств калибровки и т.п.).

# 7 Метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования и выполнение процессов измерений

# 7.1 Метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования

7.1.1 Общие положения

Метрологическое подтверждение пригодности предназначено для подтверждения соответствия метрологических характеристик измерительного оборудования метрологическим требованиям, предусмотренным процессом измерений. Метрологическое подтверждение пригодности включает в себя поверку, калибровку, проверку и аттестацию  испытательного оборудования. Схема процессов метрологического подтверждения пригодности ИО приведена на рисунке 1.

СИ, применяемые в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, при выполнении научных исследований (при наличии требований к  метрологическому подтверждению пригодности) подвергаются периодической поверке в Государственных региональных центрах метрологии и других аккредитованных на право поверки СИ организациях.

Часть СИ, не подлежащих государственному регулированию в области обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством РФ, калибруется.

ИО используемое только в учебном процессе согласно ПР 50.2.002 поверке не подлежит. Контроль за его исправностью должен соответствовать требованиям учебного процесса и осуществляться в порядке, установленном правилами эксплуатации.

Средства измерений, относящиеся к категории индикаторных не подлежат поверке или калибровке.

Испытательное оборудование подвергается периодической аттестации с целью подтверждения соответствия его характеристик требованиям НД на методики испытаний, измерений и эксплуатационных документов на оборудование.

Метрологические характеристики СИ должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.009.

П р и м е ч а н и е – требования к ИО, применяемому в производственных процессах устанавливаются в конструкторско-технологической документации и документах на методы испытаний;

Рисунок 1 – Схема процесса метрологического подтверждения пригодности

Пригодность конкретного оборудования к применению подтверждается процедурами и документами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 – Связь оборудования с процедурами и документами

| Оборудование | Процедура подтверждения пригодности к применению | Наименование подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Средство измерений | Поверка- Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям | Свидетельство о поверке – документ, выданный соответствующим образом и удостоверяющий факт того, что поверенные средства измерений имеют метрологические характеристики, соответствующие установленным техническим требованиям |
|  | Калибровка – Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений | Сертификат о калибровке – документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку |
| Испытательное оборудование | Аттестация – определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации | Протокол аттестации – документ, удостоверяющий факт получения положительных результатов аттестации средства испытания, который выдается организацией, осуществляющей аттестацию |
| Нестандартизованное средство измерений | Аттестация – совокупность операций, выполняемых в целях определения и установления соответствия метрологических характеристик НСИ требованиям распространяющихся на них документов и выдача документа с указанием полученных данных | Свидетельство – документ, подтверждающий либо не подтверждающий, что аттестуемые НСИ имеют метрологические характеристики, соответствующие установленным техническим требованиям. Протокол – документ, содержащий необходимые сведения об объекте аттестации, применяемых методах, средствах и условиях аттестации, результаты аттестации, а так же заключения по результатам аттестации, оформленные в установленном порядке |

7.1.2 Поверка средств измерений

Ежегодно ответственные за метрологическое обеспечение, состояние и эксплуатацию измерительного оборудования в подразделениях до 01 декабря года, предшествующего поверке СИ составляют графики поверки в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006. Форма графика поверки СИ приведена в Приложении И настоящего стандарта. Графики сдаются в Центр метрологии ТПУ для согласования и утверждения в Государственном региональном центре метрологии либо, при необходимости, в иной аккредитованной на право поверки организации.

Вопрос о возможности дополнительного включения СИ в графики после их утверждения решается директором ЦМ в каждом конкретном случае и согласовывается с Государственным региональным центром метрологии либо в иной аккредитованной на право поверки организации.

Все находящиеся в эксплуатации СИ представляются на поверку за месяц до истечения срока предыдущей поверки. При положительных результатах поверки на СИ наносится знак поверки и выдаётся свидетельство о поверке, при отрицательных – извещение о непригодности.

П р и м е ч а н и е – если особенности конструкции или условия эксплуатации средств измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке

Оригиналы свидетельств о поверке СИ хранятся у ответственных за метрологическое обеспечение, за которыми закреплены данные СИ.

На каждое поверенное СИ наклеивается этикетка с указанием дат последней и очередной проверки метрологической пригодности в месте, доступном для визуального контроля, на его корпус или футляр, если это целесообразно по конструктивным особенностям.

7.1.3 Калибровка средств измерений

Средства измерений, не подлежащие государственному регулированию в области обеспечения единства измерений, подвергаются калибровке аккредитованными организациями на право калибровки СИ.

Калибровка проводится с целью подтверждения установленных метрологических характеристик или определения их действительных в соответствии с требованиями Правил по метрологии ПР 50.2.016 и положениями о Российской системе калибровки (ПР 50.2.017). Порядок и основные процедуры проведения калибровочных работ в ТПУ изложены в Руководстве по качеству калибровки средств измерений.

Калибровка производится специалистами ЦМ, обученными в установленном порядке, с использованием рабочих эталонов, соподчинённых государственным эталонам единиц величин, в сроки, установленные графиком калибровки. Форма графика калибровки приведена в Приложение К настоящего стандарта. Ежегодно до 01 декабря графики сдаются в Центр метрологии для согласования и планирования работ. Калибровка СИ проводится по типовым методикам калибровки (поверки) либо по методикам, разработанным в ЦМ или самим пользователем, и утвержденными проректором по НРиИ.

Введение новых методик калибровки должно быть планируемым видом работы, поручаемым квалифицированному персоналу, располагающему необходимыми ресурсами.

Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, и сертификатом о калибровке.

Протоколы с результатами калибровки хранятся не менее срока до следующей калибровки. Протоколы с результатами калибровки средств измерений, для которых не установлен срок следующей калибровки, хранятся не менее одного года.

Калибровка СИ, не обеспечиваемых областью аккредитации калибровки МС ТПУ, подвергаются калибровке, в сторонней организации имеющей на это право (по заключенному договору).

Оригиналы сертификатов о калибровке СИ хранятся у ответственных за метрологическое обеспечение,  за которыми закреплены данные СИ, а протоколы в ЦМ.

На каждое калиброванное СИ наклеивается этикетка с указанием дат последней и очередной проверки метрологической пригодности.

7.1.4 Метрологическая аттестация нестандартизированных средств измерений

Нестандартизированные средства измерений, изготовленные в ТПУ по заказам сторонних организаций или для проведения измерительного эксперимента в рамках конкретной научной работы, подвергаются обязательной метрологической   аттестации в   соответствии с ПР 50.2.104 и   РМГ 51.

Метрологическая аттестация НСИ заключается в проведении организационно-методических и научно-технических мероприятий по освидетельствованию средства измерений с целью установления возможности его применения в соответствии с требованиями технического задания, конструкторской и (или) технологической документации.

В случае разработки НСИ по заказу сторонней организации его метрологическая аттестация должна проводиться с участием представителя заказчика.

Метрологическая аттестация НСИ выполняется подразделением-разработчиком НСИ совместно с Центром метрологии, метрологической службой организации-заказчика и аккредитованной организацией. Ответственность за организацию и проведение метрологической аттестации НСИ несёт руководитель подразделения.

Перед проведением метрологической аттестации подразделением-разработчиком НСИ должны быть составлены и согласованы с ЦМ следующие документы:

– техническая аттестационная документация на НСИ, выполняемая в виде технических условий, руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия;

– программа метрологической аттестации НСИ;

– нормативно-технические документы на методы и средства поверки НСИ.

По результатам проведения аттестации НСИ составляются протокол и свидетельство о метрологической аттестации.

При положительных результатах аттестации НСИ оформляется свидетельство о метрологической аттестации, отражающее назначение средства измерения, основные метрологические характеристики и результаты аттестации.

7.1.5 Метрологическая аттестация испытательного оборудования

Испытательное оборудование подвергается периодической аттестации с целью подтверждения соответствия его характеристик требованиям НД на методики испытаний, измерений и эксплуатационных документов на оборудование.

Периодическую аттестацию проводит комиссия, состоящая из сотрудников подразделения, в котором установлено оборудование и представителя ЦМ. При отсутствии необходимых средств аттестации, аттестацию проводит сторонняя организация.

Для аттестации испытательного оборудования, используемого при обязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов и при производстве продукции, поставляемой ко контрактам для государственных нужд, должны применятся средства измерений утвержденных типов, экземпляры средств измерений должны быть поверены, а методики аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 8.563.

Основные положения и порядок проведения аттестации испытательного оборудования изложены в ГОСТ Р 8.568.

Результаты периодической аттестации испытательного оборудования оформляют протоколом. На испытательное оборудование прикрепляют этикетку с указанием даты проведения аттестации и срока периодической аттестации. Оригиналы протоколов аттестации испытательного оборудования хранятся у ответственных за метрологическое обеспечение, за которыми закреплены данные СИ, а их копии в ЦМ.

# 7.2 Выполнение процессов измерений

7.2.1 Общие положения

Процессы измерений, которые являются частью системы менеджмента измерений ТПУ, подлежат планированию, валидации, выполнению, документированию и управлению. Величины, воздействующие на процессы измерений, необходимо идентифицировать и изучать.

Полное описание каждого процесса измерений должно включать в себя идентификацию всего соответствующего оборудования, методики измерений, программного обеспечения, условий применения, квалификации оператора и других факторов, влияющих на достоверность результатов измерений. Управление процессами измерений осуществляют согласно документированным процедурам.

7.2.2 Разработка процессов измерений

Метрологические требования измерительного процесса должны быть установлены на основании требований потребителя,  а также законодательных и обязательных требований, технических регламентов, метрологических правил и норм и согласованы на стадии МЭ.

Требования к измерительному процессу следует сопоставлять с важностью измерений, влияющих на  качество конечного продукта. Высокую степень управления процессом измерений, имеют измерения, обеспечивающие безопасность продукции, или измерения, приводящие к последующему повышению расходов в случае их неправильности, а так же комплексные системы измерений. Минимальное управление  процессом применимо для простых измерений некритических частей.

П р и  м е ч а н и е – при описании измерительных процессов определяют:

– методы измерений;

– максимальная допустимая погрешность;

– требуемое оборудование;

–необходимые навыки (квалификация) исполнителя.

7.2.3 Выполнение процесса измерений

Процессы измерений выполняются в ТПУ, как правило, в следующих случаях:

1 – испытания продукции по заявкам Заказчиков, в том числе для целей обязательного подтверждения соответствия;

2 – измерения для научных исследований (экспериментальные исследования);

3 – измерения в учебном процессе;

4 – измерения в производственных процессах (обеспечение функционирования инфраструктуры ТПУ, технологических режимов; контроль и приёмка продукции, выпускаемой ТПУ).

Процедуры выполнения измерений по позициям 1, 4 регламентируются нормативными документами, национальными и межгосударственными стандартами на методы испытаний, требования безопасности, строительными, санитарными нормами и правилами, документами на аттестованные методики измерений, в разделе «Методы испытаний» технических условий на продукцию, в разделе «Порядок подготовки и выполнение измерений» в эксплуатационной документации на СИ, в технологических картах и др.

Процедуры выполнения измерений по позиции 2, как правило, осуществляются по планам эксперимента, программам исследований, разрабатываемым ответственным исполнителем и утверждаемым научным руководителем НИР,     НИОКР, ХД. Процессы измерений для научных исследований могут проводиться также в соответствии нормативными документами, национальными и межгосударственными стандартами на методы испытаний, документами на аттестованные методики измерений.

Измерения в учебном процессе (позиция 3) осуществляются в соответствии с рабочими программами и методическими указаниями кафедр.

Процесс измерений должен быть реализован в управляемых окружающих условиях, отвечающих метрологическим требованиям. Управляемые условия указываются в вышеперечисленных документах на процессы измерений.

# 8 Анализ и улучшение системы менеджмента измерений

# 8.1 Общие положения

ЦМ ТПУ планирует и осуществляет  мониторинг, анализ и улучшения системы менеджмента измерений в целях:

a) обеспечения соответствия системы менеджмента измерений требованиям, установленным настоящим стандартом;

б) постоянного улучшения системы менеджмента измерений.

# 8.2 Аудит и мониторинг

8.2.1 Общие положения

ЦМ использует аудит, мониторинг и другие методы менеджмента для определения пригодности и результативности системы менеджмента измерений.

8.2.2 Удовлетворенность потребителя

Метрологическая деятельность ТПУ направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей. Степень, с которой эти потребности удовлетворяются, определяется периодическим анкетированием. На основании этой информации разрабатываются соответствующие мероприятия по повышению удовлетворённости.

8.2.3 Аудит системы менеджмента измерений

В рамках аудита системы менеджмента качества ТПУ ЦМ совместно с Центром качества проводит внутренние аудиты с целью установления пригодности и работоспособности СМИ и процессов.

Наблюдения проведенных аудитов содержатся в отчетах по аудиту. Результаты каждого аудита доводятся до заинтересованных руководителей и специалистов университета.

8.2.4 Мониторинг системы менеджмента измерений

ЦМ проводит мониторинг метрологического подтверждения пригодности измерительного оборудования и процессов измерений в рамках процессов системы менеджмента качества для получения данных, которые могут быть использованы с целью совершенствования системы менеджмента измерений.

Мониторинг системы менеджмента измерений обеспечивает предупреждение отклонений от установленных требований путем их быстрого обнаружения и своевременного проведения корректирующих действий.

Результаты мониторинга процессов измерений и процессов метрологического подтверждения пригодности и все предпринимаемые корректирующие действия документируются в соответствии с Руководством по качеству ТПУ.

Данная информация становится предметом для анализа со стороны высшего руководства.

# 8.3 Управление несоответствиями

Любой процесс измерений, который выдает или может выдавать неправильные результаты, должен быть идентифицирован и не должен быть использован до завершения выполнения корректирующих действий.

Любое измерительное оборудование, имеющее метрологическое подтверждение пригодности, относительно которого предполагают (или о котором известно), что оно:

a) повреждено;

б) перегружено;

в) неисправно, так что его невозможно использовать по назначению;

г) дает неправильные результаты;

д) срок действия его метрологического подтверждения пригодности закончился;

е) подверглось ненадлежащему использованию;

ж) имеет поврежденную или сломанную пломбу или другую защиту;

з) подверглось воздействию, которое может отрицательно сказаться на его предназначенном использовании (например, электромагнитного поля, пыли) – должно быть выведено из процесса измерений и идентифицировано заметным ярлыком или маркировкой.

Метрологическое подтверждение пригодности этого оборудования для иного использования должно быть обеспечено измененным статусом оборудования, четко обозначенным и включающим в себя идентификацию любого ограничения по использованию.

В случае обнаружения невыполнения требований настоящего стандарта ЦМ оформляется Акт о несоответствии, разрабатываются корректирующие мероприятия, контролируется их выполнение в установленном порядке.

# 8.4 Улучшение

8.4.1 Общие положения

ЦМ планирует постоянное улучшение системы менеджмента измерений на основе результатов аудита, анализа со стороны руководства и другой информации, например, обратной связи с потребителями. Метрологическая служба проводит анализ и идентификацию возможностей для улучшения системы менеджмента измерений и при необходимости проводит её модификацию.

8.4.2 Корректирующие действия

Корректирующие действия включают: изучение причин несоответствия, определение КД и оценку их эффективности. КД вырабатываются и проводятся с целью выявления и устранения причин несоответствий установленным требованиям для исключения их повторного появления.

Решение о корректирующих действиях должно быть верифицировано до начала использования процесса измерений.

Критерии выполнения корректирующих действий должны быть документированы.

8.4.3 Предупреждающие действия

Предупреждающие действия вырабатываются и проводятся с целью выявления и устранения причин потенциального несоответствия для предотвращения их возникновения.

# Приложение А                                                                                                           (обязательное)                                                                                                              Организационная структура СМИ ТПУ

___________  – функциональное взаимодействие

_ _ _ _ _ _ _ _  – информационное взаимодействие

# Приложение Б                                                                                                                                                                                                      (обязательное)                                                                                                                                                                                           Организационная структура МС ТПУ

Метрологическая служба

# Приложение В

# (обязательное)

# Реестр аккредитованных и аттестованных лабораторий ТПУ (форма)

| Лаборатория (подразделение) | Система аккредитации | № аттестата (свидетельства) | Область аккредитации | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АККРЕДИТОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ТПУ |
| ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
| УНПЦ «Вода» | Система аккредитации аналитических лабораторий | Аттестат № POCC RU.0001. 511901. Действителен до 09.09.2018 г. | Анализ: Вода природная подземная, поверхностная, питьевая, для заводнения нефтяных пластов, сточная. Газы природные. Почвы. Донные отложения, грунты | Копылова Ю. Г. Директор центра, кандидат геол.-минер. наук тел.: 8 (3822) 419-068 unpc_voda@mail.ru |
| Научно-исследовательская лаборатория «Микропримесей» № 506 | Система аккредитации аналитических лабораторий | Аттестат действителен до 2016 г. | Анализ: Пищевая продукция, БАД, вода питьевая, сточная, воздух. | Слепченко Г. Б. Зав. лаб., д.х.н. тел.: 8 (3822) 563-860 sanc@tpu.ru |
| Научно-инновационная лаборатория «Буровые промывочные и тампонажные растворы» | Система аккредитации аналитических лабораторий | Аттестат № РОСС RU.001.22СН70 Действителен до 19.01.2015 г. | Цементы тампонажные, цементы тампонажные типов I-G и I-H, цементы и материалы цементного производства, буровые растворы | Бойко И.А. Начальник лаборатории |
| Испытательный центр «Сибирь-тест» | Система аккредитации испытательных лабораторий | Аттестат № POCC RU.000.21AB16 Действителен до 19.01.2015 г. | Анализ: Вода, пищевые продукты, БАД, одежда, меха, посуда, строительные материалы, косметика, парфюмерия и др. | Мордвинова Н. М. Директор центра, к.х.н. тел. 8(3822) 200-706 mordvinova@tpu.ru |
| ИНСТИТУТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
| Аттестационный региональный центр по подготовке и аттестации специалистов НК | Система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве | Свидетельство № НОАП-0005 Действительно до 04.09.2014 г. | Объекты котлонадзора, системы газоснабжения (газораспределения), подъемные сооружения, объекты горнорудной промышленности, объекты угольной промышленности, оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование металлургической промышленности, оборудование взрывопожарных и химически опасных производств, здания и сооружения (строительные объекты) | Шумихин В.Ф. Директор центра тел.: 8 (3822) 418-498 rcc@tpu.ru |
| ОТДЕЛ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Лаборатория радиационного контроля | Система аккредитации лабораторий радиационного контроля | Свидетельство № САРК RU.0001.441357 Действительно до 31.12.2014 г. | Определение источников привнесенной радиоактивности и расчет дополнительных к природным (фоновым) эквивалентных доз внешнего облучения населения | Кузнецова Е.Г. Начальник ОРБ тел.: 8(3822) 41-80-21 |
| НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Лаборатория радиационной спектроскопии | Система аккредитации аналитических лабораторий | Аттестат № POCC RU.0001.510653. Действителен до 2016 г. | Анализ: Вода природная подземная, поверхностная, питьевая. Вода источников централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | Шиян Л. Н. Зав. лабораторией, к.физ.-мат. наук тел.: 8(3822) 563-474, 41-89-14 shln@tpu.ru |
| Калибровочная лаборатория ТПУ, Центр метрологии | Российская система калибровки | Аттестат № 017012 Действителен до 25.10.2016 г. | Измерения физико-химического состава и свойств веществ, измерения времени и частоты, измерения электрических и магнитных величин, радиотехнические и радиоэлектронные измерения | Данилова Т.В. Директор Центра метрологии тел.:8(3822) 41-67-29 danilovatv@tpu.ru |
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ |
| Лаборатория радиационного контроля № 31 | Система аккредитации радиационного контроля | Аттестат № CAPK RU.0001.441021 Действителен до 31.05.2014 г. |  | Глухов Г.Г. Заведующий лабораторией, к.х.н. тел.: 8(3822)723-825 |
| АТТЕСТОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ТПУ |
| ИНСТИТУТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
| Лаборатория неразрушающего контроля, каф. ФМПК | Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве | Свидетельство № 74А620169 Действительно до 14.02.2014 г. | Объекты котлонадзора, системы газоснабжения (газораспределения), подъемные сооружения, объекты горнорудной промышленности, объекты угольной промышленности, оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование металлургической промышленности. Оборудование взрывопожарных и химически опасных производств, объекты железнодорожного транспорта, здания и сооружения (строительные объекты), оборудование электроэнергетики | Белкин Д.С. Директор лаборатории тел.:8(3822) 41-77-29 belkin@tpu.ru |
| ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
| Лаборатория «Грунтоведение и механика грунтов» | Система аттестации | Свидетельство № 330 Действительно до 26.12.2016 г. | Грунты (в том числе и специфические), породы горные, торф и песок, щебень и гравий для строительных работ | Крамаренко В.В. тел.: 8(3822) 426-166 426-167 vvk@tpu.ru |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ |
| Топливно-аналитическая лаборатория каф. ПГСиПГУ | Система аттестации | Аттестат № 288 Действителен до 14.10.2015 г. | Теплотехнические показатели твердого топлива | Николаева В.И. Зав. лабораторией тел.: 8(3822) 563-464 |
| ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ |
| Научно-исследовательская лаборатория «Механических испытаний и металлографического анализа материалов» каф. МТМ | Система аттестации | Свидетельство действительно до 2016 г. | Анализ: металлографический (контроль структуры обработки, химического состава материалов) | Егоров Ю.П. Доцент, к.х.н. тел.: 8(3822) 419-559 egorovyup@tpu.ru |
| СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ТПУ |
| Институт физики высоких технологий | Система добровольной сертификации «Военный регистр» | Сертификат соответствия № ВР02.1.5333-2012 Действителен до 26.08.2015 г. | СМК, распространяющаяся на разработку продукции в соответствии с кодом ЕКПС 9330 на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ Р ИСО 9001 | Яковлев А.Н. Проректор-директор ИФВТ тел.: 8(3822) 418-560 |

# Приложение Г

# (обязательное)

# Схема процессной модели СМИ ТПУ

# Приложение Д

# (обязательное)

# Матрица распределения ответственности и полномочий 
при функционировании СМИ в ТПУ

| Виды деятельности | Ответственный исполнитель |
| --- | --- |
|  | Проректор | Директор ЦМ | Директор-проректор института | Зав. кафедры/ лаборатории | Ответственный за метрологическое обеспечение |
| Составление ежегодного графика повеки/калибровки СИ | О К | Р | И | У | В |
| Утверждение графиков поверки/калибровки СИ | О В К | Р | И | И | И |
| Формирование заявок на повышение квалификации пользователей СИ | О К | Р | У | У | В |
| Разработка, уверждение НД и СТО в области СМИ | О В К | Р | И | И | У И |
| Анализ данных, предупреждающие мероприятия | О В | Р | И | И | У |
| Оценка эффективности использования оборудования | У | Р | В К И | В К И | У |

Примечание – Условные обозначения:

Р – руководит деятельностью (функцией, работой, мероприятием) и принимает окончательные решения, несет ответственность за результаты;

О – организует исполнение, обобщает результаты, готовит проекты решений, несет ответственность за своевременность и качество работы;

В – непосредственно выполняет данную функцию или работу и несет ответственность за качество выполнения в рамках своих функциональных обязанностей;

У – участвует, т.е. соисполнитель или должностное лицо (подразделение) выполняет функции консультанта при проведении работы,  подготовке и/или принятии решения и несет за это ответственность;

И – информируется, получая информацию о принятых решениях и документах, несет ответственность за своевременное и качественное их исполнение в касающейся его части;

К – контролирует и несет ответственность за качество выполнения своих функций.

# Приложение Е

# (обязательное)

# Форма регистрационной карточки на оборудование

(лицевая сторона карточки)

| Наименование организации | РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА №__________ на ________________ (наименование оборудования) | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Инвентарный номер | Метрологические характеристики | Тип (марка) |
|  | Пределы измерений | Цена деления шкалы | Класс или допустимая погрешность |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | Заводской номер |
| Место нахождения | Перечень основных частей комплекта | Дата изготовления |
|  | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |  |
| Номер в госреестре СИ утвержденных типов |  | Дата получения |
|  | Межповерочный интервал | Состояние при покупке |
| Сведения о поверке |
| Дата поверки | Номер свидетельства о поверке | Результат (годен/не годен) | Подпись поверителя | Дата поверки | Номер свидетельства о поверке | Результат (годен/не годен) | Подпись поверявшего |
| Сведения о неисправностях и ремонтах |
| Дата ремонта | Краткая характеристика ремонта |

(оборотная сторона карточки)

| Сведения о техническом обслуживании |
| --- |
| Дата тех. обслуживания | Краткая характеристика тех. обслуживания |

# Приложение Ж

# (обязательное)

# Форма этикетки на оборудование

Форма этикетки длительного хранения ИО

Форма этикетки на непригодные СИ

Форма этикетки на эталоны и иные СИ

Форма этикетки на вспомогательное оборудование

# Приложение З

# (рекомендуемое)

# Форма журнала «Регистрация условий окружающей среды»

Журнал «Регистрация условий окружающей среды»

| Дата | Температура воздуха, оС | Давление, мм.рт.ст. | Влажность воздуха, % | Напряжение питания сети, В | Подпись оператора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 830 | 1330 | 830 | 1330 | 830 | 1330 | 830 | 1330 |  |

# Приложение И

# (обязательное)

# Форма графика поверки средств измерений

| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Тел.: 41-67-29 | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по метрологии ФБУ «Томский ЦСМ» __________________ Л.Н. Павлова |
| --- | --- |

ГРАФИК ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

на 20__ г.

Общее количество СИ по видам измерений:

| измерения геометрических величин (27) | ______________ |
| --- | --- |
| измерения механических величин (28) | ______________ |
| измерения параметров потока, расхода, расхода уровня, объема веществ (29) | ______________ |
| измерения давления, вакуумные измерения (30) | ______________ |
| измерения физико-химического состава и свойств веществ (31) | ______________ |
| теплофизические и температурные измерения (32) | ______________ |
| измерения времени и частоты (33) | ______________ |
| измерения электрических и магнитных величин (34) | ______________ |
| радиотехнические и радиоэлектронные измерения (35) | ______________ |
| виброакустические измерения (36) | ______________ |
| оптические и оптико-физические измерения (37) | ______________ |
| измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант (38) | ______________ |
| СИ медицинского назначения (39) | ______________ |
| элементы измерительных систем (ИС) (40) | ______________ |

Проректор по НРиИ ТПУ  ______________ А.Н. Пестряков

ГРАФИК

поверки  средств измерений

_

Вид измерений 												          (наименование предприятия, организации)

Тел.                                     _

| №№ п/п | Наименование, тип, заводское обозначение СИ (в соответствии с Описанием типа Гос.реестра СИ), заводской номер | Кол-во, шт. | Метрологические характеристики | Периодич-ность поверки (мес.) | Дата последней поверки | Место и сроки проведения поверки | Позиция по Пос. Прав. от 20.04.2010 № 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Погрешность, класс точности, разряд | Предел (диапазон) измерений |  |  | Территория исполнителя (ФБУ «Томский ЦСМ») | Территория Заказчика |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Начальник отдела ФБУ “Томский ЦСМ” (И.О. Фамилия) « » 20 г. | Директор Центра метрологии ТПУ (И.О. Фамилия) « » 20 г. |
| --- | --- |

# Приложение К

# (обязательное)

# Форма графика калибровки средств измерений

ГРАФИК

калибровки  средств измерений

_____    _

Вид измерений 												(наименование структурного подразделения ТПУ)

Тел.                                     _

| №№ п/п | Наименование, тип, заводское обозначение СИ, заводской номер | Кол-во, шт. | Метрологические характеристики | Периодич-ность калибровки (мес.) | Дата последней калибровки | Место и сроки проведения поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Погрешность, класс точности, разряд | Предел (диапазон) измерений |  |  | Калибровочная лаборатория ТПУ | Томский ЦСМ и др. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Руководитель структурного подразделения ТПУ (И.О. Фамилия) “ ” 20 г. | Директор Центра метрологии ТПУ (И.О. Фамилия) “ ” 20 г. |
| --- | --- |

# Text boxes

Группа методического и метрологического сопровождения

Центр метрологии

Проректор по НРиИ

Ученый совет

Ректор

Руководитель МС

(директор ЦМ)

Центр метрологии

Группа внутренних аудиторов

Руководители

подразделений

Ответственные за метрологическое обеспечение, состояние и эксплуатацию измерительного оборудования в подразделении

Калибровочная лаборатория

Директор ЦМ – руководитель МС

Лаборатории

Кафедры

Отделы

Центры

Проректор-директор

Управление по ФЭД

Управление по ОМД

Информационно-аналитическое управление

Лаборатория по аттестации методик измерений и МЭД

Управление по

информатизации

Ответственные за метрологическое обеспечение, состояние и эксплуатацию измерительного оборудования

Ученый

совет

Проректор по НРиИ

Ректор

Длительное хранение

с ________________

Тип _________________________

Зав. № _______________________

Извещение о непригодности

№ ________ от _______________

СИ, тип _______________________

Зав. № ________________________

№ рег. карточки_________________

Дата поверки ___________________

Дата очередной поверки _________

Эталон ТПУ

Наименование__________________ Зав. №_________________________

№ рег. карточки.                         .