Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Институт Неразрушающего Контроля

ОКП 4363 11		 						Группа Ф25

УТВЕРЖДАЮ                             Проректор-директор ИНК

_________________ В.А. Клименов

«____»__________________ 2013 г.

ПЛОТНОМЕР ПОКРЫТИЙ

РАДИОИЗОТОПНЫЙ

МТ-01

Руководство по эксплуатации

ЖТАБ 418 300.001 РЭ

Томск  2013

Содержание

1. Описание и работа измерителя плотности покрытия………….………….2

1.1 Назначение и исполнение………………………………….…………….2

1.2 Комплектность…………………………………………….…………......2

1.3 Технические характеристики…………………………….……..…….…2

1.4 Устройство и принцип работы………………………….………..……..3

1.5 Маркировка……………………………………………….………..….…9

1.6 Упаковка………………………………………………….…………..….10

2. Использование измерителя поверхностной плотности по назначению..10

2.1 Эксплуатационные ограничения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10

2.2 Подготовка измерителя поверхностной плотности к работе

и порядок работы……………………………………………………….…….13

2.3 Контроль и обслуживание измерителя поверхностной плотности….16

3 Текущий ремонт…………………………………………………………...17

4 Хранение и транспортирование……………………………………………18

4.1 Хранение…………………………………………………………………18

4.2 Транспортирование……………………………………………….……..18

5 Свидетельство о приёмке………………………………………….……….18

6 Гарантии изготовителя…………………………………………………….19

7 Сведения о рекламациях………………………….………………………..19

8. Нормативные ссылки………………………………………………………19

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, принципа действия, правил использования, технического обслуживания, транспортирования и хранения измерителя   плотности покрытий МТ-01.

РЭ является объединённым документом с паспортом изделия (ПС).

Прежде, чем приступить к работе с измерителем плотности покрытия,  необходимо подробно и внимательно изучить настоящее РЭ.

# 1 Описание  и работа  измерителя плотности покрытия

## Назначение и исполнение

1.1.1 Плотномер покрытий радиоизотопный МТ-01 предназначен для измерения поверхностной плотности (или массовой  толщины) экранно-защитных (ЭЗП).

Условия эксплуатации соответствуют группе В1 по ГОСТ Р 52931-2008:

| - температура окружающего воздуха, С | от 15 до 25; |
| --- | --- |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7; |
| - относительная влажность воздуха при 30 С и более низких температурах (без конденсации влаги), %, не более | 75. |

1.2 Комплектность

Комплект поставки измерителя плотности  покрытия МТ-01 приведён в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖТАБ 418300.001-БЭ | Блок электронный | 1 |  |  |
| ЖТАБ 418300.001-БИ | Блок измерительный | 1 |  |  |
| ЖТАБ 418300.001 ЗИ | Комплект ЗИП | 1 |  |  |
| ЖТАБ 418300.001 МП | Методика поверки | 1 |  |  |

## 1.3 Технические характеристики

| - диапазон измерения поверхностной плотности, г/см2 | От 0,005 до 0,150 |
| --- | --- |
| - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений (при доверительной вероятности P = 0,95), г/см2 | ± 0,003 |
| - площадь (диаметр) зоны измерений, мм, не более | 20 |
| - время измерения водной точке, с, не более | 12 |
| - время непрерывной работы, ч, не менее | 6. |

- условия эксплуатации соответствуют группе В1 по ГОСТ Р 52931-2008:

| - температура окружающего воздуха, С | от 15 до 25; |
| --- | --- |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7; |
| - относительная влажность воздуха при 30 С и более низких температурах (без конденсации влаги), %, не более | 75. |

- параметры электрического питания

| - напряжение питания переменного тока, В | от 187 до 242; |
| --- | --- |
| - частота, Гц | от 49 до 51. |

- габаритные размеры измерителя

| - БИ, Д×Ш×В, мм | 100×55×30; |
| --- | --- |
| - БЭ, Д×Ш×В, мм | 265×140×280. |

- масса измерителя

| - БИ, кг, не более | 1; |
| --- | --- |
| - БЭ, кг, не более | 5 |

- средняя наработка на отказ, ч                                     5000.

- Средний срок службы, лет                                           6.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Прибор (рис.1) конструктивно состоит из измерительного и электронного блоков. Структурная схема прибора приведена на рисунке 2.

Блок измерительный (БИ) предназначен для получения первичной информации в требуемой геометрии контроля и защиты персонала от излучения.

ВНИМАНИЕ! Измерительный блок прибора содержит источник ионизирующего излучения на основе радионуклида Америций 241 (241Аm). Источник представляет собой сварную капсулу в виде диска из нержавеющей стали. Радионуклид Америций – 241 нанесен на керамическую матрицу, прокаленную при температуре 800 ºС, помещаемую в стальную капсулу.

- активность источника номинальная, Бк..………………...8,3 ·108;

-  габаритные размеры источника, мм:

- диаметр……….………………………………………………………….6;

- высота……………….…………………………………………………...6;

- активность радиоактивных веществ, снятых с поверхности источника при определении уровня радиоактивного загрязнения (УРЗ) источника составляет, не более 5 нКи (185 Бк).

- назначенный срок службы источника составляет 15 лет  с  даты его изготовления.

-  максимальная  мощность экспозиционной дозы ионизирующего излучения в любом направлении, кроме направления прямого пучка ионизирующего излучения,  не более 3  мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч) на поверхности блока измерительного и не более 0,3 мкЗв/ч (0,03 мбэр/ч)  на расстоянии 1 м от него.

Блок электронный (БЭ) предназначен для обработки сигналов, поступающих с измерительного блока и обеспечения питающими напряжениями электронных схем прибора.

1.4.2 Принцип работы

Измерение поверхностной плотности прибором основано на измерении интенсивности флуоресцентного излучения тяжёлых элементов, входящих в состав экранно-защитного покрытия, возбуждённого первичным излучением радиоактивного изотопного источника. С увеличением толщины ЭЗП увеличивается интенсивность флуоресцентного излучения. С целью выделения флуоресцентного излучения на фоне излучения, рассеянного основанием и связующим ЭЗП, детектор работает в спектрометрическом режиме.

Измеритель поверхностной плотности покрытия работает следующим образом.

В измерительном блоке (поз.1, рис. 2) радиоактивный изотопный источник излучения (поз. 3) облучает измеряемую поверхность изделия (поз. 4). Флуоресцентное и рассеянное изделием излучение попадает  на сцинтилляционный кристалл (поз.5). Выходящая с детектора последовательность электрических импульсов, амплитуда которых пропорциональна энергии зарегистрированных квантов излучения, усиливается предварительным усилителем (поз. 8) и по соединительному кабелю поступает в блок электронный (поз. 2) на усилитель формирователь платы амплитудного анализа. С помощью дифференциального дискриминатора из всей совокупности поступающих импульсов выделяются импульсы, амплитуда которых соответствует энергии квантов флуоресцентного излучения.

Общий вид измерителя представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Структурная схема измерителя представлена на рисунке 2.

# 1.4.3 Описание основных узлов прибора

1.4.3.1 Блок измерительный

Измерительный блок предназначен для получения первичной информации в требуемой геометрии контроля и защиты персонала от излучения.

Измерительный блок состоит из:

- корпуса;

- радиоизотопного источника;

- сцинтилляционного детектора;

- источника высокого напряжения для питания ФЭУ;

- предварительного усилителя.

Перевод РИП в положение «хранение» осуществляется закрытием рабочего окна с помощью защитной заглушки.

1.4.3.2 Блок  электронный

Блок электронный предназначен для обработки сигналов, поступающих с измерительного блока, и обеспечения питающими напряжениями электронных схем прибора.

Блок электронный состоит из:

- платы амплитудного анализа;

- платы обработки сигнала и индикации;

- блока питания.

1.5 Маркировка

Маркировка прибора произведена в соответствии с ГОСТ 222682

1.5. 1 На передней панели расположены и обозначены:

- наименование прибора Измеритель поверхностной плотности МТ-01;

- кнопка «ПУСК»;

- тумблер «СЕТЬ»;

- программирующий  переключатель «МАСШТАБ»;

- программирующий  переключатель «КОМПЕНСАЦИЯ»;

- размерность измерения поверхностной плотности в единицах г/см2;

- светодиод – индикатор включения питания прибора;

- светодиод – индикатор режима измерения;

- слева внизу заводской номер.

1.5.2 На задней панели расположены и обозначены:

- разъём «ДАТЧИК» для подключения измерительного блока;

- разъём «ВЫХОД» для контроля наличия аналогового сигнала, поступающего с измерительного блока;

- вставка плавкая 0,25 А;

- переключатель «НАБОР» для установки времени измерения;

- клемма «£» для заземления прибора;

- слева внизу – дата изготовления прибора.

1.6 Упаковка

1.6.1 Блок электронный, блок измерительный, кабель связи, руководство по эксплуатации упакованы в отдельные полиэтиленовые пакеты.

Упакованные узлы и документы уложены внутрь картонной коробки, изготовленной по чертежам предприятия-изготовителяя. И проложены гофрированным картоном либо другим упаковочным материалом.

Вкладывается упаковочный лист. Ящик пломбируется штамплм предприятия.

2 Использование измерителя поверхностной плотности по назначению

# 2.1 Эксплуатационные ограничения

К работе с измерителем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный медицинский осмотр и обученные правилам ведения работ, применению средств радиационной защиты, а также правилам личной профилактики.

ЗАПРЕЩЕНО применять измеритель с неисправными соединительными кабелями и сетевым шнуром. Перед включением прибора следует убедиться в отсутствии нарушений изоляции в соединительном кабеле и сетевом шнуре.

Во время работы с измерителем должны выполняться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99».

При проведении измерений при обслуживании, наладке и поверке измеритель ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЁН.

При использовании прибора в общих производственных помещениях должны соблюдаться следующие мероприятия:

- ВНИМАНИЕ: при работе и проведении проверки рабочий торец измерительного блока следует направлять в сторону земли или в сторону, где отсутствуют люди;

- необходимо обеспечивать наибольшее удаление измерительного блока от обслуживающего персонала и других лиц;

- по возможности сокращать время работы;

- при необходимости использовать защитные экраны.

Максимальное значение мощности эквивалентной дозы ионизирующего излучения в любом направлении, кроме направления прямого пучка ионизирующего излучения, должно быть не более 100 мкЗв/ч (10 мбэр/ч ) вплотную к поверхности блока с источником ионизирующего излучения и не более 3 мкЗв/ч  (0,3 мбэр/ч) на расстоянии 1 м. от поверхности РИП.

Каждый работник должен иметь индивидуальный дозиметр.

Право производить перезарядку источника излучения имеет только производитель РИП.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять прибор без присмотра;

- открывать защитную заглушку измерительного блока, если не проводятся измерения;

- работать без индивидуального дозиметра;

- оставлять прибор включённым в сеть при прекращении подачи электроэнергии;

- вскрывать измерительный и электронный блоки измерителя,  не отключив его предварительно от сети;

- отвинчивать коллиматор входного пучка и вынимать контейнер с рвадиоизотопным источником.

2.2 Подготовка измерителя поверхностной плотности к работе и порядок работы

# 2.2.1 Подготовка к работе

Возле рабочего места не должно быть сильных источников магнитных и электрических полей.

Путём внешнего осмотра убедитесь в исправности прибора, проверьте комплектность, состояние сетевого шнура и соединительного кабеля.

Заземлите прибор.

Установите тумблер «СЕТЬ» в нижнее положение.

Подсоедините кабель от измерительного блока к разъёму «ДАТЧИК» на задней панели электронного блока.

Подключите прибор к сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Установите тумблер «СЕТЬ» в верхнее положение, при этом должен засветиться светодиод индикации включения питания прибора.

Прогрейте прибор в течение 30 минут.

2.2.2 Проверка фактического наличия источника излучения в измерительном блоке.

Установите на переключателе «МАСШТАБ» значение 99, а на переключателе «КОМПЕНСАЦИЯ» число 000. При этом защитную заглушку снимать не следует.

Нажмите кнопку «ПУСК» на передней панели блока электронного, при этом на передней панели и на измерительном блоке должны засветиться индикаторные светодиоды, сигнализирующие о том, что идёт процесс измерения.

После окончания цикла измерения индикаторные светодиоды гаснут, а на цифровом трёхразрядном табло  индицируется результат. Если на табло индицируется ненулевой результат, то источник излучения находится в приборе. Нулевой результат измерения свидетельствует об отсутствии источника излучения в измерительном блоке и невозможности проведения измерений объекта контроля.

2.2.3 Порядок работы измерителя

2.2.3.1 Калибровка

Установите переключатель «СЕТЬ» в верхнее положение. Снимите защитную заглушку с измерительного блока и установите его рабочим торцом

на стандартный образец. Установите на переключателе «МАСШТАБ» значение 99, а на переключателе «КОМПЕНСАЦИЯ» число 000.

Установите на рабочий торец измерительного блока образец СОП1. Нажмите кнопку «ПУСК» на передней панели электронного блока, при этом на передней панели и измерительном блоке должны засветиться светодиоды, сигнализирующие о том, что идёт процесс измерения и перемещение измерительного блока относительно контролируемого изделия запрещено.

После окончания цикла измерения индикаторные светодиоды гаснут, а на цифровом табло индицируется результат.

Повторите измерения не менее 10 раз и вычислите среднее значение N1 для образца СОП1.  Повторите аналогичные операции для образца СОП13.

Установите на переключателе «МАСШТАБ» масштабный коэффициент m, который находится из соотношения

m=99(γ13- γ1)/(N13-N1),

где : γ13 и  γ1 – поверхностная плотность, соответственно, образцов СОП13 и СОП1;

N13 и N1 – показания прибора на, соответственно, на образцах СОП13 и СОП1.

Установите на переключателе «КОМПЕНСАЦИЯ» компенсирующее значение отсчёта K из соотношения

K = 100 (N1 – 99* γ1/m),

округлив его до ближайшего целого.

ПРИБОР  ГОТОВ К РАБОТЕ

2.2.3.2 Измерение

Снимите защитную заглушку с измерительного блока и установите его рабочим торцом  на контролируемый участок изделия.

Нажмите кнопку «ПУСК» на передней панели блока электронного. При этом на передней панели электронного блока и на измерительном блоке должны засветиться индикаторные диоды режима измерения. После окончания цикла измерения индикаторные светодиоды гаснут, а на цифровом табло индицируется результат измерения поверхностной плотности покрытия в данной точке изделия. Занесите результат измерения в журнал и протокол контроля.

Снимите измерительный блок с контролируемого изделия.

Закройте рабочий торец защитной заглушкой.

2.3 Контроль и обслуживание измерителя поверхностной плотности

В организациях, использующих РИП, проводятся:

- ежедневно: перед началом работы  визуальный осмотр с проверкой сохранности замков блока измерительного;

- еженедельно: проверка наличия источника в блоке измерительном;

- ежеквартально: измерение мощности эквивалентной дозы на поверхности РИП и на расстоянии 1 м. от него.

3  Текущий ремонт

3.1 К ремонту измерителя допускается квалифицированный персонал предприятия-изготовителя или его официальные представители. После ремонта обязательна поверка измерителя.

4 Хранение и транспортирование

4.1 Хранение

Хранение прибора МТ – 01 в упакованном виде может производиться в общих складских помещениях при температуре воздуха от 10 °С до 35°С и влажности до 80% при отсутствии в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов.

Хранение прибора в расконсервированном виде разрешается в сейфе или металлическом шкафу в сухом помещении с температурой  воздуха от 10 °С до 35°С и влажности до 80%.

# 4.2 Транспортирование

Прибор в упакованном виде может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом без ограничения скорости и расстояния при температуре от минус 40°С до 50°С с относительной влажностью воздуха до 95 %.

5 Свидетельство о приёмке

Плотномер покрытий МТ-01, зав. №03 изготовлен с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует техническим условиям ТУ 4363-005-02070269-2002 и признан годным к эксплуатации.

Зам. директора ИНК по НР_______________   /_Суржиков А. П._/

должность                личная подпись          расшифровка подписи

МП

Дата приёмки  «____»____________________ 2012 г.

Поверитель  ________________/__________________/

# 6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителя поверхностной плотности  покрытий МТ-01 зав. №03 требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления измерителя, гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7 Сведения о рекламациях

При неисправности измерителя поверхностной плотности покрытий МТ – 01 Зав. № 03 в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен Акт с указанием признаков неисправностей. Акт  с указанием точного адреса потребителя высылается предприятию – изготовителю по адресу:

Россия, 634028, г. Томск, ул. Савиных, д. 7.

Институт неразрушающего контроля

ФГБОУ ВПО НИ Томский политехнический университет.

14 Нормативные ссылки

В руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие нормативные документы.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ОСПОРБ-99/2010 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности |
| СП 2.6.1.1015-01 | Санитарные нормы и правила |
| ГОСТ 8.362-79 | Измерение толщины покрытий. Термины и определения |
| ГОСТ Р 8.563-2009 | Методики (методы) измерений. |
| НРБ-99/2009 | Нормы радиационной безопасности |
| ГОСТ 23170-78 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования |
| ГОСТ 17925-72 | Знак радиационной опасности |
| ПБТРВ-73 | Правила безопасности транспортирования радиоактивных веществ |

# 3 Подготовка измерителя  к работе

Путём   внешнего   осмотра   убедиться   в   исправности   прибора, проверить комплектность, состояние сетевого шнура и соединительного кабеля. Убедиться, что выключатель S1 СЕТЬ находится в положении ВЫКЛЮЧЕНО. Соединить кабелем БИ с БЭ. Подключить измеритель  через  кабель  питания  к  сети  переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Вставить электронный ключ программы Spectraline в гнездо USB.

Установить выключатель S1 СЕТЬ в положение ВКЛЮЧЕНО. Нажать клавишу включения питания на компьютере. Дождаться загрузки операционной системы.

## 3.1  Подготовка рабочего поля экрана дисплея компьютера

3.1.1  Запустить программу расчета толщины (иконка на рабочем столе «D») и установить левой кнопкой мыши окно программы в правый нижний угол рабочего стола. Рисунок 7.

Рисунок 7. Установка окна программы «D» Расчёт толщины на рабочем столе монитора

3.1.2  Запустить программу SpectraLine иконкой с рабочего стола и установить левой кнопкой мыши окно программы в нижнюю часть экрана. Рисунок 8.

Рисунок 8. Установка окна программы SpectraLine на рабочем столе монитора

3.1.3 Запустить анализатор, выбрав в окне программы вкладку «Анализатор» и «Открыть». Рисунок 9.

Рисунок 9. Запуск окна «Анализатора»

    - Установить мышку на черное поле «Анализатора». Нажать правую кнопку.

В появившемся окне выбрать «Зона» и «Показать информацию о зонах». Рисунок 10.

Рисунок 10. Выбор диалогового окна «Список зон»

    - Появившееся окно «Список зон» уменьшить по высоте, установив левой кнопкой мыши нижнюю границу, и переместить окно в верхний правый угол над окном программы «Расчет толщины». Рисунок 11.

Рисунок 11. Установка окна программы на рабочем столе монитора

Рабочее поле дисплея компьютера подготовлено.

## Подготовка блока электронного к измерениям

3.2.1 Установить блок измерительный на защитную подставку.

3.2.2 Запустить анализатор. Для этого нажать  левую кнопку мыши на  диалоговом окне «Анализатор» и в появившемся диалоговом окне нажать  «Пуск». (Так же «Анализатор» запускается путем нажатия на клавиатуре компьютера «F3») .

3.2.3  В появившемся окне «Свойства спектра» нажать «ОК». Рисунок 12.

3.2.4  В появившемся окне «Выберите время и режим набора» установить время набора 60 секунд и режим набора - «по реальному             времени». Рисунок 13.

3.2.5   Нажать «ОК». Начинается набор спектра.

Процесс набора спектра индицируется зеленым квадратным индикатором в правом нижнем углу окна анализатора. Рисунок 14.

3.2.6  По окончании установленного времени набор останавливается и индикатор становится красным. Рисунок 15.

3.2.7 Зарегистрировать результат измерительного цикла.

Для подсчета полного значения количества набранных импульсов необходимо нажать клавишу F7 на клавиатуре. При этом в окне анализатора выделенный участок спектра отметится голубыми точками и в окне «Список зон» в графе «интеграл» отобразится численный результат. Рисунок 15.

Рисунок 12. Запуск анализатор

Рисунок 13. Установка времени и режимов набора

Рисунок 14. Набор спектра

Рисунок 15. Результат одного цикла набора спектра

3.2.8  Очистить анализатор - выбрав вкладку «Анализатор» и пункт «Очистка», или нажав клавишу F2 на клавиатуре.

Блок электронный готов к выполнению измерений

# 4 Выполнение измерений

## 4.1 Измерения на изделии без покрытия

4.1.1 Установить блок измерительный на заданную точку изделия.

4.1.2 Выполнить операции по 3.2.2 – 3.2.7

4.1.3 Занести результат набора в окне «Список зон», «Интеграл» в графу журнала N0, соответствующую данной  точке измерения.

4.1.4 Выполнить операцию по 3.2.8

## 4.2 Измерения на изделии с покрытием

4.2.1 Установить блок измерительный на заданную точку изделия.

4.2.2 Выполнить операции по 3.2.2 – 3.2.7.

4.2.3 Напечатать число в окне «Количество импульсов N1» окна программы «Расчёт толщины», взятое из графы «Интеграл» «Списка зон».

4.2.4 Ввести в окно «количество импульсов N0» программы «Расчёт толщины» значение N0 для этой же точки из графы журнала N0 для этой же точки.

4.2.5 Ввести в окно «Коэффициент» программы «Расчёт толщины» значение коэффициента «К». 4.2.6 Нажать «Сформировать отчёт» и «Рассчитать и добавить» программы «Расчёт толщины».

4.2.7 В окне «РЕЗУЛЬТАТ» выводится значение толщины покрытия в данной точке измерения в мкм. Результат измерений занести в журнал контроля данного изделия с указанием даты измерения.

4.2.8 Выполнить операцию по 3.2.8.

# 5 Выключение измерителя

5.1   По окончании измерений уложить блок измерительный в гнездо «ХРАНЕНИЕ», зафиксировать положение БИ с помощью специального ключа из комплекта прибора, закрыть окно АНАЛИЗАТОР, выключить компьютер.

# 6 Эксплуатационные ограничения

6.1 Требования радиационной безопасности

6.1.1 Использование прибора допускается только после оформления на него СВИДЕТЕЛЬСТВА РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА.

6.1.2 Эксплуатировать прибор необходимо согласно санитарным правилам СанПиН 2.6.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов».

6.1.3 К работе с прибором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный медицинский осмотр, обучение правилам ведения работ, применению средств радиационной защиты, а также правилам личной профилактики.

6.1.4 При использовании измерителя в общих производственных помещениях должны соблюдаться следующие мероприятия:

- наибольшее удаление измерительного блока от обслуживающего персонала и других лиц;

- сокращение времени работы;

- использование при необходимости защитных экранов.

6.2 ЗАПРЕЩЕНО применять измеритель с неисправными соединительными кабелями и сетевым шнуром. Перед включением измерителя следует убедиться в отсутствии нарушений изоляции в соединительном кабеле и сетевом шнуре.

6.3 Во время работы с измерителем должны выполняться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

6.4  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- ОСТАВЛЯТЬ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА;

- РАБОТАТЬ С ПРИБОРОМ БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЗИМЕТРА;

- ВЫНИМАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИЗ ГНЕЗДА ХРАНЕНИЯ,  ЕСЛИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ;

- ВСКРЫВАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТ СЕТИ;

- ВЫНИМАТЬ  РАДИОИЗОТОПНЫЙ ИСТОЧНИК (КРОМЕ СЛУЧАЕВ РЕМОНТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА И ПЕРЕЗАРЯДКИ ИЗОТОПА).

# 7 Упаковка

7.1 Электронный блок, измерительный блок, комплект ЗИП, руководство по эксплуатации и методика поверки упакованы в отдельные полиэтиленовые пакеты.

Упакованные узлы, эксплуатационные документы, а также упаковочный лист находятся внутри картонной коробки и проложены гофрированным картоном либо другим упаковочным материалом.

Коробка опломбирована.

7.2 На упаковочном листе приведены следующие сведения:

- наименование, адрес и страна предприятия-изготовителя;

- наименование и номер измерителя;

- наименование и количество составных частей измерителя;

- дата упаковки;

- подпись упаковщика и печать предприятия-изготовителя.

# 8 Контроль и обслуживание измерителя толщины покрытия

В организациях, использующих РИП, проводятся:

- ежедневно: перед началом работы визуальный осмотр;

- еженедельно: проверка наличия изотопного источника в блоке измерительном.

# 9 Текущий ремонт

9.1 К ремонту измерителя толщины покрытий допускается квалифицированный персонал предприятия-изготовителя или его официальных представителей. После ремонта обязательна поверка измерителя.

9.2 Перечень некоторых возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Неисправность | Возможные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| В режиме «Пуск» анализатора не индицируется процесс набора импульсов и не горит зелёный индикатор набора. | Сбой в работе программы «Spectraline» | Перезапустить программу «Spectraline» |
| В режиме «Пуск» анализатора горит зелёный индикатор, но не индицируется процесс набора импульсов. | Нарушено соединение блока измерительного с блоком электронным. | Проверить правильность подключения кабеля соединительного к блоку электронному и блоку измерительному. |

9.3 В случае более серьёзных неисправностей следует обращаться к изготовителю.

# 10 Хранение и транспортирование

10.1 Хранение

Хранение прибора ТКП-01 в упакованном виде может производиться в общих складских помещениях при температуре воздуха от 10 °С до 35 °С и влажности до 80 % при отсутствии в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов.

Хранение прибора в расконсервированном виде разрешается в сейфе или в металлическом шкафу в сухом помещении с температурой воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности до 80 %.

  - Транспортирование

Прибор в упакованном виде может транспортироваться автомобильным транспортом с кондиционером без ограничения скорости и расстояния при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности воздуха при 30 С и более низких температурах (без конденсации влаги) не более 70 %.

# 11 Свидетельство о приемке

Измеритель толщины  покрытий ТКП-01 №01 изготовлен с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует техническим условиям ТУ 4363-005-02070269-2011, проверен и признан годным к эксплуатации.

Зам. директора ИНК по НР_______________   /_Суржиков А. П._/

должность                личная подпись          расшифровка подписи

МП

Дата приёмки  «____»____________________ 2012 г.

Поверитель  ________________/__________________/

# 12 Гарантии изготовителя

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителя толщины покрытий ТКП-01 требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления измерителя, гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

# 13 Сведения о рекламациях

При неисправности измерителя толщины покрытий ТКП-01 зав. №01 в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт с указанием признаков неисправностей. Акт с указанием точного адреса потребителя высылается предприятию-изготовителю по адресу:

Россия, 634028 г. Томск, ул. Савиных, 7.

Институт неразрушающего контроля ФГБОУ ВПО НИ ТПУ.

# 14 Нормативные ссылки

В руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие нормативные документы.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ОСПОРБ-99/2010 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности |
| СП 2.6.1.1015-01 | Санитарные нормы и правила |
| ГОСТ 8.362-79 | Измерение толщины покрытий. Термины и определения |
| ГОСТ Р 8.563-2009 | Методики (методы) измерений. |
| НРБ-99/2009 | Нормы радиационной безопасности |
| ГОСТ 23170-78 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования |
| ГОСТ 17925-72 | Знак радиационной опасности |
| ПБТРВ-73 | Правила безопасности транспортирования радиоактивных веществ |