В рамках выполнения работ по проекту ФЦП № 14.578.21.0032 «Разработка экспериментального образца аппаратно-программного комплекса для неинвазивной регистрации микропотенциалов сердца в широкой полосе частот без фильтрации и усреднения в реальном времени с целью раннего выявления признаков внезапной сердечной смерти» в лаборатории № 63 Медицинского приборостроения ИНК ТПУ был создано следующее оборудование:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ НАНОСЕНСОРОВ

Разработанные экспериментальные образцы наносенсоров обладают следующими характеристиками:

- дрейф на постоянном токе не превышает 5 нВ/с;

- уровень собственных шумов не превышает ± 200 нВ в полосе от 0 до 10000 Гц.

- сопротивление наносенсоров в диапазоне частот от 1 Гц до 10000 Гц оставляет десятки и единицы Ом.

Собственное напряжение шума электродной

ячейки из наносенсоров в диапазоне частот от 0 до10000 Гц

Наносенсоры  благодаря конструктивно-технологическим особенностям обеспечивают в отличие от известных электродов многоканальный съём биопотенциалов сердца с наноразмерных участков  поверхности тела человека, аккумулируют сигнал и ослабляют действие помех.

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НАНОСЕНСОРОВ

Стенд предназначен для измерения электрических параметров и характеристик медицинских наносенсоров. Для комплексной проверки стенд измеряет 5 параметров:

- разность электродных потенциалов;

- дрейф разности электродных потенциалов;

- напряжение шума;

- полное сопротивление наносенсоров;

- напряжение поляризации.

Внешний вид стенда для испытаний наносенсоров – СИН

Стенд управляется программно с помощью ноутбука. Программное обеспечение разработано на языке C++. Связь с персональным компьютером осуществляется через интерфейс USB.

Внешний вид программы управления стендом

Разработанный стенд для испытаний наносенсоров обладает следующими характеристиками:

- собственный шум 1,5 мкВ;

- диапазон измеряемых напряжений от минус 25 мВ до  25 мВ;

- предел измерения сопротивления от 5 Ом до 1000 Ом;

- измерительный ток 0,1, 1, 10 мкА;

- граничные частоты измерения 0,01; 0,05; 0,15; 1,0; 2,0; 75; 10000 Гц;

- крутизна спада амплитудно-частотной характеристики за пределами граничных частот не менее 12 дБ/окт.

- максимальное быстродействие стенда – 700 тысяч выборок в секунду.

В стенде предусмотрено вычисление собственного дрейфа напряжения и собственного напряжения шума электродной ячейки с помощью специального программного обеспечения.

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ АППАРАТНО-    ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ МИКРОПОТЕНЦИАЛОВ СЕРДЦА

Стенд предназначен для проведения испытаний электрокардиографов, электрокардиоскопов, электрокардиоанализаторов и других аппаратно-программных комплексов для регистрации микропотенциалов сердца.

Стенд состоит из уникальных приборов – цифрового функционального генератора и программируемого индуктивного делителя напряжения, разработанных коллективом исполнителей проекта.

Внешний вид стенда для испытаний аппаратно-программных комплексов для регистрации микропотенциалов сердца

Стенд управляется программно с помощью ноутбука или планшета.

Внешний вид программы управления стендом

Стенд позволяет сформировать следующие испытательные сигналы:

– напряжение постоянного тока:  минус 300 мВ и плюс 300 мВ;

– дискретные уровни напряжения переменного тока синусоидальной, треугольной и прямоугольной форм 0,3 мкВ, 1,0 мкВ, 10 мкВ, 0,1 мВ, 1 мВ, 4мВ, 10 мВ, 1 В, 5 В среднеквадратического значения в диапазоне от 0,0005 до 40000 Гц;

– напряжение искусственной ЭКГ от  500 мкВ до  10 мВ с дискретностью по амплитуде 5 мкВ и с частотой от 30 1/мин до 360 1/мин.

По своим характеристикам стенд превосходит все известные российские и зарубежные аналоги.