В соответствии с задачами 3 этапа проекта № 14.578.21.0032 разработаны 3 аппаратно-программных комплекса для регистрации микропотенциалов сердца в реальном времени без усреднения и фильтрации

| Диапазон входных напряжений при регистрации ЭКГ | от ± 0,3мкВ до ±10 мВ |
| --- | --- |
| Относительное отклонение в диапазоне от 0,3мкВ до 5,0 мкВ | ±15 % |
| Относительное отклонение в диапазоне от 5 мкВ до 10000 мкВ | ±10 % |
| Время регистрации | 30 с |
| Частотный диапазон | от 0 до 10000 Гц |

Для обработки микропотенциалов, зарегистрированных АПК высокого разрешения на наносенсорах в реальном времени без фильтров, разработаны следующие программы:

1 Программа обработки оцифрованных сигналов электрокардиограмм (ООСЭКГ).

Цель программы – предоставить пользователю инструментарий для устранения  электромагнитных помех (при наличии) и  снижения уровня  шумов измерительной аппаратуры, что позволит выявлять  микропотенциалы сердца на кардиоимпульсах, значения которых изменяются от 300 нВ до единиц и десятков микровольт.

2 Программа «ЭКС анализатор».

Программа предназначена для анализа электрокардиограммы (ЭКГ), количественной оценки микропотенциалов   и постановки предварительного диагноза.

3 Математическая электродинамическая модель сердца для обнаружения некротических участков в сердце человека.

Программа предназначена для моделирования электрической активности сердца пациента с учетом индивидуальных параметров (форма торса и сердца) для получения ЭКГ сигнала на поверхности тела (модельный ЭКГ сигнал). Моделирование электрической активности сердца осуществляется с помощью библиотеки классов Chaste. Модельный ЭКГ сигнал  сравнивается с ЭКГ сигналом высокого разрешения, который получен с помощью АПК для измерения микропотенциалов сердца.  Путем вариации параметров электродинамической модели сердца  в ходе итерационной процедуры достигается минимизация разности этих ЭКГ сигналов. Настроенная подобным образом на пациента компьютерная модель может быть использована врачом  для диагностики локальных изменений сердечной ткани  размером до (1-2) мм, вызывающих появление микропотенциалов в электрокардиографическом  сигнале пациента.

4 Программа предобработки томограмм

Программа предобработки томографических изображений предназначена для определения пространственных характеристик сердца. В основу алгоритмов предобработки изображений положены развитые исполнителями проекта теоретико-групповые статистические методы пространственной фильтрации изображений с локальной группой преобразований. Результаты предобработки  предназначены для их использования в качестве граничных условий  для программы решения системы дифференциальных уравнений в рамках бидоменной модели сердечно-сосудистой системы.

Сигнал прямоугольной формы,  1 мкВ, частота 1 Гц

Синусоидальный сигнал, среднеквадратическое  значение 300нВ,

частота 1 Гц

Разработана программная реализация модуля АПК для анализа причин, вызывающих появление микропотенциалов в ЭКГ сигнале пациентов.

унификация алгоритмов и их кодов для решения обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных и программной реализации алгоритмов генерации сеток и форматов ввода-вывода данных.

библиотека относится к свободно распространяемому программному обеспечению с открытым кодом (open source)

основная часть модулей написана на C++. Это позволяет создавать приложения с эффективным управлением памятью, высоким быстродействием, а также обеспечивает  относительно простую модификацию и развитие программного кода.

Компьютерная модель разработана на базе библиотеки классов проектов

Chaste(Cancer, Heart and Soft tissue environment)

Достоинства:

Библиотека классов имеет следующую структуру:

global – содержит код для основных математических операций, организации шагов по времени, классы для параллельной работы с векторами;

mesh – модули для генерации, линейных или квадратичных тетраэдальных ячеек, узлов, конечных элементов, свойств граничных поверхностей, генерации сеток

ode – модули для численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений на базе библиотеки Sundials CVODE ;

pde – модули для решения эллиптических и параболических уравнений 2-го порядка методом конечных элементов  и др.

Расчетная сетка: 55280 тетраэдрических элементов

Торс с сердцем                                    Сердце (крупно)